## Приложение1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  | ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция | Подпозиция | Наименование и техническа характеристика | Изискване по директива 98/79/EC | Изискване по директива 93/42/EC | Мерна единица | Количество до
ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ
Диагностикуми на базата на Western blot
1 |  | Диагностикуми на базата на Western blot - за паразитози
| 1.1 | Имуноблот за доказване на IgG антитела срещу Toxocara spp. в човешки серум. Изпозваният антиген да е от ларви на паразита със специфични фракции между 24-35 kDa. Мануално отчитане, до 24 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 48
| 1.2 | Western blot за трихинелоза IgG: Да улавя антитрихинелни антитела в човешки серум от клас IgG. Мануално отчитане, до 24 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 48
| 1.3 | Western blot за ехинококоза IgG: Да улавя антиехинококови антитела в човешки серум от клас IgG. Мануално отчитане, до 24 теста в опаковка.За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 48
| 1.4 | Western blot за цистицеркоза IgG: Да улавя антицистицеркозни антитела в човешки серум от клас IgG. Мануално отчитане, до 24 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 24
| 1.5 | Western blot за фасциолоза IgG: Да улавя антифасциолни антитела в човешки серум от клас IgG. Мануално отчитане, до 24 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 24
| 1.6 | Western blot за лайшманиоза. Да определя P14 и P16 специфични бандове на стрипа, които са показателни за присъствие на специфични анти-Leishmania антитела в серума. Мануално отчитане, до 24 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 48
|  | ОБЩО по позиция | 1
2 |  | Имуноблот за доказване на IgG антитела срещу Treponema pallidum в човешки серум. Изпозваният антиген да е от високо пречистени рекомбинантни антигени на T. pallidum със специфични фракции Tp47, TmpA, Tp257 (Gdp), Tp453, Tp17 и Tp15, контрол на реакцията, конюгативен контрол (IgG) и "Cut off" контрол. Мануално отчитане, до 20 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 20
|  | ОБЩО по позиция | 2
Диагностични тестове на базата на ELISA
ELISA за токсокароза
3 |  | ELISA за токсокароза IgG: ELISA тест набор, чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Праговата стойност (cut off) да се изчислява спрямо получената оптична плътност на негативната контрола. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
|  | ОБЩО по позиция | 3
4 |  | ELISA за токсокароза IgA: ензимен имунометод за определяне на IgA антитела към Toxocara spp. в човешки серум. Отчитане на резултатите на ридер с филтър 450 нм. Натовареният на плаката антиген да е екскреторно/секреторен антиген на култивирани T. canis ларви. Да позволява измерване на концентрацията на специфични IgA антитела. До 96 теста в опаковка. За инвитро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 4
5 |  | ELISA тестове за токсоплазмоза
| 5.1 | ELISA за токсоплазмоза IgG: ELISA тест набор, чупещи се стрипове 1х8 ямки, за количествено определяне на IgG антитела срещу Toxoplasma gondii в човешки серум. Чувствителност и специфичност не по-малко от 98%. Максимум 4 контроли. Ниско положителната, средно положителната и високо положителната контрола да са калибрирани срещу стандарта на WHO (TOXM). Конюгатът да е с мише моноклонално антитяло спрямо човешки гама вериги (анти IgG), конюгирано с пероксидаза от хрян . Oтчитане на резултатите на ридер с филтър 450 нм. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 768
| 5.2 | ELISA за токсоплазмоза IgM: ELISA тест набор, чупещи се стрипове 1х8 ямки, качествено определяне на IgM антитела срещу Toxoplasma gondii в човешки серум посредством имуноензимен двоен сандвич метод. Чувствителност и специфичност не по-малко от 99%. Максимум 4 контроли. Конюгатът да е с мише моноклонално антитяло, конюгирано с пероксидаза от хрян спрямо човешки гама вериги (анти IgG). Oтчитане на резултатите на ридер с филтър 450 нм. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 768
| 5.3 | ELISA за токсоплазмоза IgA: ELISA тест набор, стрипове 1х8 ямки, за качествено определяне на IgA антитела срещу Toxoplasma gondii в човешки серум посредством имуноензимен двоен сандвич метод. Конюгатът да е с мише моноклонално антитяло, спрямо човешки гама вериги (анти IgG), конюгирано с пероксидаза от хрян. Отчитане на резултатите на ридер с филтър 450 нм. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
| 5.4 | Toxoplasma IgG avidity test: ELISA тест набор, с плака, чупещи се стрипове 1х8 ямки, за определяне авидитета на IgG антитела срещу Toxoplasma gondii в човешки серум посредством имуноензимен метод. . Отчитане на резултатите на ридер с филтър 450 нм. Да има нискоавидитетна и високоавидитетна контрола. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. При липса на плака в кита, задължително трябва да се предостави ELISA кит за анти-токсолазмени IgG към подпозицията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 5
6 |  | ELISA за ехинококоза IgG : ELISA тест набор, чупещи се стрипове 1х8 ямки, за имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Echinococcus granulosus в човешки серум. Максимум 4 контроли. Конюгатът да е анти-човешко анти-IgG, маркирано с пероксидаза от хрян. Отчитане на резултата на ридер с филтър 450 нм. Резултатите от теста да се отчитат като положителен, граничен или отрицателен. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 672
|  | ОБЩО по позиция | 6
7 |  | ELISA тестове за трихинелоза IgG: ELISA тест набор, чупещи се стрипове 1х8 ямки, за имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Trichinella spiralis в човешки серум. Максимум 4 контроли. Отчитане на резултата на ридер с филтър 450 нм. Резултатите от теста да се отчитат като положителен, граничен или отрицателен. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
|  | ОБЩО по позиция | 7
8 |  | ELISA тестове за амебиаза IgG: ELISA тест набор, чупещи се стрипове 1х8 ямки, за имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Entamoeba histolytica в човешки серум. Максимум 4 контроли. Oтчитане на резултата на ридер с филтър 450 nm. Резултатите от теста да се отчитат като положителен, граничен или отрицателен. Технически изисквания: Критерии за валидност на теста. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 8
9 |  | ELISA тестове за цистицеркоза IgG: ELISA тест набор, чупещи се стрипове 1х8 ямки, за имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Taenia solium в човешки серум. Максимум 4 контроли. Oтчитане на резултата на ридер с филтър 450 нм. Резултатите от теста да се отчитат като положителен, граничен или отрицателен. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 9
10 |  | ELISA тест за лайшманиоза IgG: ELISA тест набор с чупещи се стрипове 1х8 ямки, за имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Leishmania в човешки серум. Максимум 4 контроли. Резултатите от теста да се отчитат като положителен, граничен или отрицателен. Технически изисквания: Критерии за валидност на реакцията. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 10
11 |  | ЕLISA за определяне на човешки антитела Salmonella IgA. с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Изпълнение в рамките на не повече от 2 часa. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 97%. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 11
12 |  | ELISA тестове за диагностика на анти-Епщайн-Бар вирус антитела
| 12.1 | Anti-EBV-CA ELISA (IgM) - тест за диагностика на капсидни анти-Епщайн-Бар антитела от клас M, включен IgG/RF абсорбент, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 97%. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 480
| 12.2 | Anti-EBV-CA ELISA (IgG) - тест за диагностика на капсидни анти-Епщайн-Бар антитела от клас G, чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 97% . До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 480
| 12.3 | Тест за определяне на нуклеарни анти-Епщайн-Бар антитела от клас G - Anti-EBV nuclear antigen (Anti-EBNA-1) (IgG) - с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/620 нм. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 97% . До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
| 12.4 | Anti-EBV-EA ELISA (IgG) - тест за диагностика на ранни анти-Ебщайн-Бар антитела от клас G, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450/620 нм. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 97%. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
| 12.5 | ELISA тест за определяне на авидитет на IgG антитела срещу Епщайн-Бар Вирус. Оптичната плътност се отчита при 450/620 nm с помощта на отчитащо устройство за микроплаки. До 96 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 12
13 |  | Tест за диагностика на анти-човешки цитомегаловирусни антитела
| 13.1 | Anti-CMV ELISA (IgM) - тест за диагностика на анти-човешки цитомегаловирусни антитела от клас M, включен IgG/RF абсорбент, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98%. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 480
| 13.2 | Anti-CMV ELISA (IgG) - тест за диагностика на анти-човешки цитомегаловирусни антитела от клас G, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm . Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98%. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 480
| 13.3 | ELISA кит за CMV IgG Avidity determination: ELISA тест набор, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, с включена уреаза, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. Технически изисквания: Наличие на сертификат за качествен контрол. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
|  | ОБЩО по позиция | 13
14 |  | ELISA скрининг тест за откриване на анти-нуклеарни антитела, (антигенен микс в ямката: dsDNA, histones, ribosomal P-proteins, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromeres) до 96 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 14
15 |  | Tест за диагностика на анти-Варицела Зостер
| 15.1 | Anti-VZV ELISA (IgM) - тест за диагностика на анти-Варицела Зостер антитела от клас M, включен IgG/RF абсорбент, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98%. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
| 15.2 | Anti-VZV ELISA (IgG) - тест за диагностика на анти-Варицела Зостер антитела от клас G, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
|  | ОБЩО по позиция | 15
16 |  | ELISA тестове за диагностика на херпес симплекс
| 16.1 | Anti-HSV-1 (gC) ELISA (IgM) - тест за диагностика на анти-Херпес Симплекс тип 1 антитела от клас M, включен IgG/RF абсорбент, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98%. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
| 16.2 | Anti-HSV-1 (gC) ELISA (IgG) - тест за диагностика на анти-Херпес Симплекс тип 1 антитела от клас G, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm или 620 nm. Максимум 4 контроли.Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98%. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
| 16.3 | Anti-HSV-2 (gG2) ELISA (IgM) - тест за диагностика на анти-Херпес Симплекс тип 2 антитела от клас M, включен IgG/RF абсорбент, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
| 16.4 | Anti-HSV-2 (gG2) ELISA (IgG) - тест за диагностика на анти-Херпес Симплекс тип 2 антитела от клас G, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off, при дължина на вълната 450 nm и 620 nm. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 98% . До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
|  | ОБЩО по позиция | 16
17 |  | ELISA тестове за диагностика на хепатити
| 17.1 | anti-HAV-IgM - тест за ин витро качествена детекция на антитела IgM срещу хепатитен А вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 576
| 17.2 | anti-HDV-Ab - тест за ин витро качествена детекция на антитела срещу хепатитен D вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
| 17.3 | anti-HBc-IgG - тест за качествена дедекция на антитела срещу ядрения антиген на хепатитен В вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
| 17.4 | anti-HBc-IgM - тест за качествена детекция на антитела IgM хепатитен В вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
| 17.5 | HBeAg/anti-HBeAg - тест за качествена детекция на Е-антиген и антитела срещу E антиген на хепатитен В вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
| 17.6 | anti-HBs - тест за качествена /количествена детекция на IgG антитела срещу хепатитен В вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 480
| 17.7 | anti-HEV IgG - тест за ин витро качествена детекция на антитела срещу хепатитен E вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
| 17.8 | anti-HEV IgM - тест за ин витро качествена детекция на антитела срещу хепатитен E вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 672
| 17.9 | anti-HDV-IgM - тест за ин витро качествена детекция на антитела срещу хепатитен D вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
| 17.1 | anti-HAV-Ab - тест за ин витро качествена детекция на антитела срещу хепатитен A вирус по метода ELISA. С до 96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
| 17.11 | anti-HEV IgG - тест за ин витро количествена детекция на антитела от клас IgG срещу хепатитен E вирус по метода ELISA. С включени 4 калибратора; да използва като антигенен субстрат генотипове 1 и 3 на HEV; опаковка от 96 теста. | НЕ | НЕ | тест | 288
| 17.12 | anti-HEV IgM - тест за ин витро полу-количествена детекция на антитела от клас IgM срещу хепатитен E вирус по метода ELISA. С включен РФ сорбент в дилуента; да използва като антигенен субстрат генотипове 1 и 3 на HEV; опаковка от 96 теста. | НЕ | НЕ | тест | 288
|  | ОБЩО по позиция | 17
18 |  | ELISA китове за паротит
| 18.1 | ELISA кит за паротит IgМ: ELISA тест набор, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. Включен IgG RFsorbent. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
| 18.2 | ELISA кит за паротит IgG: ELISA тест набор, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620 нм. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
|  | ОБЩО по позиция | 18
19 |  | ELISA кит за Парвовирус В19
| 19.1 | ELISA кит за Парвовирус В19 IgМ: ELISA тест набор, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620нм. Включен IgG RFsorbent. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
| 19.2 | ELISA кит за Парвовирус В19 IgG: ELISA тест набор, с чупещи се стрипове 1х8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450/620 нм. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
|  | ОБЩО по позиция | 19
20 |  | ELISA за определяне на IgM антитела срещу ентеровирусите в човешки серум, плазма, набор с 12 чупещи се стрипа по 8 ямки, базиран на индиректен метод. Да съдържа стандартен серум, отрицателна контрола, IgG RF сорбент, ако е нужен за неутрализиране на IgG. Опаковка до 96 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 20
21 |  | ELISA за определяне на IgM антитела срещу коксаки вирусите в човешки серум, плазма, 12 чупещи се стрипа по 8 ямки, базиран на индиректен метод. Да съдържа стандартен серум, отрицателна контрола, IgG RF сорбент, ако е нужен за неутрализиране на IgG. Опаковка до 96 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 21
22 |  | ELISA китoве за Легионела
| 22.1 | ELISA тестове за доказване на L. pneumophila Sg1 антиген в урина, чупещи се стрипове. Да съдържа положителна и отрицателна контрола Отчитане при 450 /620 нм. Опаковка до 96 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 576
| 22.2 | ELISA тестове за доказване на IgМ+ IgG антитела срещу Legionella pneumophila Sg 1-6 в човешки серум; максимум 4 контроли на проба; чупещи се стрипове; Отчитане при 450 /620 нм. ; Опаковка до 96 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
|  | ОБЩО по позиция | 22
23 |  | Кит за ELISA за доказване на ботулинов токсин тип А + тип В. Чупещи се стрипове. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 23
24 |  | ЕLISA тестове за диагностика на Chlamydophila
| 24.1 | Диагностичен ELISA кит за доказване на Chlamydophila pneumoniae IgG: ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450nm. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
| 24.2 | Диагностичен ELISA кит за Chlamydophila pneumoniae IgA: ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
| 24.3 | Диагностичен ELISA кит за доказване на Chlamydophila pneumoniae IgM: ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Да съдържа IgG RF сорбент. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
|  | ОБЩО по позиция | 24
25 |  | Диагностичен ELISA кит за доказване на Chlamydia trachomatis
| 25.1 | Диагностичен ELISA кит за доказване на Chlamydia trachomatis IgM: ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Да съдържа IgG RF сорбент. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
| 25.2 | Диагностичен ELISA кит за доказване на Chlamydia trachomatis IgG: ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
| 25.3 | Диагностичен ELISA кит за доказване на Chlamydia trachomatis IgA: ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450 nm. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
|  | ОБЩО по позиция | 25
26 |  | ELISA тестове за доказване на Mycoplasma pneumoniae
| 26.1 | Диагностичен ELISA кит за доказване за Mycoplasma pneumoniae IgG: ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
| 26.2 | Диагностичен ELISA кит за доказване на Mycoplasma pneumoniae IgM: ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Да съдържа IgG RF сорбент. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 26
27 |  | Диагностичен ELISA кит за доказване на R. сonorii IgM/IgG : ELISA тест набор, с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Да съдържа IgG RF сорбент. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
|  | ОБЩО по позиция | 27
28 |  | ELISA тестове за доказване на Coxiella burnetii
| 28.1 | Диагностичен ELISA кит за доказване на Coxiella burnetii IgM II ph: с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. Да съдържа IgG RF сорбент. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 672
| 28.2 | Диагностичен ELISA кит за доказване на Coxiella burnetii IgG II ph: с 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, при който отчитането се извършва при дължина на вълната 450нм. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 672
|  | ОБЩО по позиция | 28
29 |  | ELISA кит за доказване на антитела срещу Coxiella burnetii в серум, плазма и млечни проби от преживни животни (говеда, овце, кози) с чупещи се стрипове. До 96 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 29
30 |  | Набор за за откриване на галактомананов антиген на Aspergillus в серум и бронхоалвеоларен лаваж. Наборът да съдържа , отрицателна контрола, положителна контрола, cut-off контрола. До 96 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 30
31 |  | Тестове за доказване на Лаймска болест.
| 31.1 | ELISA тест за доказване на ИгM антитела срещу Borrelia burgdorferi в човешки серум с антигенен екстракт на Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. Китът да съдържа в дилуента за пробата IgG RF сорбент. Опаковка до 96 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 4320
| 31.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу антигенни екстракти на Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, както и рекомбинантен VlsE антиген от Borrelia burgdorferi sensu stricto. Тестът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. Опаковка до 96 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 3360
| 31.3 | Имуноблот тест с рекомбинантни антигени, натоварен с техника за отпринтирани антигени, включващи p18, p19, p20, p21, p58, OspC (p25), p39, p83, LBb, LBa, VIsЕ Bg, VIsE Bb, VIsE Ba за доказване на специфични ИгГ антитела с концентриран античовешки ИгГ конюгат. За ин витро диагностика. Опаковка до 32 теста. | ДА | НЕ | тест | 1120
| 31.4 | Имуноблот тест с рекомбинантни антигени, натоварен с техника за отпринтирани антигени, включващи p39, p41, VlsE от Borrelia burgdorferi, OspC-adv Ba, OspC-adv Bb,OspC-adv Bg за доказване на специфични ИгМ антитела срещу Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, Borrelia afzelii, с концентриран античовешки ИгM конюгат. За ин витро диагностика. Опаковка до 32 теста | ДА | НЕ | тест | 1400
|  | ОБЩО по позиция | 31
32 |  | Тестове за потвърждаване на Лаймска болест чрез рекомбинантни антигени
| 32.1 | ELISA кит с рекомбинантни антигени за детекция на борелия ИгМ в серум, плазма или ликвор. - Китът да обхваща следните 3 вида борелия - B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii и B. afzelii - Китът да използва различни имунодоминантни антигени за разграничаване на ранна от късна фаза на инфекция; - Специфични антигени за ИгМ: OspC, p41/internal, VlsE - CE сертифицирана процедура за работа с ликвор - Без необходимост от RF сорбент поради използване на високо специфични рекомбинантни антигени - специфичност не по малка от 97% До 96 теста в опаковка. | ДА | НЕ | тест | 1440
| 32.2 | ELISA кит с рекомбинантни антигени за детекция на борелия ИгГ в серум, плазма или ликвор. - Китът да обхваща следните 3 вида борелия - B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii и B. Afzelii - Китът използва различни имунодоминантни антигени за разграничаване на ранна от късна фаза на инфекция; - Специфични антигени за IgG: p100, OspC, VlsE, p18 - CE сертифицирана процедура за работа с ликвор - Специфичност не по малка от 97% До 96 теста в опаковка. | ДА | НЕ | тест | 960
| 32.3 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на Borrelia IgG антитела, съдържащ бандове за 5 вида борелия (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, Borrelia spielmanii and B. Bavariensis) - p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18, опаковка до 20 теста | ДА | НЕ | тест | 300
| 32.4 | Имуноблот-стрип тест с рекомбинантни антигени за потвърждение наличието на Borrelia IgМ антитела, съдържащ бандове за 5 вида борелия (B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii, B. afzelii, Borrelia spielmanii and B. Bavariensis) - p100, VlsE, p58, p41, p39, OspA, OspC, p18, опаковка до 20 теста | ДА | НЕ | тест | 600
|  | ОБЩО по позиция | 32
33 |  | ELISA Тестове за доказване на Кримска Конго хеморагична треска
| 33.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу вируса на Кримска Конго хеморагична треска с моноклонални ККХТ антитела. Китът да съдържа всички необходими реактиви, до 96 теста в опаковка. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. | НЕ | НЕ | тест | 96
| 33.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу вируса на Кримска Конго хеморагична треска с моноклонални ККХТ антитела. Китът да съдържа всички необходими реактиви, до 96 теста в опаковка. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. | НЕ | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 33
34 |  | ЕLISA Тестове за доказване на Западно Нилска треска
| 34.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу вируса на Западно Нилска треска с екстрахиран гликопротеин Е от мембранна фракция на човешки клетки, пероксидаза-конюгиран анти-човешки ИгМ. Китът да съдържа IgG RF сорбент, до 96 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 384
| 34.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу вируса на Западно Нилска треска с екстрахиран гликопротеин Е от мембранна фракция на човешки клетки, пероксидаза-конюгиран анти-човешки ИгГ. Тестът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 288
|  | ОБЩО по позиция | 34
35 |  | Тестове за доказване на хеморагична треска с бъбречен синдром
| 35.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу хантавируси с антигени от рекомбинантни нуклеокапсидни протеини от щамове Dobrava, Puumala, Hantaan. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. Китът да съдържа в дилуента за пробата IgG RF сорбент. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
| 35.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу хантавируси с антигени от рекомбинантни нуклеокапсидни протеини от щамове Dobrava, Puumala, Hantaan. Да съдържа субстрат: тетраметилбензидин. Китът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
| 35.3 | Имуноблот за доказване на антитела от клас ИгM в човешки серум срещу хантавируси, съдържащ набор антигени улавящи антитела срещу PUUV, DOBV, HTNV, SEOV, SNV, ANDV поотделно. Китът да съдържа до 16 отделни тест ленти с отпечатани антигени. Да може да се отчита през специализиран софтуер и мануално. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 16
|  | ОБЩО по позиция | 35
36 |  | Тестове за доказване на кърлежов енцефалит
| 36.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу вируса на Кърлежовия енцефалит с пречистен протеин от щам "К23" TBE вирусен антиген и анти-човешки антитела от клас ИгМ маркирани с пероксидаза. Китът да съдържа в дилуента за пробата IgG RF сорбент. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 192
| 36.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу вируса на Кърлежовия енцефалит с пречистен протеин от щам "К23" TBE вирусен антиген и анти-човешки ИгГ антитела маркирани с пероксидаза. Китът да позволява количествено и полуколичествено отчитане. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 36
37 |  | Тестове за диагностика на Зика вирусни инфекции
| 37.1 | ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу Зика вирус със специфичен NS1 антиген и редуцирана кръстосана реактивност с други флави вируси. Китът да съдържа IgG RF сорбент. С чупещи се стрипове 1х8 ямки. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
| 37.2 | ELISA тест за доказване на ИгГ антитела в човешки серум срещу Зика вирус със специфичен NS1 антиген и редуцирана кръстосана реактивност с други флави вируси. Китът да съдържа 12 стрипа по 8 чупещи се ямки на стрип. До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 37
38 |  | ELISA тест за откриване на човешки антитела срещу вируса на лимфоцитарния хориоменингит. Да съдържа биотин и стрептавидин конюгат. Опаковка до 96 теста. | НЕ | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 38
39 |  | ELISA за доказване на IgG антитела срещу Treponema pallidum - да съдържа специфични трепонемни 15-, 17-, 42-, и 47-kDа антигени, отчитане при дължина на вълната 405, 450, 492 и 630 nm, чупещи се стрипове 1х8 ямки, отчитане на резултатите с cut-off. Максимум 4 контроли. Тестът да притежава чувствителност и специфичност не по-малки от 97% . До 96 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 96
|  | ОБЩО по позиция | 39
40 |  | ELISA тест за доказване на ИгГ/ИгМ антитела срещу Тоскана вирус в човешки серум с рекомбинантен нуклеопротеинов антиген. Опаковка до 96 теста. | НЕ | НЕ | тест | 1920
|  | ОБЩО по позиция | 40
41 |  | ELISA тест за доказване на ИгГ/ИгМ антитела срещу Сицилия вирус на папатациева треска в човешки серум с рекомбинантен нуклеопротеинов антиген. Опаковка до 96 теста. | НЕ | НЕ | тест | 960
|  | ОБЩО по позиция | 41
42 |  | ELISA за определяне на човешки еритроферон в серум, плазма, тъканни и клетъчни култури стандартен обхват от 0.156-10ng/ml, до 96 теста. | НЕ | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 42
43 |  | Количествен ELISA тест за доказване на IFN-gamma продукция в супернатанти от цяла кръв след стимулация със специфичните антигени ESAT-6 и CFP-10 на M. tuberculosis, съдържащ две отделни смеси от ESAT-6 и CFP-10 пептидни антигени , предназначени да предизвикат клетъчно-медиирани имунни отговори съответно от CD4+ T и от CD8+ T-лимфоцити. Специфичност: > 99%. Чувствителност: 80%. С включени епруветки с активиращите антигени. Опаковката да съдържа до 2 плаки за 48 теста. | НЕ | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 43
44 |  | Индиректен имунофлуоресцентен тест (IFA) за доказване и полу-количествено определяне на Cоxiella burnetii
| 44.1 | Диагностичен индиректен имунофлуоресцентен тест (IFA) за доказване на Coxiella burnetii IgG: IFA тест набор до 100 теста в опаковка, 10 слайда по 10 ямки, като всяка съдържа по два антигена за C. burnetii Рhase І и Phase II. Отчитането се извършва на флуоресцентен микроскоп. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 100
| 44.2 | Диагностичен индиректен имунофлуоресцентен тест (IFA) за доказване на Coxiella burnetii IgМ/IgA/IgG: IFA тест набор, с до 100 теста в опаковка, 10 слайда по 10 ямки, като всяка съдържа по два антигена за C. burnetii Рhase І и Phase II. Отчитането се извършва на флуоресцентен микроскоп. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 200
|  | ОБЩО по позиция | 44
ELISpot тестове
45 |  | Тест за доказване на IFN-gamma продукция от изолирани мононуклеарни клетки след стимулация със специфичните антигени ESAT-6 и CFP-10 на M. tuberculosis, съдържащ две отделни смеси от ESAT-6 и CFP-10 пептидни антигени . Плаката е предварително натоварена с моноклонално антитяло срещу човешки IFN-gammа . Продукцията на IFN-gammа се отчита светлинно-микроскопски. Възможност за обработване на единични проби. Специфичност: > 99%. Чувствителност: 80%. До 24 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 72
|  | ОБЩО по позиция | 45
Имунохроматографски и бързи тестове за диагностика
46 |  | Бързи (до 10 min) имунохроматографски тестове за качествена диагностика на Cryptosporidium /Giardia/Entamoeba във фекални проби. До 20 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 80
|  | ОБЩО по позиция | 46
47 |  | Бързи (до 10 min) имунохроматографски тестове за качествена диагностика на Trichomonas vaginalis в клинични материали. До 25 теста в опаковка. За ин витро диагностика | ДА | НЕ | тест | 50
|  | ОБЩО по позиция | 47
48 |  | Бързи (до 30 min) имунохроматографски тестове за качествена диагностика на Shistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum в урина. До 25 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | НЕ | НЕ | тест | 25
|  | ОБЩО по позиция | 48
49 |  | Бързи (до 15 min) имунохроматографски тестове за качествена диагностика на Wushereria bancrofti и Brugia malayi в серум или цяла кръв. До 30 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 30
|  | ОБЩО по позиция | 49
50 |  | Бързи (до 20 min) имунохроматографски тестове за малария (Malaria MBPan) за откриване и идентифициране на видовете P.falciparum, P.malariae, P.vivax, P.ovale: да се изпълнява с кръв. Индивидуално опаковани тестове. Чувствителност 98%, специфичност 100%, до 25 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 125
|  | ОБЩО по позиция | 50
51 |  | Бързи (до 20 min) имунохроматографски тестове за висцерална лайшманиоза: да се изпълнява с периферна или венозна кръв или серум. Да открива антитела срещу рекомбинантен rK39 антиген от Leishmania spp. Тест-наборът да може да се транспортира и съхранява при температура на въздуха до 30°С. До 24 теста в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 48
|  | ОБЩО по позиция | 51
52 |  | Бързи (до 15 min) имунохроматографски тестове за доказване на легионелен антиген в урина, в реакция без допълнителни стъпки и консумативи, при стайна температура., опаковка до 20 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 60
|  | ОБЩО по позиция | 52
53 |  | Бърз имунохроматографски тест (до 10 min) за изследване на борелия директно от кърлеж (B. garinii, B. afzellii и B. burgdorferi sensu stricto); чувствителност не по малка от 92% и специфичност не по-малка от 95%, опаковка до 10 теста. | НЕ | НЕ | тест | 200
|  | ОБЩО по позиция | 53
54 |  | Бърз тест за детекция на NS1 Денга вирусен антиген и специфични IgM и IgG антитела срещу вируса на треска Денга (тип 1-4). Да работи с различни клинични материали – серум, плазма, цяла кръв. За ин витро диагностика. Опаковка до 50 теста. | ДА | НЕ | тест | 50
|  | ОБЩО по позиция | 54
55 |  | Бърз имунохроматографски тест за детекция на Лептоспира ИгМ и ИгГ антитела в кръв, серуми и плазма. Опаковка до 50 теста. | НЕ | НЕ | тест | 150
|  | ОБЩО по позиция | 55
56 |  | Бърз имунохроматографски тест за доказване на H. Pylori, опаковка до 20 теста. | НЕ | НЕ | тест | 40
|  | ОБЩО по позиция | 56
57 |  | Имунохроматографски тест за серологично доказване на туларемия в реакция без допълнителни стъпки и консумативи, при стайна температура, опаковка до 10 теста | НЕ | НЕ | тест | 50
|  | ОБЩО по позиция | 57
58 |  | Микроаглутинационен тeст за доказване на тотални анти-Brucella антитела, с разредител за микроаглутинационен тeст, опаковка до 192 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 576
|  | ОБЩО по позиция | 58
59 |  | Тест латекс аглутинация за доказване антиген на Cryptococcus neoformans. Готов кит, базиран на аглутинация на латекс частици, натоварени с моноклонално антитяло за детекция на капсулен полизахарид гликуроноксиломанан-GXM на Cryptococcus neoformans в серум, БАЛ, ликвор и урина. Чувствителност минимум 50 ng/ml. За ин витро диагностика. Опаковка до 60 теста | ДА | НЕ | тест | 60
|  | ОБЩО по позиция | 59
60 |  | Кит за детекция на антитела в човешки серум срещу Treponema pallidum чрез аглутинация на птичи еритроцити, сенсибилизирани с антиген екстракт на Treponema pallidum, до 100 реакции. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | реакция | 100
|  | ОБЩО по позиция | 60
61 |  | RPR (rapid plasma reagin) тест - кит за детекция на неспецифични антитела в човешки серум срещу Treponema pallidum, до 500 реакции За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | реакция | 500
|  | ОБЩО по позиция | 61
62 |  | Тестове на базата на имунодифузия
| 62.1 | Blastomyces антиген за имунодифузия. Пречистен екстракт от дрождевата растежна фаза на B. dermatitidis съдържащ "А" антиген. Опаковка до 1 милилитър. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | милилитър | 1
| 62.2 | Blastomyces положителна контрола за имунодифузия. Съдържа антитела насочени срещу B. dermatitidis "А" антиген. Една черта се визуализира срещу Blastomyces антиген за имунодифузия. Опаковка до 1 милилитър. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | милилитър | 1
| 62.3 | Histoplasma антиген за имунодифузия. Филтрат от култура на мицеларната фаза на H. capsulatum съдържащ "H" и "M" антигени. Опаковка до 1 милилитър. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | милилитър | 1
| 62.4 | Histoplasma положителна контрола за имунодифузия. Съдържа антитела насочени срещу H. capsulatum "H" и "M" антигени. Две черти се визуализират срещу Histoplasma антигена за имунодифузия. "H" чертата е най-близко разположена до ямката на положителната контрола и "M" чертата е най-близко разположена до ямката на антигена. Опаковка до 1 милилитър. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | милилитър | 1
| 62.5 | Coccidioides IDCF антиген за имунодифузия. Филтрат от култура на мицеларната фаза на C. immits съдържащ "IDCF" антиген. Този препарат може да съдържа и "IDTP" антигена. Опаковка до 1 милилитър. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | милилитър | 1
| 62.6 | Coccidioides IDTP антиген за имунодифузия. Филтрат от култура на мицеларната фаза на C. immits съдържащ "IDTP" антигена. Опаковка до 1 милилитър. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | милилитър | 1
| 62.7 | Coccidioides IDCF положителна контрола за имунодифузия. Съдържа антитела насочени срещу Coccidioides IDCF антигена за имунодифузия. Чертата за IDCF се визуализира най-близко до ямката с антигена. Когато се визуализира, чертата за IDTP e най-близко разположената до ямката на положителната контрола. Опаковка до 1 милилитър. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | милилитър | 1
| 62.8 | Coccidioides IDTP положителна контрола за имунодифузия. Съдържа антитела насочени срещу Coccidioides IDTP антигена за имунодифузия. Визуализира се една черта срещу Coccidioides IDTP антигена. Опаковка до 1 милилитър. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | милилитър | 1
|  | ОБЩО по позиция | 62
63 |  | Плаки за радиална имунодифузия (РИД), с три сектора за количествено определяне на серумни имуноглобулини - IgG, A, M. До 4 теста на сектор за отделните имуноглобулини. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 120
|  | ОБЩО по позиция | 63
64 |  | Плаки за радиална имунодифузия (РИД), двусекторни за количествено определяне на С3 и С4 комплемент. До 6 теста на сектор. | НЕ |  | тест | 60
|  | ОБЩО по позиция | 64
65 |  | Контролен серум за радиална имунодифузия (РИД), контролиращ параметрите: IgG, IgA, IgM, С3 и С4 комплемент | НЕ | НЕ | брой | 2
|  | ОБЩО по позиция | 65
|  | Антитела, набори и калибратори за флоуцитометрия |  | НЕ
66 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD25 (клон M-A251) маркирано с APC-Cy7, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 66
67 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD45RO (клон UCHL1), маркирано с PE-Cy7, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 67
68 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло (клон TU66) срещу CD39 маркирано с FITC, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 200
|  | ОБЩО по позиция | 68
69 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло (клон SK7) срещу CD3 маркирано с AmCyan, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 69
70 |  | Мишо античовешко анти-CD3антитяло, клон OKT3, за активиране на Т лимфоцити в клетъчни култури, опаковка до 5 мкг | НЕ | НЕ | микрограм | 5
|  | ОБЩО по позиция | 70
71 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло (клон 236A/E7) срещу FoxP3 маркирано с Alexa Fluor 647, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 71
72 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу PD1, маркирано с APC, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 72
73 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу PDL-1, маркирано с PE, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 73
74 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD4 маркирано с Pacific Blue или еквивалент, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 74
75 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD45RA, маркирано с FITC, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 75
76 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CCR7, маркирано с PE, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 76
77 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло (клон 4S.B3) срещу IFNgamma маркирано с APC, за флоуцитометрия, до 50 теста | НЕ | НЕ | тест | 50
|  | ОБЩО по позиция | 77
78 |  | Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на процент и абсолютен брой на T, B и NK лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите: CD3 (клон SK7), CD56 (клон NCAM16.2 ), CD16 (клон B73.1 ), CD45 (клон 2D1 ), CD19 (клон SJ25C1 ). До 50 теста в опаковка с епруветки за определяне на абсолютен брой. | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 78
79 |  | Набор за вътреклетъчно определяне на перфорин включващ мишо античовешко моноклонолно антитяло срещу перфорин маркирано с PE и IgG2b изотипна контрола, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 79
80 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу Klotho beta, (клон 1025C), маркирано по Alexa Fluor700, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 80
81 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу TIGIT, (клон 741182), маркирано с BV421, за флоуцитометрия до 50 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 81
82 |  | Набор за вътреклетъчно определяне на гранзими включващ мишо античовешко моноклонолно антитяло срещу гранзим А маркирано с FITC и мише IgG1, изотипна контрола, за флоуцитометрия, до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 82
Калибратори и китове за флоуцитометър FACSCanto II
83 |  | Калибрационни микросфери за детекция на лазерите и настройка на волтажите на 8-цветен флоуцитометър с 3 лазера FACSCanto II. До 50 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 83
84 |  | Кит за флоуцитометрично определяне на количествената експресия на повърхностни антигени с помощта на лиофилизирани микросфери, натоварени с четири нива молекули фикоеритрин (РЕ). До 10 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 40
|  | ОБЩО по позиция | 84
85 |  | Имунодиагностични тестове за алерген специфични ИгЕ антитела
| 85.1 | Ин витро тест за доказване на алерген-специфични ИгЕ антитела, едновременно, срещу следните алергени: тимотейка; ръж; бреза; пелин; D. Pteronyssinus; котка; куче; кон; Cladosporium herb.; Alternaria alt.; Яйчен белтък; краве мляко; риба треска; пшеничено брашно; ориз; соя; лешник; морков; картоф; ябълка; кръстосано-реагиращи въглехидратни детерминанти. Възможност за обработване на единични пациенти. До 16 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 32
| 85.2 | Ин витро тест за доказване на алерген-специфични ИгЕ антитела, едновременно, срещу следните алергени: Anthoxanthum odoratum (Миризливка); Dactylis glomerata (Ежова главица); Phleum pratense (Тимотейка); Secale cereale (Ръж); Alnus incana (Елша); Betula pendula(Бреза); Corylus avellana (Леска); Querrcus alba (Дъб); Ambrosia artemisiifolia (Амброзия); Artemisia vulgaris (Пелин); Plantago lanceolata (Живовляк); D. Pteronyssinus; D. farinae; котка; куче; кон; Penicillium notatum; Cladosporium herbаrum; Aspergillus fumigatus; Alternaria alternata; кръстосано-реагиращи въглехидратни детерминанти. Възможност за обработване на единични пациенти. До 16 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 16
|  | ОБЩО по позиция | 85
86 |  | Реактиви и консумативи за апарат ImmunoCAP 100
| 86.1 | Набор от специфичен ИгЕ конюгат и контроли на кривата при Cal 0 – 100 kU/l. | НЕ | НЕ | брой | 1
| 86.2 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгЕ от 0 – 100 kU/l. | НЕ | НЕ | брой | 1
| 86.3 | Анти-ИгЕ за апаратно определяне на специфичен ИгЕ. | НЕ | НЕ | брой | 16
| 86.4 | Проявяващ разтвор за апаратно определяне на специфичен ИгЕ. | НЕ | НЕ | милилитър | 36
| 86.5 | Стопиращ разтвор за апаратно определяне на специфичен ИгЕ. | НЕ | НЕ | милилитър | 390
| 86.6 | Кит за миене на апарат ImmunoCAP 100 за определяне на специфичен ИгЕ | НЕ | НЕ | брой | 1
| 86.7 | Кит за поддръжка, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 86.8 | Алерген от оси, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | НЕ | брой | 32
| 86.9 | Алерген от пчелна отрова, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | НЕ | НЕ | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 86
87 |  | Латекс-аглутинационен кит за определяне на антистрептолизинов титър (AST), до 50 теста в опаковка | НЕ | НЕ | тест | 50
|  | ОБЩО по позиция | 87
88 |  | Латекс-аглутинационен кит за определяне на серогрупа на стрептококи. До 50 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 88
89 |  | Ленти, напоени с разтвор на L-пиролидонил-β-нафтиламид (PYR) за бърза вероятностна идентификация на стрептококи група А и ентерококи група D от чиста култура, доставяни с цветен проявител. До 30 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 90
|  | ОБЩО по позиция | 89
90 |  | Латекс-аглутинационен кит за откриване на стафилококови ентеротоксини типове А,B, C и D, до 20 теста в опаковка | НЕ | НЕ | тест | 20
|  | ОБЩО по позиция | 90
91 |  | Тест латекс аглутинация за доказване антиген на дрожди от род Candida. Готов кит, базиран на аглутинация на латекс частици, натоварени с моноклонално заешко anti-Candida антитяло за детекция Candida в серум. До 50 теста в опаковка | НЕ | НЕ | тест | 50
|  | ОБЩО по позиция | 91
92 |  | Индоксил ацетат - тест ленти за детекция на ацетат-естеразна активност при Campylobacter, опаковка до 50 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 92
93 |  | Консумативи и реактиви за работа с полуавтоматизирана система за идентификация и определяне на антибиотична чувствителност Мicronaut Merlin (Merlin Diagnostika GmbH)
| 93.1 | Плаки с чупещи се стрипове за тестване на чувствителност на колистин по стандарт ISO 20776-1, диапазон 0,0625-64 mg/L. | НЕ | НЕ | брой | 60
| 93.2 | MICRONAUT-S MDR MRGN-Screening 3 - плаки за тестване на МПК на мултирезистентни Грам (-) бактерии | НЕ | НЕ | брой | 200
| 93.3 | MICRONAUT-S MRSA / GP - плаки за тестване на МПК на Грам (+) бактерии | НЕ | НЕ | брой | 40
| 93.4 | Мюлер-Хинтон бульон с контролирани нива на катионите (Cation Adjusted Mueller Hinton Bouillon) в епруветки, опаковка до 20 бр х 11мл | НЕ | НЕ | брой | 320
| 93.5 | MICRONAUT-AM - Anti Fungal Agents MIC – плаки за тестване на МПК на 9 антимикотика | НЕ | НЕ | брой | 40
| 93.6 | MICRONAUT-RPMI-1640 - Medium + MOPS + Glucose , епруветки | НЕ | НЕ | брой | 40
| 93.7 | MICRONAUT-H-Medium за за тестване на МПК при взискателни микроорганизми, оп. 20 бр. по 11 мл | НЕ | НЕ | брой | 40
|  | ОБЩО по позиция | 93
94 |  | Тест Индофенол/ цитохром оксидаза за отчитане продукцията на цитохром оксидаза от микроорганизми, сухи лентички, с включен разтвор, усилвател на реакцията в отделна опаковка. До 50 теста в опаковка. | НЕ | НЕ | тест | 550
|  | ОБЩО по позиция | 94
95 |  | Тест Каталаза за детекция продукцията на каталаза от микроорганизми. Флакон до 30 ml. | НЕ | НЕ | милилитър | 90
|  | ОБЩО по позиция | 95
96 |  | Тест ленти за биохимия на урина за 10 показателя: кетони, нитрати, белтък, глюкоза, билирубин, уробилиноген, еритроцити, левкоцити, рН, относително тегло, опаковка до 100 бр. | НЕ | НЕ | тест | 800
|  | ОБЩО по позиция | 96
|  | Молекулярно-диагностични тестове |  | НЕ
Набори за PCR диагностика на вирусни инфекции
97 |  | Набор за едностъпков мултиплексен PCR с двойно-праймиращи олигонуклеотиди (DPO) и детекция чрез стандартна електрофореза. Китът да съдържа всички необходими реактиви за извършване на PCR реакцията и вътрешна контрола. Да диагностицират едновременно 15 или повече човешки респираторни вируси (грипни вируси А и В, респираторно-синцитиален вирус А и В, човешки метапневмовирус, парагрипни вируси 1, 2, 3 и 4, аденовируси, риновируси A/B/C, коронавируси OC43, 229E, NL63, бокавируси 1/2/3/4 и др.), до 200 реакции | ДА | НЕ | реакция | 200
|  | ОБЩО по позиция | 97
98 |  | Кит за количествено определяне на CMV в биологични материали с Real-Time PCR. Съдържа всички необходими реактиви за провеждане на Real-Time PCR за количествено определяне на CMV, в т.ч. специфични праймери и сонди, PCR мастер микс, PCR буфер, hot start Taq полимераза, контроли - положителна, отрицателна и вътрешна контрола, стандарти. Чувствителност на теста – не по-малка от 200 copies/ml при изследване на ликвор и др. безклетъчни биологични материали. Китът да е съвместим с апарат Exicycler 96 Bioneer. До 100 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 98
99 |  | Кит за количествено определяне на HSV-1/HSV-2 в биологични материали с Real-Time PCR. Съдържа всички необходими реактиви за провеждане на Real-Time PCR за количествено определяне на HSV-1/HSV-2, в т.ч. специфични праймери и сонди, PCR мастер микс, PCR буфер, hot start Taq полимераза, контроли - положителна, отрицателна и вътрешна контрола, стандарти. Чувствителност на теста – не по-малка от 200 copies/ml при изследване на ликвор и др. безклетъчни биологични материали. Китът да е съвместим с апарат Exicycler 96 Bioneer. До 100 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 99
100 |  | Кит за количествено определяне на EBV в биологични материали с Real-Time PCR. Съдържа всички необходими реактиви за провеждане на Real-Time PCR за количествено определяне на EBV, в т.ч. специфични праймери и сонди, PCR мастер микс, PCR буфер, hot start Taq полимераза, контроли - положителна, отрицателна и вътрешна контрола, стандарти. Чувствителност на теста – не по-малка от 200 копия/ мл при изследване на ликвор и др. безклетъчни биологични материали. Китът да е съвместим с апарат Exicycler 96 Bioneer.До 100 теста. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 100
101 |  | Набор за количествен анализ на Хепатит Е вирус посредством RT-Real-time PCR: за откриване на специфична HEV РНК ; Готов за използване набор, с включени вътрешни контроли и количествени стандарти (от 10000 IU/µl до 10 IU/µl); Наборът да е съвместим за работа с Real-time PCR апарат Exicycler 96 (Bioneer). До 96 теста в опаковка. За in vitro диагностика | ДА | НЕ | тест | 192
|  | ОБЩО по позиция | 101
102 |  | Набори за PCR доказване на векторно преносими патогени
| 102.1 | Готов кит за полимеразно-верижна реакция, за детекция и генотипиране на Borrelia burgdorferi. Китът да е за конвенционален PCR, да съдържа праймери, положителна и отрицателна контрола, dNTPs, всички необходими буфери и ДНК полимераза. Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 100
| 102.2 | Готов кит за полимеразно-верижна реакция, универсален за Флави вируси - да се откриват вирусите на Денга (тип 1-4), Западен Нил, Японски кърлежов енцефалит, Кърлежов енцефалит, Жълта треска и други. Китът да е за конвенционален PCR, за 100 реакции, да съдържа праймери, положителна и отрицателна контрола, dNTPs, всички необходими буфери и ензими (включително обратна транскриптаза и RNase инхибитор). | НЕ | НЕ | реакции | 100
| 102.3 | Готов кит за полимеразно-верижна реакция, универсален за Ханта вируси. Китът да е за конвенционален PCR, да съдържа праймери, положителна и отрицателна контрола, dNTPs, всички необходими буфери и ензими (включително обратна транскриптаза и RNase инхибитор). Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 100
| 102.4 | Готов кит за Real Time полимеразно-верижа реакция за детекция на вирусни трески Ebola, Rift valley fever и Yellow fever. Китът да съдържа праймери, сонди, положителна и отрицателна контрола, dNTPs, всички необходими буфери и ензими (включително обратна транскриптаза и RNase инхибитор). Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 100
| 102.5 | Готов кит за Real Time полимеразно-верижна реакция за детекция на вирусите Usutu, Chikungunya и Dengue (1-4). Китът да съдържа праймери, сонди, положителна и отрицателна контрола, dNTPs, всички необходими буфери и ензими (включително обратна транскриптаза и RNase инхибитор). Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 100
| 102.6 | Готов кит за Real Time полимеразно-верижа реакция за детекция на вируса на Западнонилска треска. Китът да съдържа праймери, сонда, положителна и отрицателна контрола, dNTPs, всички необходими буфери и ензими (включително обратна транскриптаза и RNase инхибитор). Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 100
| 102.7 | Готов кит за Real Time полимеразно-верижа реакция за детекция на Ханта вирус. Китът да съдържа праймери, сонда, положителна и отрицателна контрола, dNTPs, всички необходими буфери и ензими (включително обратна транскриптаза и RNase инхибитор). Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 100
|  | ОБЩО по позиция | 102
103 |  | Тестове за молекулярна диагностика на микобактерии съвместими със система Tween Cubator (Hain)
| 103.1 | Кит за молекулярна диагностика на M.tuberculosis complex от белодробен материал и култура с едновременно определяне на резистентност към Rifampicin и Isoniazid, включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция, Taq полимераза и мембрани с ген-специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1 набор. Китът да съдържа не по-малко от 12 теста и да бъде съвместим с методиката на наличната хибридизационна система за генетична идентификация в НРЛ по туберкулоза - TwinCubator. За ин витро диагностика | ДА | НЕ | кит | 2
| 103.2 | Кит за молекулярна диагностика на не по-малко от 13 вида най-често срещани aтипични микобактерии, асоциирани с човешката патология, включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция, Taq полимераза и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1 набор. Китът да съдържа не по-малко от 96 теста и да бъде съвместим с методиката на наличната хибридизационна система за генетична идентификация в НРЛ по туберкулоза - TwinCubator. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | кит | 1
|  | ОБЩО по позиция | 103
Диагностични китове /набори/ за полимеразно-верижни реакции за детекция на Pneumocystis jiroveci
104 |  | Набор за качествена детекция на Pneumocystis jirovecii чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за Pneumocystis jirovecii. Мастер микс за амплификация, Taq полимераза, положителна контрола, ендогенна вътрешна контрола и отрицателна контрола. Да е подходящ за изследване на различни клинични материали – бронхо-алвеоларен лаваж, храчка, орофарингиални и трахеални аспирати, биосичен материал от бял дроб, орофарингиални смивове и тампони. Опаковка до 60 реакции. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | реакция | 180
|  | ОБЩО по позиция | 104
105 |  | Набор за качествена детекция на Pneumocystis jirovecii чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за kex1 гена на Pneumocystis jirovecii. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, ендогенна вътрешна контрола и отрицателна контрола. При липсата на мастер микс за амплификация, да бъде предоставен лиофилизиран 2х qPCR мастер микс за съответния брой реакции. Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакция | 300
|  | ОБЩО по позиция | 105
106 |  | Набор за качествена и количествена детекция на гена кодиращ 28S rRNA на Pneumocystis jiroveci чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Да е с валидиран протокол за работа на апарат ABI 7500. Да включва Taq полимераза, мастер микс за амплификация, положителна контролa, вътрешна ДНК контрола, три стандарта и вода за PCR. Да е подходящ за бронхо-алвеоларен лаваж. До 100 реакции в опаковка. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | реакция | 400
|  | ОБЩО по позиция | 106
107 |  | Комплект за детекция и количествено определяне на L.monocytogenes чрез дуплексен real-time PCR анализ с хидролизиращи се сонди, Характеристики: лиофилизирани праймери, сонди, положителна контрола и екстракционна контрола; положителната контрола да служи както за качествения, така и за количествения анализ чрез генериране на минимум 5 стандартни концентрации за стандартна крива; 2х мастър микс с “hot-start” Taq полимераза; лиофилизирани праймери и сонда за оценка качеството на изолирания биологичен материал. Опаковка до 150 реакции | НЕ | НЕ | реакция | 150
|  | ОБЩО по позиция | 107
108 |  | Кит за молекулярна диагностика на минимум 76 серотипа на Streptococcus pneumoniaе включващ: ДНК олигонуклиотиди за полимеразна верижна реакция Taq полимераза и мембрани с ген специфични ДНК сонди и контроли за последваща хибридизация в един набор. Опаковка до 16 реакции. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | реакция | 32
|  | ОБЩО по позиция | 108
109 |  | Диагностични китове /набори/ за полимеразно-верижни реакции на особено опасни бактериални инфекции
| 109.1 | Real-time PCR кит за доказване на Francisella tularensis. Да включва реактиви за изолиране на ДНК. Да има валидирана процедура за количествено определяне на изследвания патоген. Китът да включва универсален qPCR мастер микс, праймери и сонди с унивесален микс за вътрешна контрола, положителна и отрицателна контроли за F. tularensis. Опаковка до 150 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 150
| 109.2 | Real-time PCR кит за доказване на Bacillus anthracis. Да включва реактиви за изолиране на ДНК. Да има валидирана процедура за количествено определяне на изследвания патоген. Китът да включва универсален qPCR мастер микс, праймери и сонди с унивесален микс за вътрешна контрола, положителна и отрицателна контроли за Bacillus anthracis. Опаковка до 150 реакции. | НЕ | НЕ | реакции | 150
| 109.3 | Real-time PCR кит за доказване на Brucella spp. Да включва реактиви за изолиране на ДНК. Да има валидирана процедура за количествено определяне на изследвания патоген. Китът да включва универсален qPCR мастер микс, праймери и сонди с унивесален микс за вътрешна контрола, положителна и отрицателна контроли за Brucella spp. Опаковка до 150 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 150
| 109.4 | Real-time PCR кит за доказване на Yersinia pestis. Да включва реактиви за изолиране на ДНК. Да има валидирана процедура за количествено определяне на изследвания патоген. Китът да включва универсален qPCR мастер микс, праймери и сонди с унивесален микс за вътрешна контрола, положителна и отрицателна контроли за Yersinia pestis. Опаковка до 150 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 150
| 109.5 | Real-time PCR кит за доказване на гени за токсин А и В на Clostridium botulinum. Да включва реактиви за изолиране на ДНК. Да има валидирана процедура за количествено определяне на изследвания патоген и токсин. Китът да включва универсален qPCR мастер микс, праймери и сонди с вътрешна контрола, положителна и отрицателна контроли. Опаковка до 150 реакции | НЕ | НЕ | реакции | 150
|  | ОБЩО по позиция | 109
110 |  | Набори за PCR диагностика на полово предавани бактериални инфекции
| 110.1 | Набор за детекция на Chlamydia trachomatis чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за Chlamydia trachomatis. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 990
| 110.2 | Набор за детекция на Neisseria gonorrhoeae чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за Neisseria gonorrhoeae. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 990
| 110.3 | Набор за детекция на Mycoplasma genitalium полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за Mycoplasma genitalium. Мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 550
|  | ОБЩО по позиция | 110
111 |  | ДНК от Chlamydia trachomatis |  | НЕ
| 111.1 | ДНК от Chlamydia trachomatis LGV Serovar III (ATCC VR-903D), ≥ 10^5 копия/µL, до 100 µL в епруветка. | НЕ | НЕ | брой | 1
| 111.2 | ДНК от Chlamydia trachomatis LGV Serovar I (ATCC VR-901BD), ≥ 10^5 копия/µL, до 100 µL в епруветка. | НЕ | НЕ | брой | 1
| 111.3 | ДНК от Chlamydia trachomatis LGV Serovar II (ATCC VR-902B), замразена, ≥ 10^5 копия/µL, до 100 µL в епруветка. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 111
Набори за PCR диагностика на M. genitalium съвместими с апарат LC480 II
112 |  | Mултиплексен qPCR тест за откриване на Mycoplasma genitalium и и най-малко пет маркера за резистентност към макролиди (MgPa, A2058G, A2059G, A2059C, A2058T, A2058C плюс вътрешна контрола) от клиничен материал, съвместим с апарат LC480 II. Опаковка до 100 реакции. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 200
|  | ОБЩО по позиция | 112
113 |  | M. genitalium положителна контрола, да съдържа фрагменти от синтетична ДНК, предназначени да симулират див тип М. genitalium или мутантен M. genitalium, включително: MG, 23S rRNA див тип; MG, 23S rRNA A2058G; MG, 23S rRNA A2059G; MG, 23S rRNA A2058T; MG, 23S rRNA A2058C; MG, 23S rRNA A2059C. Опаковка до 10 реакции. | НЕ | НЕ | реакция | 10
|  | ОБЩО по позиция | 113
Китове и мастърмиксове за PCR, Real-time PCR и RT-PCR (общи недиагностични)
114 |  | Набор за намножаване на вирусна РНК чрез едностъпкова система за real time RT-PCR Наборът да включва следните компоненти: - Рекомбинантна обратна транскриптаза, M-MLV - Мастър миксът да включва реакционен буфер, MgCl2, dNTPs, Hot-Start Taq ДНК полимераза, съдържаща моноклонални антитела - Референтно багрило ROX - Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакция | 1700
|  | ОБЩО по позиция | 114
115 |  | Кит с 2 х Мастер микс за едностъпков RT qPCR предназначен за белязани сонди. Миксът да не замръзва при -20℃. Да съдържа термостабилна обратна транскриптаза до 55℃ ,високо-резистентна към различни инхибитори, задължително към хепарин и хумусна киселина. Да може да се използува с РНК лизат за детекция на РНК вируси. Taq полимеразата да е “Hot Start” с използуване на анти- Taq антитяло, с време за активация на 95℃ не повече 15 секунди и това да е достатъчно за инактивацията на обратната транскриптаза в кита. Да е с Урацил N –гликозилаза. Да е окомплектован с ROX и с ROX II реферетни багрила (в отделни епруветки ) , както и с нуклеотиди и буфери и за двете реакции. Кита трябва да е в разфасовки от поне 200 реакции. | НЕ | НЕ | реакция | 1000
|  | ОБЩО по позиция | 115
116 |  | Набор за едностъпков конвенционален RT-PCR, съдържащ отделни епруветки с мастер eнзимен микс (от високопроцесивна обратна транскриптаза, ДНК полимераза с горещ старт и Рназен инхиботор, работещ при високи температури), мастер буфер (дНТФ-и, стабилизатори и реакционни енхансери в 2х реакционен буфер) и вода без нуклеази. Подходящ за амплифициране на ДНК от каквато и да е РНК матрица да е подходящ за аналитични цели и клониране. Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакция | 900
|  | ОБЩО по позиция | 116
117 |  | Набор за синтез на copy DNA с висока специфичност и дължина на крайния продукт минимум 5 килобази, да съдържа 2х реакционен буфер, включващ oligo(dT)20, random hexamers, MgCl2, dNTPs. Ензими - обратна транскриптаза и рекомбинантен рибонуклеазен инхибитор и RNaseH. Обем на реакцията 20 мкл. Синтезираният продукт да е директно приложим за real time и конвенционален PCR, оптимална температура 50oС. Опаковка до 100 реакции | НЕ | НЕ | реакция | 300
|  | ОБЩО по позиция | 117
118 |  | Едностъпков Real Time RT-PCR кит за работа със сонди, съдържащ: 25X RT-PCR Enzyme Mix (обратна транскриптаза - mutant MMLV RT и hot start ДНК полимераза); 2X RT-PCR буфер, включващ ROX референтно багрило; Detection Enhancer, който подобрява амплификацията на матрици с високо GC съдържание или постоянна вторична структура; свободна от нуклеази вода. Да е оптимизиран за използване на single-plex или duplex primer/probe комплекти. Опаковка до 100 реакции. | НЕ | НЕ | реакции | 500
|  | ОБЩО по позиция | 118
119 |  | Търговски набор за PCR, съдържащ 2х PCR буфер, Taq полимераза тип Hot-start химически инхибирана при температури при 95°C, да съдържа усилвател на амплификацията при GC-богати региони; наличен като готов за работа разтвор; опаковка до 200 реакции от 50 микролитра. | НЕ | НЕ | реакция | 3600
|  | ОБЩО по позиция | 119
120 |  | Микс 2х за конвенционален Hot start PCR в обем от 50 мкл съдържащ всички необходими компоненти за мултиплексна PCR реакция, включително буфер за директно накапване на гел. Опаковка до 500 реакции. | НЕ | НЕ | реакции | 14500
|  | ОБЩО по позиция | 120
121 |  | Мастермикс 2x за real-time PCR анализ, съдържащ термично активираща се ДНК полимераза, дезоксирибо-нуклеотиди (вкл. UTP) и оптимизиран ензимен буфер; в отделни епруветки вода без нуклеази, опак. до 1000 реакции от 25 мкл | НЕ | НЕ | реакция | 7000
|  | ОБЩО по позиция | 121
122 |  | Мастермикс 2x за qPCR за използване с ДНК сонди с включена Tli Рназа H в микса. Миксът да съдържа модифицирана Таq полимераза, свързана с антитяло за осигуряване на горещ старт. Да не съдържа ROX. Опаковка до 1000 реакции. | НЕ | НЕ | реакция | 6000
|  | ОБЩО по позиция | 122
123 |  | Кит за обратна транскрипция и елиминиране на геномна ДНК, да съдържа външна РНК контрола за мониториране на ензимни инхибитори да включва микс за обратна транскрипция, вода свободна от нуклеази. Oпаковка до 12 теста (реакции). | НЕ | НЕ | тест | 12
|  | ОБЩО по позиция | 123
124 |  | PCR мастер микс за конвенционален PCR, свободен от бактериална и еукариотна ДНК. Oпаковка до 250 реакции. | НЕ | НЕ | реакции | 250
|  | ОБЩО по позиция | 124
Китове за екстракция на нуклеинови киселини
125 |  | Набор за ръчна екстракция на вирусна ДНК от безклетъчни течни биологични материали като серум, плазма, ликвор и др. телесни течности в обеми до 200 мкл; колонно-базиран, снабден с протеиназа К, carrier RNA, лизиращ и миещи буфери; количество елуат – до 50 мкл. Опаковка до 50 (изолирания) реакции. | НЕ | НЕ | тест | 300
|  | ОБЩО по позиция | 125
126 |  | Кит за автоматизирана система за изолиране на вирусни ДНК и РНК от носогърлени секрети, лаважи, аспирати, серум, кръв, тъкани, клетъчни култури, тампони, проби от течно базирана цитология, трупни материали чрез методика, базираща се на магнитни частици. Съвместим с апарат ExiPrep 16Dx (Bioneer). Опаковка до 96 теста. | НЕ | НЕ | тест | 3456
|  | ОБЩО по позиция | 126
127 |  | Набор за изолиране на високомолекулна > 50 кб геномна ДНК (бактериална, вирусна и еукариотна) свободна от РНК; от клинични материали (телесни течности, еякулат, тъкани) култивирани клетки, бактерии, вируси . Добив: минимум 7 мкг. ДНК от 200 мкл кръв. Характеристики: да съдържа протеиназа К и да работи на принципа на свързващи колонки, с два пречистващи буфера; възможност за концентрирана ДНК в елуат до 35мкл. без загуби в колонката. Изолираната ДНК да е с чистота, подходяща за PCR, Real-Time PCR, секвениране и др. Oпаковка до 50 изолирания (реакции). | НЕ | НЕ | тест | 2500
|  | ОБЩО по позиция | 127
128 |  | Набор за ръчно изолиране на вирусна РНК от телесни течности, тъкани, насекоми. Да работи на принципа на изолиране с колонки със силициева мембрана. Количеството пробен материал да е минимум 140 мкл. Елуиращият обем да е до 50 мкл. Да позволява пречистване в рамките на 20 мин. Изолираната РНК да е с качество, позволяващо конвенционален и real time PCR детекция. Лизиращият буфер да е подходящ за инактивиране на алфа-, буня-, фило- и флавивируси. Oпаковка до 50 изолирания (реакции). | НЕ | НЕ | тест | 6650
|  | ОБЩО по позиция | 128
129 |  | Набор за ръчно изолиране на бактериална ДНК от кърлежи, от кръв и от тъкани от животински материали, клетки, бактерии, дрожди, вируси, насекоми. Да работи на принципа на изолиране с колонки със силициева мембрана за захващане на ДНК; Да включва Протеиназа К; Количеството пробен материал да е в рамките на 80-100 мкл течност и 20-25 мг тъкан; Елуиращият обем да е 100-200 мкл; Минимален добив на ДНК след изолиране 30-40 мкг; Изолираната ДНК да е с качество, позволяващо real-time PCR детекция с висока чувствителност (5 бактериални копия/PCR рекция); Да има разработен от производителя протокол за пречистване на ДНК от кърлежи; Опаковка до 250 реакции (теста) | НЕ | НЕ | тест | 1500
|  | ОБЩО по позиция | 129
130 |  | Кит за екстракция на тотална РНК от човешки периферни кръвни мононуклеарни клетки (PBMC); включва ДНаза I; да позволява изолация от 107 клетки, времетраене на процедурата до 25 минути, да включва следните мимимални компонети- цетруфужни колонки със силициева мембрана, събирателни епруветки по 1,5 мл, събирателни епруветки по 2 мл, буфери и вода свободна от РНаза. Минимален добив 0.5 микрограма от 1 млн. клетки. Опаковка до 50 теста. | НЕ | НЕ | тест | 100
|  | ОБЩО по позиция | 130
131 |  | Кит за изолиране на интактни микробни клетки от кръв, асцитна течност, БАЛ, плеврална течност, синовиална течност, ликвор 1-5 мл, и меки тъкани до 250 мг, след лизиране и ензимно отстраняване с ДНаза на човешка или животинска ДНК. Oпаковка до 300 изолирания (реакции). | НЕ | НЕ | реакция | 300
|  | ОБЩО по позиция | 131
132 |  | ДНК молекулен маркер- отделни ДНК фрагменти, хроматографски пречистени , подходящи за прецизен фрагментен анализ при капилярна електрофореза с висока разделителна способност
| 132.1 | Фрагмент 50bp, до 10 микрограма | НЕ | НЕ | микрограм | 10
| 132.2 | Фрагмент 1000bp, до 10 микрограма | НЕ | НЕ | микрограм | 10
|  | ОБЩО по позиция | 132
133 |  | Молекулни ДНК маркери с отделно багрило за накапване
| 133.1 | Молекулен ДНК маркер 100-1000bp; да съдържа ивици равняващи се на 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки. Опаковка до 100 микрограма | НЕ | НЕ | микрограм | 600
| 133.2 | Молекулен ДНК маркер 50-1000bp; да съдържа ивици равняващи се на 50, 100, 150 , 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки, като има минимум 2 удебелени фрагмента.Опаковка до 100 микрограма | НЕ |  | микрограм | 500
|  | ОБЩО по позиция | 133
134 |  | Ензими за молекулярна биология
| 134.1 | Протеиназа К за молекулярна биология, без РНаза и ДНаза, лиофилизирана, опаковка до 100мг | НЕ | НЕ | милиграм | 200
| 134.2 | Протеиназа К за молекулярна биология, без РНаза и ДНаза, лиофилизирана, опаковка до 500мг | НЕ | НЕ | милиграм | 500
| 134.3 | Термостабилна, рекомбинантна ДНК Taq полимераза. Определена чистота над 90%. Без ендонуклеазна, РНК-азна и протеазна активност; в комплект с буфери и магнезиев хлорид; опаковка до 500 единици с концентрация до 5 единици на микролитър; | НЕ | НЕ | единици | 1000
| 134.4 | Hot-start ДНК Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло, със запазена интактна 5'-3' екзонуклеазна функция, окомплектована с 10х реакционен буфер и 20 mM магнезиев хлорид, да съдържа и 10mM dNTP (2,5mM всеки), опаковка до 500 единици | НЕ | НЕ | единици | 14500
|  | ОБЩО по позиция | 134
135 |  | Рекомбинантна Bst ДНК полимераза (голям фрагмент, exo-) за оптимално реплициране на ДНК при 65˚C и без 5´->3´ екзонуклеазна активност. Да може да заменя мезофилните полимерази, но и да синтезира ДНК при високи температури. Да е подходяща за амплифициране на трудни матрици, включително повтори, богати на ГЦ региони, проблематични вторични структури. Да позволява топлинна инактивация при температури над 80oC. Да може да се използва за изотермална амплификация на ДНК. Да се доставя с 1х реакционен буфер. Да се доставя в опаковка до 500 единици. | НЕ | НЕ | единици | 3000
|  | ОБЩО по позиция | 135
136 |  | Обратни транскриптази
| 136.1 | Обратна транскриптаза за RT-PCR, заедно с буфер, DTT, повишена термостабилност, активна при 50°С, и време на полуживот мин. 220мин при 50°С, намалена РНаза Н активност, опаковка до 10 000 единици. Концентрация минимум 200 единици/микролитър. | НЕ | НЕ | единици | 20000
| 136.2 | Ензим обратна транскриптаза M-MLV, в допълнение с 5х буфер и DTT; оптимална температура за работа на 37 °С; опаковка до 40 000 единици; до 200 реакции. Концентрация минимум 200 единици/микролитър. | НЕ | НЕ | единици | 160000
|  | ОБЩО по позиция | 136
137 |  | Нуклеази (вкл. рестриктази)
| 137.1 | Рестриктазен Ензим HaeIII , концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер в опаковка до 3000 U. | НЕ | НЕ | единици | 3000
| 137.2 | Рестриктазен Ензим AccI , концентрация до 20U/µl, доставян с 10Х буфер в опаковка до 3000 U. | НЕ | НЕ | единици | 3000
| 137.3 | Рестриктазен Ензим ХbaI , концентрация до 20U/µl, доставян 10Х буфер в опаковка до 3000 U. | НЕ | НЕ | единици | 6000
| 137.4 | Рекомбинантна ДНаза I , свободна от РНази в опаковка до 2000 U. | НЕ | НЕ | единици | 2000
|  | ОБЩО по позиция | 137
138 |  | Рекомбинантен инхибитор на Рибонуклеази A, B и C , подходящ за RT-PCR в опаковка до 2000 U. | НЕ | НЕ | единици | 2000
|  | ОБЩО по позиция | 138
Реагенти за молекулярна биология
139 |  | Реактив за ензимно пречистване на PCR продукти от праймери и dNTP, представляващ смес от екзонуклеаза I и рекомбинантна скаридена алкална фосфатаза, за инкубиране при 37оС максимум 10 минути и се инактивира при 80оС, да е достатъчен за пречистване на минимум 500 PCR продукта. | НЕ | НЕ | реакция | 1000
|  | ОБЩО по позиция | 139
140 |  | Нейонен детергент Octylphenoxy poly(ethyleneoxy)ethanol (IGEPAL-630 или еквивалент), разклонен, съдържание на вода ≤ 0,5%. Опаковка до 50 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 50
|  | ОБЩО по позиция | 140
141 |  | Комплект дезоксинуклеотид-трифосфати- dATP, dTTP, dGTP, dCTP (dNTP),чистота на всеки dNTP; минимум 98%; без РНаза, ДНаза и ДНК, сертифицирани за PCR; всеки dNTP да е окомплектован в отделна епруветка в концентрация до 100 мол/Л , количество до 100 микромола; | НЕ | НЕ | микромол | 300
|  | ОБЩО по позиция | 141
142 |  | Агароза за гел електрофореза на нуклеинови киселини
| 142.1 | Агароза за гел електрофореза: специално пречистена за електрофореза на НК, опаковка до 100 грама | НЕ | НЕ | грам | 700
| 142.2 | Агароза за гел електрофореза: специално пречистена за електрофореза на НК, опаковка до 1 килограм | НЕ | НЕ | килограм | 2
|  | ОБЩО по позиция | 142
143 |  | Буфери и багрила за молекуляна биология
| 143.1 | 0,5 М ЕDTA , pH=8 за молекулярна биология, банка до 0,5 литра. | НЕ | НЕ | литър | 1
| 143.2 | 1М Tris-HCL pH=8 буфер за молекулярна биология, банка до 1 литър. | НЕ | НЕ | литър | 1
| 143.3 | ТЕ буфер за молекулярна биология pH=8, банка до 0,5 литра. | НЕ | НЕ | литър | 4.5
| 143.4 | 10х TBE Буфер, 0,89М Tрис; 0,89М Борна киселина; 0,02М EДТА (концентрат), – дозирана субстанция за директно разтваряне в dH2O в опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 25
| 143.5 | Етидиев бромид 1% разтвор, опаковка до 25 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 100
| 143.6 | Tris /hydroxymethyl/ aminomethane субстанция- базичен, опаковка до 500 грама | НЕ | НЕ | грам | 1000
| 143.7 | Вода за PCR без нуклеази нетретирана с DEPC, в разфасовки не по големи от 100 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 1400
| 143.8 | Вода за PCR без нуклеази нетретирана с DEPC, в разфасовки не по големи от 500 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 3500
|  | ОБЩО по позиция | 143
144 |  | Стерилна вода свободна от ДНК/РНК, опаковка до 10 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 10
|  | ОБЩО по позиция | 144
145 |  | Кит за електрофоретично разделяне на ДНК с висока резолюция съвместим с апарат за авоматизирана капилярна електрофореза QiAxcel (апарат произведен от фирмата Qiagen), опаковка до 1200 теста | НЕ | НЕ | тест | 6000
|  | ОБЩО по позиция | 145
146 |  | Флуоресцентно интеркалиращо багрило, подходящо за провеждане на Real-time PCR и високо-резолюционен анализ на криви на топене (HRM), нетоксично и немутагенно, стабилно при съхранение на 4°С, макс. спектър на емисия 530 нм. Опаковка до 1000 микролитра. | НЕ | НЕ | микролитър | 1000
|  | ОБЩО по позиция | 146
147 |  | Багрила за визуализиране на ДНК и РНК при електрофореза
| 147.1 | Флуоресцентно багрило заместващо етидиевия бромид за визуализация на ДНК и РНК в агарозни и полиакриламидни гелове; безопасно за околната среда . Да позволява както предварително прилагане в гела, така и оцветяване след провеждане на електрофорезата и да не се изисква обезцветяваща процедура. Да има сходен емисионен спектър с етидиевия бромид. Да се предлага под формата на концентриран разтвор, стабилен на стайна температура и устойчив на загряване в микровълнова печка. Опаковка до 500 микролитра. | НЕ | НЕ | микролитър | 500
| 147.2 | Флуоресцентно багрило за визуализация на ДНК и РНК в агарозни и полиакриламидни гелове; безопасно за околната среда. При работа с него да не се изисква обезцветяваща процедура. Да позволява както предварително прилагане в гела, така и оцветяване след провеждане на електрофорезата и да не се изисква обезцветяваща процедура. Подходящ за трансюлиминатори със синя светлина (~488nm). Да се предлага под формата на концентриран разтвор, стабилен на стайна температура и устойчив на загряване в микровълнова печка. Опаковка до 500 микролитра. | НЕ | НЕ | микролитър | 500
|  | ОБЩО по позиция | 147
Консумативи за генетичен анализатор AB3130XL
148 |  | Набор за секвениране с генетичен анализатор AB3130XL, базиран на стандартно секвениране с белязани стоп дидезоксирибонуклеотиди; съдържащ готова за използване реакционна смес, 5 Х секвенционен буфер, контролен праймер, pGEM контрола ДНК. Опаковка до 100 реакции. | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 148
149 |  | Реактиви и консумативи за ДНК секвениране на апарат GeXP (Bеckman-Coulter)
| 149.1 | 8-канален капилярен арей - размери на един канал от капилярния арей диаметър 75 µm; дължина 33 см; приложим за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP. | НЕ | НЕ | брой | 3
| 149.2 | Гел за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 10 ml | НЕ | НЕ | милилитър | 260
| 149.3 | Набор за секвениране с белязани стоп дидезоксирибонуклеотиди, съвместим с 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP. Наборът да съдържа: DTCS Quick Start Master Mix, pUC18 Control Template, 47 Sequencing Primer - 1.6pmol/μL или 1.6μM, Glycogen 20 mg/mL), Mineral Oil, Sample Loading Solution (SLS). Наборът да съдържа контролна проба и контролен праймер за секвенционна реакция. До 96 реакции | НЕ | НЕ | тест | 864
| 149.4 | Буфер за разделяне съвместим с набор за секвениране за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP, флакон с капкомер - опаковка до 30 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 330
| 149.5 | Буфер за нанасяне на проби за секвениране и фрагментен анализ и генна експресия със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 6.0 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 108
| 149.6 | Микротитърни плаки 96- ямкови, от полистирен с плоско дъно; обем >300µl, със система за генетичен анализ GeXP, до 100 броя в опаковка | НЕ | НЕ | брой | 400
|  | ОБЩО по позиция | 149
150 |  | Мануални галерии за микробиологична идентификация и помощни реактиви към тях
| 150.1 | Мануални галерии за идентификация на Enterobacteriaceae, опаковка до 20 галерии | НЕ | НЕ | галерия | 300
| 150.2 | Мануални галерии за идентификация на неферментативни Грам отрицателни бактерии, опаковка до 25 галерии | НЕ | НЕ | галерия | 150
| 150.3 | Мануални галерии за идентификация на Найсерия и Хемофилус, окомплектовани със среда за инокулирането им (епруветки по 1 мл) и реактиви Индол спот, NIT1, NIT2, опаковка до 10 галерии | НЕ | НЕ | галерия | 70
| 150.4 | Мануални галерии за идентификация на стафилококи минимум 20 биохимични теста, опаковка до 25 галерии | НЕ | НЕ | галерия | 75
| 150.5 | Мануални галерии за идентификация на стрептококи минимум 20 биохимични теста опаковка до 25 галерии | НЕ | НЕ | галерия | 50
| 150.6 | Мануална галерия с до 50 дехидратирани субстрата за биохимична идентификация на Bacillus и сродни родове с включена готова течна среда за суспендиране на изследвания микроорганизъм. Опаковка до 20 галерии | НЕ | НЕ | галерия | 60
| 150.7 | Мануални галерии за идентификация на коринебактерии минимум 20 биохимични теста. Опаковка до 12 галерии | НЕ | НЕ | галерия | 36
| 150.8 | Мануални галерии за идентификация на анаероби, да включва минимум 21 асимилационни теста. Опаковка до 25 галерии | НЕ | НЕ | галерия | 25
| 150.9 | Готов кит с дехидратирани субстрати (мануална галерия минимум 19 асимилационни теста) за биохимична идентификация на дрожди. Опаковка до 100 теста | НЕ | НЕ | тест | 100
| 150.1 | Среда за изпитване на подвижност, използвана като допълнителен тест в мануални галерии; в епруветки до 5мл среда; опаковка до 10 броя | НЕ | НЕ | брой | 20
| 150.11 | Среда за изпитване на оксидация и ферментация, използвана като допълнителен тест в мануални галерии; в епрувтки до 5мл среда; опаковка до 10 броя | НЕ | НЕ | брой | 20
| 150.12 | Реактиви за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация - сулфанилова киселина и NN диметил-1-нафтил амин, (NIT1 и NIT2). Опаковка до 5 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 40
| 150.13 | Реактиви Zym A, ампула до 5 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 10
| 150.14 | Реактиви ZYM B , ампула до 5милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 10
| 150.15 | Реактиви PYZ , ампула до 5милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 10
| 150.16 | Реактив NIN , ампула до 5 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 10
| 150.17 | Реактиви за Фогес-Проскауер VP1 , ампула до 5милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 20
| 150.18 | Реактиви за Фогес-Проскауер VP2 , ампула до 5 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 20
| 150.19 | Реактив на James за цветна реакция за индол, ампули до 5 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 20
| 150.2 | Реактив за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация -железен двухлорид+ 2-метоксиетанол, опаковка до 5 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 10
| 150.21 | Реактив за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация, трис и солна к-на 37%, флакон до 8 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 8
| 150.22 | Реактив за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация - метилов ал-л, флакон до 8 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 8
| 150.23 | Реактив за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация TDA - FeCl3 за триптофан деаминаза, опаковка до 5 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 25
| 150.24 | Реактив за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация NIN- Диметилсулфоксид (DMSO) и метанол, опаковка до 10 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 10
| 150.25 | Реактив за цветна реакция , бромкрезол лилаво (BCP), опаковка до 5 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 5
| 150.26 | Реактив за цветна реакция , парадиметиламинобензалдехид (EHR), опаковка до 5 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 5
| 150.27 | Реактив за цветна реакция, ксилен (XYL), опаковка до 6 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 150.28 | Реактив за цветна реакция за работа с мануални галерии за идентификация, цинк на прах, опаковка до 20 грама | НЕ | НЕ | грам | 20
|  | ОБЩО по позиция | 150
151 |  | Готов кит с дехидратирани субстрати (асимилационни тестове) мануална галерия за биохимична идентификация на дрожди - 13 броя захари и 2 броя ензимни тестове.Цветна реакция при отчитане. опаковка до 60 теста. | НЕ | НЕ | тест | 60
|  | ОБЩО по позиция | 151
152 |  | Набор за количествена детекция и идентификация, както и антибиотична чувствителност на Mycoplasma и Ureaplasma – с включени епруветки с транспортна среда, да включва 9 антибиотика всеки в по 2 концентрации, с включена ямка със среда за идентификация на Trichomonas vaginalis и Candida albicans. За директна работа с клиничен материал. За ин витро диагностика. | ДА | НЕ | тест | 400
|  | ОБЩО по позиция | 152
153 |  | Карти за идентификация на бактерии за апарат VITEK 2 компакт 15.
| 153.1 | Карти за идентификация на грам отрицателни бактерии. Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 153.2 | Карти за идентификация на грам положителни бактерии. Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 40
| 153.3 | Карти за антибиотикочувствителност на грам отрицатели, аеробни бактерии. Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 40
| 153.4 | Карти за идентификация на дрожди. Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 60
| 153.5 | Карти за антибиотикочувствителност на грам положителни коки oт род Staphylococcus, Enterococcus. Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 40
| 153.6 | Карти за идентификация на анаероби и коринебактерии. Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 20
| 153.7 | Карти за антибиотикочувствителност на дрожди. Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 40
| 153.8 | Карти за идентификация на бактерии от род Neisseria, Haemophilus и други чувствителни грам отрицателни бактерии.Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 153
Селективни и/или диференциращи, хранителни среди и суплементи
154 |  | Селективен агар за холерни вибриони, суха среда, опаковки до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 300
|  | ОБЩО по позиция | 154
155 |  | Обикновен агар за холера, рН 8,0 ± 0,2 суха хранителна среда, опаковки до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 300
|  | ОБЩО по позиция | 155
156 |  | Тройно концентрирана хранителна среда ТV-4, лиофилизирана, флакон за разтваряне до 2,5 мл. | НЕ | НЕ | брой | 5
|  | ОБЩО по позиция | 156
157 |  | Цветна хранителна среда за доказване и диференциране на дрожди от р. Candida: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis. Опаковка до 20 готови петрита. | НЕ | НЕ | брой | 240
|  | ОБЩО по позиция | 157
158 |  | Цветен агар, суха субстанция за хранителна среда, за изолиране и идентификация на микроорганизми от урина: Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, Klebsiella, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis. Опаковка до 200 грама. | НЕ | НЕ | грам | 200
|  | ОБЩО по позиция | 158
159 |  | Петри Tayer Marthin агар за културелно изследване на Neisseria gonorrhoea. Опаковка до 20 петрита. | НЕ | НЕ | брой | 300
|  | ОБЩО по позиция | 159
160 |  | Среда за контрол на стерилност на повърхности с лецитин и туин. Контактни петри Ф 35 мм.тип Rodac или еквивалент, в опаковка до 10 петри, за мониторинг на повърхности.Опаковка до 10 петрита. | НЕ | НЕ | брой петри | 140
|  | ОБЩО по позиция | 160
161 |  | Консумативи за селективно изолиране на Acinetobacter |  | НЕ
| 161.1 | Хромогенна, суха, хранителна среда за селективно изолиране на Acinetobacter от клинични проби, опаковка до 200 грама | НЕ | НЕ | грам | 200
| 161.2 | Селективен суплемент във виалка за изолиране на Acinetobаcter с цефтазидим и ампицилин, до 5 броя виалки | НЕ | НЕ | виалка | 15
|  | ОБЩО по позиция | 161
162 |  | Селективна среда за изолиране на Коринебактериум дифтерие, улцеранс и псевдотуберкулозис, разлята в петри по 20 мл, опаковка до 20 петри | НЕ | НЕ | брой петри | 240
|  | ОБЩО по позиция | 162
163 |  | Суплемент за Brazier (CCEY) агар- 8мг Цефокситин-250 мг Д-Циклосерин, опаковка до 5 виалки по 2мл | НЕ | НЕ | брой | 10
|  | ОБЩО по позиция | 163
164 |  | Добавка от растежни фактори за култивиране на взискателни микроорганизми (лиофилизирана смес) с включен рехидратиращ разтвор. Комплект достатъчен за 500 ml. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 164
165 |  | Стерилна яйчено жълтъчна емулсия, опаковка до 100 ml | НЕ | НЕ | милилитър | 100
|  | ОБЩО по позиция | 165
166 |  | Твърда хранителна среда Льовенщайн-Йенсен, готова за употреба, годност не по-малка от 1 година, в плоскодънна дебелостенна епруветка с външен диаметър на дъното не по-голям от 20 мм, с височина на епруветката не по-голяма от 15 см, с винтова капачка с уплътнител, с етикет с изписани: срок на годност,температура на съхранение, каталожен номер върху всяка отделна епруветка | НЕ | НЕ | брой епруветки | 800
|  | ОБЩО по позиция | 166
167 |  | Хранителни среди и консумативи за коклюшни бактерии
| 167.1 | 1х Стерилна готова течна набогатителна среда (среда на Stainer-Sholtе) за коклюшни бактерии в епруветки, разлята по 1,5 мл в епруветка | НЕ | НЕ | брой | 400
| 167.2 | Стерилна течна транспортна Reagan Lowe среда за коклюшни бактерии в епруветки, разлята по 1,5 ml в епруветка | НЕ | НЕ | брой | 500
| 167.3 | Стерилна готова Reagan Lowe хранителна среда за култивиране на коклюшни бактерии с 15% дефибринирана конска кръв, с добавка цефалексин 40mg//L Готови петри до 20 мл, в опаковка до 20 петрита. | НЕ | НЕ | брой | 300
| 167.4 | Стерилна готова Reagan Lowe хранителна среда за култивиране на коклюшни бактерии с 15% дефибринирана конска кръв, без цефалексин. Готови петри до 20 мл, в опаковка до 20 петрита. | НЕ | НЕ | брой | 300
| 167.5 | Стерилна готова течна среда за замразяване на коклюшни бактерии BSA/SPG (bovine serum albumin/saccharose-phosphate-glutamat) в епруветк, разлята по 5 ml в епруветка. | НЕ | НЕ | брой | 100
| 167.6 | Стерилна готова Борде-Жангу хранителна среда за култивиране на коклюшни бактерии с 15% дефибринирана овнешка кръв. Готови петри до 20 мл, в опаковка до 20 петрита. | НЕ | НЕ | брой | 300
| 167.7 | Епруветки за замразяване на коклюшни бактерии, в опаковка до 80 бр. | НЕ | НЕ | брой | 160
|  | ОБЩО по позиция | 167
168 |  | Среди за култивиране на бруцела
| 168.1 | Бульон за бруцела, суха хранителна среда, опаковка до 500 грама. | НЕ | НЕ | грам | 500
| 168.2 | Бруцела агар с хемин и витамин К, суха среда, опаковка до 500 грама. | НЕ | НЕ | грам | 500
|  | ОБЩО по позиция | 168
169 |  | Двуфазна среда за хемокултури в бутилка до 40 мл течна среда и вертикален агарозен слой. За изолиране на Brucella spp от кръв. Опаковка до 10 броя. | НЕ | НЕ | брой | 10
|  | ОБЩО по позиция | 169
Среди за диференциране на чревни бактерии
170 |  | Разлети среди за диференциране на чревни бактерии,
| 170.1 | МакКонки агар, разлята среда за култивиране на бактерии- 90мм петри | НЕ | НЕ | брой | 200
| 170.2 | Левин агар, разлята среда за култивиране на бактерии- 90мм петри | НЕ | НЕ | брой | 100
| 170.3 | Кристензен агар с урея за доказване продукция на ензим уреаза от микроорганизми, епруветки до 6 мл | НЕ | НЕ | брой | 60
| 170.4 | Епруветки с минимум 4 мл Кристенсен-бульон с урея , опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 80
| 170.5 | Среда за определяне на декарбоксилаза на L-Орнитин в ампули до 1,5 мл., в опаковка до 50 ампули | НЕ | НЕ | брой | 200
| 170.6 | Среда за определяне декарбоксилаза на L-лизин, ампули до 1,5 мл., в опаковка до 50 ампули | НЕ | НЕ | брой | 150
| 170.7 | Среда за определяне декарбоксилаза и дeхидрoлаза на L-аргинин, ампули до 1,5 мл., в опаковка до 50 ампули | НЕ | НЕ | брой | 150
| 170.8 | Клиглер агар, епруветки до 10 мл., в опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 100
| 170.9 | Симонс-цитрат агар, епруветки до 7 мл. В опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 40
| 170.1 | Нитратен бульон епруветки от минимум 4 мл., в опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 40
| 170.11 | Мляко с метиленблау, в епруветки до 8 мл., в опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 20
| 170.12 | Васерблау-фенолрот агар, суха хранителна среда опаковка до 500 грама. | НЕ | НЕ | грам | 500
| 170.13 | Жлъчно-ескулинов агар, в епруветки до 6 ml., за идентификация на ентерококи. Опаковка до 20 броя. | НЕ | НЕ | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 170
171 |  | Сухи субстанции- среди за диференциране на чревни бактерии
| 171.1 | Клиглер-суха хранителна среда, опаковка до 100 грама | НЕ | НЕ | грам | 400
| 171.2 | Субстанция за приготвяне на среда Левин за изолиране и диференциране на чревни бактерии, банка до 100 грама | НЕ | НЕ | грам | 600
| 171.3 | Макконки агар, суха хранителна среда, за изолиране и диференциране на чревни бактерии. Опаковка до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 1900
| 171.4 | Дезоксихолат-цитрат лактоза агар, суха хранителна среда, селективна за изолиране и диференциране на чревни бактерии. Опаковка до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 500
| 171.5 | Селенитов бульон, суха субстанция. Опаковка до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 200
|  | ОБЩО по позиция | 171
172 |  | Хранителни среди за микробиология (обикновени, недиференциращи, елективни)
| 172.1 | Полусолиден агар, eпруветки 13 мл, стерилен, опакован в кутии до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 1200
| 172.2 | Полусолиден агар 0,5%, банка до 500 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1500
| 172.3 | Обикновен агар, суха хранителна среда. Опаковка до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 400
| 172.4 | Обикновен бульон, суха хранителна среда. Опаковка до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 200
| 172.5 | Вода пептонна субстанция. Опаковка до 100 грама. . | НЕ | НЕ | грам | 200
| 172.6 | Соево-казеинов агар, стъклена банка до 0.5л., течна хранителна среда, за култивиране на аеробни и факултативни анаероби. | НЕ | НЕ | литър | 30
| 172.7 | Соево-казеинов бульон, суха хранителна среда за култивиране на аеробни и факултативни анаероби. Опаковка до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 400
| 172.8 | Сабуро с декстроза агар без антибиотик, готови петри, 20 мл., опаковка до 20 броя | НЕ | НЕ | брой | 260
| 172.9 | Сабуро агар с декстроза без антибиотик, стъклена банка до 0.5 литра | НЕ | НЕ | литър | 3
| 172.1 | Тиогликолатна среда, епруветки до 14 мл. | НЕ | НЕ | брой | 200
| 172.11 | База за кръвен агар, суха хранителна среда, разфасована в опаковки до 100 г. | НЕ | НЕ | грам | 400
|  | ОБЩО по позиция | 172
173 |  | Гранулирана, пречистена субстанция Сабуро без инхибитори за приготвяне среда за култивиране на дрожди, плесени и дерматофити, опаковка до 500грама. | НЕ | НЕ | грам | 500
|  | ОБЩО по позиция | 173
174 |  | Триптон (трипсинов казеин-пептон) за приготвяне на хранителни среди за микробно култивиране, опаковка до 250 грама | НЕ | НЕ | грам | 250
|  | ОБЩО по позиция | 174
175 |  | Полегат кръвен агар - епруветки. Опаковка по 20 броя | НЕ | НЕ | брой | 140
|  | ОБЩО по позиция | 175
176 |  | Шоколадов агар с комплекс от растежни фактори, без бацитрацин, разлят в петрита до 20 мл., в опаковка до 20 петрита | НЕ | НЕ | брой | 1120
|  | ОБЩО по позиция | 176
177 |  | Кръвен агар с овнешка кръв. Готови петри по 20 мл, в опаковка до 20 петрита | НЕ | НЕ | брой | 3060
|  | ОБЩО по позиция | 177
178 |  | Колумбия агар с овнешка кръв, разлят в петрита. Опаковка до 20 петрита. | НЕ | НЕ | брой | 2200
|  | ОБЩО по позиция | 178
179 |  | Мюлер-Хинтон среда за провеждане на дисково дифузионен метод за антибиограми според EUCAST, с контролирани нива на калциеви и магнезиеви катиони и ниски концентрации на тимин и тимидин
| 179.1 | Мюлер-Хинтон агар с 5% конска кръв и 20mg/L NAD. Хранителна среда за тестуване на антибиотична чувствителност при взискателни микроорганизми, готови петри,отговарящи на EUCAST стандартите за взискателни микроорганизми | НЕ | НЕ | брой | 560
| 179.2 | Мюлер-Хинтон агар II. Хранителна среда за тестуване на антибиотична чувствителност, суха субстанция; отговарящи на EUCAST стандартите с контролирани нива на калциеви и магнезиеви катиони и ниски концентрации на тимин и тимидин. Опаковка до 100 грама. | НЕ | НЕ | грам | 600
| 179.3 | Мюлер-Хинтон бульон II. Хранителна среда за тестуване на антибиотична чувствителност,суха субстанция;отговаряща на EUCAST стандартите с контролирани нива на калциеви (20-25 mg/l) и магнезиеви катиони (10-12.5 mg/l ) и ниски концентрации на тимин и тимидин. Опаковка до 100 грама | НЕ | НЕ | грам | 100
| 179.4 | Мюлер-Хинтон агар II (бял, без кръв). Хранителна среда за тестуване на антибиотична чувствителност, готови 90мм петри, дебелина на слоя в центъра на петрито 4мм±0,2мм (25мл среда); отговарящи на EUCAST стандартите, с контролирани нива на калциеви и магнезиеви катиони и ниски концентрации на тимин и тимидин и pH 7.3 ± 0.2 при 25°C | НЕ | НЕ | брой | 3080
|  | ОБЩО по позиция | 179
180 |  | Готови разтвори на въглехидрати за микробиологична диагностика
| 180.1 | Гликоген 1% в епруветки до 4 мл, опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 40
| 180.2 | Дулцит 1%, в епруветки до 4 мл, опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 60
| 180.3 | Декстроза 1% епруветки до 4 мл.опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 40
| 180.4 | Захароза 1% епруветки до 4 мл.опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 40
| 180.5 | Малтоза 1% епруветки до 4 мл.опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 40
| 180.6 | Трехалоза 1% епруветки до 4 мл.опаковка до 20 епруветки | НЕ | НЕ | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 180
181 |  | Реагент за изпитване на виталитет на клетки; инкубация до 10 мин, да запазва клетките и да не изисква лизис. Чувствителност не по-ниска от 15 клетки /ямка при 384 ямкова плака. Подходящ за флуориметрично или абсорбционно отчитане (но не микроскопско) | НЕ | НЕ | милилитър | 25
|  | ОБЩО по позиция | 181
182 |  | Хранителни среди и суплементи за клетъчно култивиране
| 182.1 | Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, подходящ за продължително клетъчно култивиране опаковка до 500мл | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
| 182.2 | Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, подходящ за продължително клетъчно култивиране, опаковка до 100мл | НЕ | НЕ | милилитър | 1600
| 182.3 | Говежди серумен албумин фракция V, pH 7.0 за ELISA , опаковка до 50 грама | НЕ | НЕ | грам | 100
| 182.4 | Хранителна среда RPMI 1640, с добавен L-glutamine, с фенолред, стерилна, филтрирана, за клетъчни култури, 500 мл в опаковка | НЕ | НЕ | милилитър | 3000
| 182.5 | Течна хранителна среда за клетъчно култивиране Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/о Sodium Pyruvate, with L-Glutamine, with HEPES, банка до 500 мл | НЕ | НЕ | литър | 14
| 182.6 | Течна хранителна среда MEM (Minimum Essential Medium) на основата на Earl's salt, с L-глутамин, с NEAA и HEPES, със натриев бикарбонат, тествана за клетъчни култури, течна, опаковка до 1 л | НЕ | НЕ | литър | 8
| 182.7 | Трипсин-версен разтвор, съдържание на трипсин 0.12% и на EDTA 0.02%, без фенол-ред, разтворен в Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, течен, стерилен, подходящ за работа с клетъчни култури, опаковка до 500мл | НЕ | НЕ | милилитър | 3000
| 182.8 | Penicillin G субстанция - калиева сол - до 25 гр. в оп. | НЕ | НЕ | грам | 25
| 182.9 | Разтвор на пеницилин-стрептомицин-неомицин, стабилизиран, стерилен; да съдържа 5,000 единици пеницилин, 5 милиграма стрептомицин и 10 милиграма неомицин на милилитър; да е подходящ за клетъчни култури, опаковка до 100 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 100
| 182.1 | DMSO (Dimethyl sulfoxide), стерилен, опаковка до 50 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 150
|  | ОБЩО по позиция | 182
183 |  | Лиофилизирана нормална заешка плазма за доказване продукция на ензим коагулаза от микроорганизми. Флакон до 3 ml. | НЕ | НЕ | милилитър | 45
|  | ОБЩО по позиция | 183
184 |  | Овнешка кръв-дефибринирана , бутилка до 100 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 900
|  | ОБЩО по позиция | 184
185 |  | Пликове за генериране на специфични атмосферни условия за култивиране на бактерии
| 185.1 | Плик за генериране на анаеробна атмосфера (9-13% CO2;<1% O2) за джар от 2,5L. Без добавяне на катализатор, без образуване на потенциално експлозивен водород, до 10бр. в опаковка | НЕ | НЕ | брой | 60
| 185.2 | Плик за генериране на микроаерофилна атмосфера за джар от 2,5L. Подходящ за култивиране на Campylobacter spp. Без добавяне на катализатор, без образуване на потенциално експлозивен водород, до 10бр. в опаковка | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 185
186 |  | Реактиви и Багрила за микробиологична диагностика
| 186.1 | Физиологичен разтвор, банка до 500 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 5000
| 186.2 | Карбол фуксин, банка до 500 ml | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
| 186.3 | Физиологичен разтвор с трис буфер, стерилен, опакован в стъклена банка до 100 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 3000
| 186.4 | Кристалвиолет 1%, опаковка до 100 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 800
| 186.5 | Лугол, опаковка до 500 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 2800
| 186.6 | Метилен блау по Льофлер, опаковка до 100 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 600
| 186.7 | Сафранин 2%, опаковка до 100 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 800
| 186.8 | Реактив за индол по Ковач, опаковка до 100 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 300
|  | ОБЩО по позиция | 186
187 |  | Боя Гимза (азур-еозин-метиленово синьо) - разтвор. Опаковка до 500 милилитра. | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
|  | ОБЩО по позиция | 187
188 |  | Набор за оцветяване с метенамин-сребърен нитрат по Гомори | НЕ | НЕ | тест | 200
|  | ОБЩО по позиция | 188
189 |  | Таблетки за буфер с pH 7.2, за работа с боя Гимза (азур-еозин-метиленово синьо) - за минимум 1 литър разтвор. | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 189
190 |  | Неутрализиращи разтвори за дезинфектанти
| 190.1 | Неутрализиращ разтвор, опаковка до 500 мл, за неутрализиране действието на дезинфектанти. | НЕ | НЕ | милилитър | 6000
| 190.2 | Неутрализиращ разтвор с натриев тиосулфат, опаковка до 500 мл, за неутрализиране действието на дезинфектанти, съдържащи хлор. | НЕ | НЕ | милилитър | 4000
|  | ОБЩО по позиция | 190
191 |  | Серуми за типизиране на салмонели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло
| 191.1 | H:gm салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.2 | H:i салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.3 | O:B салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.4 | O:A салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.5 | O:D салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.6 | H:b салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.7 | H:a салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.8 | H:c салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.9 | H:r салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.1 | O:7 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.11 | O:8 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.12 | H:d салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.13 | H:y салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.14 | O:E салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.15 | O:10 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.16 | O:15 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.17 | O: 19 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.18 | H : 2 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.19 | H: 5 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.2 | H: m салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 191.21 | H: h салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.22 | H: z10 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.23 | H: z15 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.24 | H: z6 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.25 | H:lv салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.26 | H: e,n,x салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.27 | Vi салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.28 | H: z4,z23 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.29 | H: e,n,z15 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.3 | H: q салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.31 | H: z29 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.32 | H:z35 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.33 | HE салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.34 | H:7 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.35 | H:w салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.36 | H: p салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.37 | H: f салмонелен наситен исерум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.38 | H: z38 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.39 | H: 6 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.4 | H:t салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.41 | O:46 серуми за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 191.42 | O:6 салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 191.43 | O:23 серуми за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 191.44 | H:s салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 191.45 | O:14 серуми за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 191.46 | H:k салмонелен наситен серум, готов за употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 3 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 3
|  | ОБЩО по позиция | 191
192 |  | Допълнителни Серуми за типизиране на салмонели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло
| 192.1 | O:34 лиофилизиран серум за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 192.2 | О:21 лиофилизиран серум за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 192.3 | О:22 лиофилизиран серум за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 192.4 | О:50 лиофилизиран серум за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 192.5 | H:z28 лиофилизиран серуми за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 192.6 | H:z13 лиофилизиран серуми еруми за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 192.7 | H:z38 лиофилизиран серуми за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 192.8 | H:z41 лиофилизиран серуми за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 192.9 | H:z39 лиофилизиран серуми за типизиране на салмонели, за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
|  | ОБЩО по позиция | 192
193 |  | Серуми за фазова инверсия по метода на Svengard
| 193.1 | SG2 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва d+i+eh, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 193.2 | SG1 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва a+b+c+z10, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, до 1 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 193.3 | SG3 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва k+y+L, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 1 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 193.4 | SG4 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва r+z, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 1 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 193.5 | SG5 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва e,n,x+e,n,z15, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 1 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 193.6 | SG6 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва 1,2+1,5+1,6+1,7+ z6, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, опаковка до 1 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 2
|  | ОБЩО по позиция | 193
194 |  | Серуми за типизиране на шигели, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло
| 194.1 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri 1 , опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 194.2 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri 2 , опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 194.3 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri 3, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.4 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri x, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 194.5 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri y, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 194.6 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri z, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.7 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri (1-6,x,y,z) поливалентен, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 194.8 | Аглутиниращ серум Shigella flexneri 6 (Нюкасъл), опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.9 | Аглутиниращ серум Shigella sonnei (S+R), опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.1 | Аглутиниращ серум Shigella dysenteriae 1, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.11 | Аглутиниращ серум Shigella dysenteriae 2, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.12 | Аглутиниращ серум Shigella dysenteriae 3, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.13 | Аглутиниращ серум Shigella dysenteriae 4, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.14 | Аглутиниращ серум Shigella boydii I поливалентен, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.15 | Аглутиниращ серум Shigella boydii II поливалентен, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 194.16 | Аглутиниращ серум Shigella boydii III поливалентен, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
|  | ОБЩО по позиция | 194
195 |  | Серуми за типизиране на диарогенни ешерихия коли, готови за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло
| 195.1 | I поливалентен E. coli, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 5
| 195.2 | II поливалентен E. coli, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 5
| 195.3 | III поливалентен E. coli, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 5
| 195.4 | O157 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.5 | O6 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.6 | O26 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.7 | O44 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.8 | O55 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.9 | O78 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.1 | O86 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.11 | O111 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.12 | O126 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.13 | O128 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.14 | O25 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.15 | O119 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.16 | O127 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.17 | O20 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.18 | O125 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.19 | O18 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 195.2 | O75 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.21 | O114 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.22 | O15 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.23 | O63 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.24 | O115 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.25 | O159 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.26 | O149 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.27 | O166 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.28 | O28 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.29 | O32 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.3 | O112ab E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.31 | O112ac E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.32 | O164 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.33 | O129 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.34 | O136 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.35 | O143 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.36 | O144 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.37 | O146 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.38 | O152 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.39 | O129 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.4 | О124 E. coli наситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.41 | О142 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.42 | О27 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.43 | О148 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.44 | О167 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 195.45 | О117 E. coli ненаситен аглутиниращ серум, опаковка до 1 милилитър | НЕ | НЕ | милилитър | 1
|  | ОБЩО по позиция | 195
196 |  | Серуми за типизиране на Yersinia enterocolitica
| 196.1 | Серуми за типизиране на Yersinia enterocolitica O 9. Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 196.2 | Серуми за типизиране на Yersinia enterocolitica O 3. Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
|  | ОБЩО по позиция | 196
197 |  | Диагностикуми за тифни и паратифни салмонелози: Salmonella Typhi, Paratyphi A, Paratyphi B и Paratyphi C чрез реакция Видал
| 197.1 | Salmonella OA антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.2 | Salmonella OВ антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.3 | Salmonella OС антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.4 | Salmonella OD антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.5 | Salmonella Ha антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.6 | Salmonella Hb антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.7 | Salmonella Hc антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.8 | Salmonella Hd антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.9 | Salmonella H 1,2 антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
| 197.1 | Salmonella Н 1,5 антиген.Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 9
|  | ОБЩО по позиция | 197
198 |  | Серуми за типизиране Listeria monocytogenes готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, флакон до 2 мл.
| 198.1 | Listeria As OI/II диагностичен серум. Опаковка до 2 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 198.2 | Listeria As OV/VI диагностичен серум. Опаковка до 2 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 2
|  | ОБЩО по позиция | 198
Диагностикуми и серуми за особено опасни бактериални инфекции (ООБИ)
199 |  | Диагностикуми за бруцелоза
| 199.1 | Диагностичен набор за предметна аглутинация за Brucella (общи антитела) с включена положителна контрола, отрицателна контрола и цветна бактериална суспензия. Опаковка до 5 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 10
| 199.2 | Диагностичен набор за предметна аглутинация за Brucella melitensis антитела с включена положителна контрола, отрицателна контрола и цветна бактериална суспензия. Опаковка до 5 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 5
| 199.3 | Диагностичен набор за аглутинация за Brucella (общи антитела), в микротитърни плаки с включена положителна контрола, отрицателна контрола и цветна бактериална суспензия. Опаковка до 30 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 30
| 199.4 | Диагностичен набор за аглутинация за Brucella melitensis антитела, в микротитърни плаки с включени положителна контрола, отрицателна контрола и цветна бактериална суспензия. Опаковка до 30 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 30
| 199.5 | Набор за провеждане на аглутинираща реакция, съдържащ бели стъкла за провеждане на теста + положителна контрола + отрицателна контрола + серум за Brucella "BENGAL ROSE". | НЕ | НЕ | милилитър | 20
|  | ОБЩО по позиция | 199
200 |  | Серуми за доказване на бруцелоза
| 200.1 | Аглутиниращ серум за серологична идентификация на Brucella abortus от бактериална култура. Опаковка до 2 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 4
| 200.2 | Аглутиниращ серум за серологична идентификация на Brucella melitensis от бактериална култура. Опаковка до 2 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 4
|  | ОБЩО по позиция | 200
201 |  | Диагностикуми за йерсиниоза
| 201.1 | Yersinia enterocolitica O 3 антиген за реакция микро-Видал, оцветен. Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 201.2 | Yersinia enterocolitica O 9 антиген за реакция микро-Видал, оцветен. Опаковка до 3 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 3
| 201.3 | Контролен аnti-Yersinia enterocolitica O 3 серум за реакция Видал.Опаковка до 1 милилитър. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
| 201.4 | Контролен аnti-Yersinia enterocolitica O 9 серум за реакция Видал. Опаковка до 1 милилитър. | НЕ | НЕ | милилитър | 1
|  | ОБЩО по позиция | 201
202 |  | Серуми за типизиране на Vibrio cholerae
| 202.1 | Vibrio cholerae POLY (INABA+ OGAWA) аглутиниращ серум за доказване на V. cholerae, опаковка до 2 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 6
| 202.2 | Vibrio cholerae INABA аглутиниращ серум за доказване на V. cholerae, опаковка до 2 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 4
| 202.3 | Vibrio cholerae OGAWA аглутиниращ серум за доказване на V. cholerae, опаковка до 2 мл | НЕ | НЕ | милилитър | 4
|  | ОБЩО по позиция | 202
203 |  | Диагностикуми за легионела
| 203.1 | Течен, цветен, латекс аглутиниращ тест, позволяващ директна идентификация и диференциация на суспектни легионелни колонии като принадлежащи към: Legionella pneumophilla Sg1 или L.pneumophilla Sg2-14 или други, поне 7 non- L.pneumophilla легионелни вида, с отношение към човешката патология. Придружаващи позитивна и негативна контрола, контролен латексов реагент, суспензионен буфер и реакционни карти. Количество, съответстващо на 50 теста с чувствителност и специфичност 97-100%. | НЕ | НЕ | тест | 100
| 203.2 | GVPC лиофилизиран селективен суплемент за легионела, за добавяне към 500 ml СУЕ агар; със съдържание за 1 флакон субстанция: глицин 1.5 гр., ванкомицин хидрохлорид 0.5гр., полимиксин В сулфат 39600 I.E., циклохексимид 40 мгр. | НЕ | НЕ | флакон | 20
| 203.3 | Флакон Legionella GVPN лиофилизиран селективен суплемент за добавяне към 500 мл ВСУЕ агар за изолиране на легионелни бактерии от околна среда, съдържащ глицин 1,5 гр., полимиксин Б 40,000 IU, ванкомицин 0.5 мг. и натамицин 20.0 мг. | НЕ | НЕ | флакон | 20
| 203.4 | Лиофилизиран Legionella растежен суплемент в двойно запечатани флакони за добавяне към 500 мл CYE агар за легионела. Състав на флакон: Буфер/Калиев хидроксид-5 гр, железен пирофосфат-0.125гр, L-цистеин-HCl-0.20гр, алфа -кетоглутарат-0.5 гр. | НЕ | НЕ | флакон | 20
|  | ОБЩО по позиция | 203
ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ
АНТИБИОТИЧНИ ДИСКОВЕ
204 |  | Хромогенен цефалоспорин NITROCEFIN - Диагностични дискове, предназначени за бързо откриване на β-лактамазен ензим в Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae и анаеробни бактерии. Опаковка до 100 диска |  | НЕ | брой дискове | 300
|  | ОБЩО по позиция | 204
205 |  | Антимикотични дискове
| 205.1 | Антимикотични дискове Амфотерицин Б, концентрация 20µg/диск, отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.2 | Антимикотични дискове Вориконазол, концентрация 1µg/диск, отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.3 | Антимикотични дискове Итраконазол, концентрация 10µg/диск, отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.4 | Антимикотични дискове Кетоконазол, концентрация 10µg/диск, отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.5 | Антимикотични дискове Клотримазол, концентрация 10µg/диск, отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.6 | Антимикотични дискове Миконазол концентрация 10µg/диск, отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.7 | Антимикотични дискове Нистатин, концентрация 100 U/диск , отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.8 | Антимикотични дискове Посаконазол концентрация 5µg/диск, отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.9 | Антимикотични дискове Флуконазол, концентрация 25µg/диск , отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 205.1 | Антимикотични дискове Флуцитозин, концентрация 1µg/диск, отговарящи на изискванията на CLSI M44-A, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
|  | ОБЩО по позиция | 205
206 |  | Антибиотични дискове, отговарящи на изискванията на EUCAST,съвместими с диск-диспенсър на Oxoid
| 206.1 | Азитромицин, концентрация 15 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 206.2 | Aмикацин, концентрация 30µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 550
| 206.3 | Амоксицилин/клавуланова киселина, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 550
| 206.4 | Aмпицилин, концентрация 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 206.5 | Ампицилин-Сулбактам 10/10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 206.6 | Ванкомицин, концентрация 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 200
| 206.7 | Гентамицин, концентрация 30 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 100
| 206.8 | Гентамицин, концентрация 10 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 550
| 206.9 | Доксициклин, концентрация 30 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 206.1 | Еритромицин, концентрация 15 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 700
| 206.11 | Клиндамицин, концентрация 2µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 650
| 206.12 | Левофлоксацин, концентрация 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 206.13 | Линезолид, концентрация 10 µg/диск , опаковани в стрип по 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 150
| 206.14 | Мупироцин, концентрация 5 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 550
| 206.15 | Нитроксолин, концентрация 20 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 206.16 | Норфлоксацин, концентрация 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 300
| 206.17 | Oксацилин, концентрация 1 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 150
| 206.18 | Оптохин, концентрация 5µg/диск за идентификация на пневмококи, опаковани до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 600
| 206.19 | Пеницилин, концентрация 1 U/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 350
| 206.2 | Рифампин, концентрация 5 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 300
| 206.21 | Стрептомицин, концентрация 300 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 50
| 206.22 | Тетрациклин, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 400
| 206.23 | Триметоприм/сулфаметоксазол, концентрация 25 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 206.24 | Хлорамфеникол, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 150
| 206.25 | Цефоперазон/Сулбактам, концентрация 105 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 206.26 | Цефокситин, концентрация 30 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 550
| 206.27 | Цефотаксим, концентрация 5 µg/ диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 200
| 206.28 | Цефтазидим, концентрация 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска |  | НЕ | брой дискове | 550
| 206.29 | Цефтобипрол, концентрация 30 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 206.3 | Цефтобипрол, концентрация 5 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 50
| 206.31 | Цефтриаксон, концентрация 30 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 150
| 206.32 | Ципрофлоксацин, концентрация 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 650
| 206.33 | Фузидиева киселина концентрация 10 µg/диск , опаковани в 1 стрип до 50 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 550
|  | ОБЩО по позиция | 206
207 |  | Антибиотични дискове- картуши съвместими с ръчен диспенсер DISCMASTER (МАST Group)
| 207.1 | Азтреонам, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.2 | Aмикацин, концентрация 30µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.3 | Амоксицилин/клавуланова киселина, концентрация 20/10 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.4 | Aмпицилин, концентрация 2 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.5 | Aмпицилин, концентрация 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.6 | Aмпицилин/сулбактам, концентрация 10/10 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.7 | Бацитрацин 0.04 U/диск, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.8 | Ванкомицин, концентрация 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.9 | Гентамицин, концентрация 10 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.1 | Гентамицин, концентрация 30 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.11 | Делафлоксацин - 5µg / диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.12 | Доксициклин, концентрация 30 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.13 | Еравациклин 20µg / диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.14 | Еритромицин, концентрация 15 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.15 | Ертапенем, концентрация 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.16 | Имипенем, концентрация 10 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 1000
| 207.17 | Клиндамицин, концентрация 2µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.18 | Куинопристин / далфопристин - 15µg / диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.19 | Левофлоксацин, концентрация 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.2 | Линезолид, концентрация 10 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.21 | Меропенем, концентрация 10 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.22 | Меропенем - Ваборбактам - 20/10 µg/ диск дискове, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.23 | Мецилинам - 10 µg/ диск, опаковани в 1 стрип до 50 диска, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.24 | Моксифлоксацин, концентрация 5 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.25 | Мупироцин - 200 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.26 | Нитроксолин, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.27 | Нитрофурантоин 100 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.28 | Новобиоцин - концентрация 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.29 | Норфлоксацин, концентрация 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.3 | Oксацилин, концентрация 1 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.31 | Офлоксацин, концентрация 5 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.32 | Пеницилин, концентрация 1 U/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.33 | Пиперацилин/Тазобактам, концентрация 30/6 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.34 | Рифампин, концентрация 5 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.35 | Тейкопланин, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.36 | Тетрациклин, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.37 | Тигециклин, концентрация 15 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.38 | Тобрамицин, концентрация 10 µg/диск , опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 1000
| 207.39 | Триметоприм/сулфаметоксазол, концентрация 1.25/23.75 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.4 | Фосфомицин с глюкозо-6-фосфат, концентрация 200 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.41 | Фузидиева киселина концентрация 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.42 | Цефепим, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип до, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.43 | Цефиксим концентрация 5 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.44 | Цефокситин, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.45 | Цефотаксим, концентрация 5 µg/ диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.46 | Цефтазидим, концентрация 10 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
| 207.47 | Цефтазидим/ Авибактам 10-4 µg/диск опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.48 | Цефтаролин 30 µg/диск опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.49 | Цефтолозан/Тазобактам 30/10 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 500
| 207.5 | Цефтриаксон, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.51 | Цефуроксим, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.52 | Цефтибутен, концентрация 30 µg/диск, опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 250
| 207.53 | Ципрофлоксацин, концентрация 5 µg/диск,опаковани в 1 стрип, минимална опаковка - 250 диска | НЕ | НЕ | брой дискове | 750
|  | ОБЩО по позиция | 207
208 |  | Tест ленти за антибиотична чувствителност чрез дифузионен метод
| 208.1 | МИК тест ленти итраконазол 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.2 | МИК тест ленти вориконазол 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.3 | МИК тест ленти анидулафунгин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.4 | МИК тест ленти каспофунгин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.5 | МИК тест ленти изавуконазол 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.6 | МИК тест ленти амфотерицин Б 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.7 | МИК тест ленти микафунгин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.8 | МИК тест ленти посаконазол 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.9 | МИК тест ленти Азитромицин 0.016-256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 30 лентички, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 60
| 208.1 | МИК тест ленти Ампицилин 0.002-32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 10 лентички, | НЕ | НЕ | брой | 60
| 208.11 | МИК тест ленти Меропенем 0.002-32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 30 лентички в блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 208.12 | МИК тест ленти Пеницилин G (Бензилпеницилин) 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 90
| 208.13 | МИК тест ленти Рифампицин 0,002 – 32 µg/ml тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 208.14 | МИК тест ленти Спектиномицин 0.016-256 mcg/ml, тънки пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 10 лентички | НЕ | НЕ | брой | 60
| 208.15 | МИК тест ленти Тетрациклин 0.016-256 mcg/ml, тънки пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 10 лентички, | НЕ | НЕ | брой | 60
| 208.16 | МИК тест ленти Флуконазол 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 208.17 | МИК тест ленти Цефиксим 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество,опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 60
| 208.18 | МИК тест ленти Цефотаксим 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери по 10 броя. | НЕ | НЕ | брой | 60
| 208.19 | МИК тест ленти Цефтриаксон 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 120
| 208.2 | МИК тест ленти Ципрофлоксацин 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковани в отделни блистери по 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 80
|  | ОБЩО по позиция | 208
209 |  | Готов тест за определяне лекарствена чувствителност на дрожди към: 5-Fluorocytosine, Amphotericin B, Miconazole, Ketoconazole, Itraconazole, Fluconazole (12 ямки съдържащи две концентрации от всеки антимикотик). Цветна реакция при отчитане. | НЕ | НЕ | тест | 20
|  | ОБЩО по позиция | 209
210 |  | Консумативи съвместими с устройство за изпитване на синергизъм/антагонизъм на антибиотици MTS Synergy Applicator Platform (Liofilchem) |  | НЕ
| 210.1 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Ванкомицин 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.2 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Делафлоксацин 0.002 - 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.3 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Колистин 0,064 – 1024 µg/m µg/ml, тънки, пластични лентички, в блистери до 10 бр. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.4 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Меропенем 0.002-32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.5 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Меропенем - Ваборбактам 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.6 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Метронидазол 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.7 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК консумативи Плазомицин 0.016 - 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.8 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Рифампицин 0,002 – 32 µg/ml тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер, | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.9 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Цефотаксим 0,002 – 32 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 30
| 210.1 | Съвместими с MTS Synergy Applicator Platform МИК тест ленти Цефиксим 0,016 – 256 µg/ml, тънки, пластични лентички, опаковани в блистер с поемащо влагата вещество, опаковка до 10 лентички в блистер. | НЕ | НЕ | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 210
211 |  | Референтни/контролни щамове
| 211.1 | Enterococcus faecium ATCC 6057 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 211.2 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 211.3 | Enterococcus hirae ATCC 10541 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 211.4 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 211.5 | Escherichia coli ATCC 10536 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 211.6 | Candida albicans ATCC 10231 | НЕ | НЕ | брой | 2
| 211.7 | Shigella flexneri ATCC 12022 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 211.8 | Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica ATCC 23715 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 211.9 | Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC 49223 | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 211
212 |  | Chlamydia trachomatis Serovar I (ATCC VR-880 ) , замразена култура, за инокулиране, < 3 пасаж | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 212
213 |  | Лабораторни химикали
| 213.1 | 1-пропанол, чза., опаковка до 1 л. | НЕ | НЕ | литър | 1
| 213.2 | 2-пропанол , ч.з.а., опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 3
| 213.3 | Ацетон, ч.з.а., опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 3
| 213.4 | Ацетон, химически чист,опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 7
| 213.5 | Глицерол: ч.з.а., концентрация мин. 87%, опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 2
| 213.6 | Глюкоза монохидрат, ч.з.а. Опаковка до 1 килограм | НЕ | НЕ | килограм | 3
| 213.7 | Етанол за молекулярна биология, опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 13
| 213.8 | Етанол 96% , ч.з.а., опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 119
| 213.9 | Етанол, 70%, опаковка до 1литър | НЕ | НЕ | литър | 135
| 213.1 | Спирт за горене (син), опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 62
| 213.11 | Имерсионно масло за микроскопиране с индекс на пречупване ~ 1,51, флуоресценция <1500 ppb, Банка до 100 мл. | НЕ | НЕ | милилитър | 500
| 213.12 | Лимонена киселина на прах ч.з.а, опаковка до 500 грама | НЕ | НЕ | грам | 1000
| 213.13 | Натриев хлорид, чист за анализ (ч.з.а), опаковка до 1 кг. | НЕ | НЕ | грам | 1000
| 213.14 | Натриев бикарбонат, хим. чист, Ph. Eur., Опаковка до 1 килограм | НЕ | НЕ | килограм | 2
| 213.15 | Натриева основа (NaOH) - чиста субстанция за анализ (ч.з.а) | НЕ | НЕ | грам | 2000
| 213.16 | Натриев додецилсулфат с чистота на натриевия додецилсулфат (лаурил сулфат) ≥ 99,0 %, за титруване | НЕ | НЕ | грам | 50
| 213.17 | Субстанция метил виолет - 100 гр | НЕ | НЕ | грам | 100
| 213.18 | Таблетки за приготвяне на до 100 литра фосфатен буфер (PBS - buffered phosphate saline) рН 7.4. Опаковка до 100 таблетки | НЕ | НЕ | опаковка | 100
| 213.19 | Перхидрол 30%, опаковка до 1 л. | НЕ | НЕ | литър | 20
| 213.2 | Формалддехид, 37 %,Ph Eur., Опаковка до 1 литър. | НЕ | НЕ | литър | 2
| 213.21 | Цинк, на прах, ч.з.а., до 1 килограм | НЕ | НЕ | килограм | 1
| 213.22 | Пероцетна киселина 38-40% , опаковка до 1 литър | НЕ | НЕ | литър | 1
|  | ОБЩО по позиция | 213
214 |  | Лабораторни химикали стандартизирани по ISO 17034 и ISO 17025 или еквивалент |  | НЕ
| 214.1 | Натриев тиосулфат 0,1 M (0,1 N) CRM, ISO 17034 и ISO 17025 | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
| 214.2 | Натриева основа 1 M (1 N) CRM, ISO 17034 и ISO 17025 | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
| 214.3 | 0,1 N перхлорна киселина в ледена оцетна киселина, CRM, ISO 17034 и ISO 17025 | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
| 214.4 | 1 компонент, натриев лаурил сулфат 0,004 mol/l воден разтвор, CRM, ISO 17034 и ISO 17025 | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
| 214.5 | Сярна киселина 1 M (2 N), CRM, ISO 17034 и ISO 17025 | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
| 214.6 | pH 4,00 при 20 ºС, CRM, ISO 17034 и ISO 17025 | НЕ | НЕ | милилитър | 500
| 214.7 | pH 7,00 при 20 ºС, CRM, ISO 17034 и ISO 17025 | НЕ | НЕ | милилитър | 500
|  | ОБЩО по позиция | 214
215 |  | Йонообменна смола (Chelex100 или еквивалент), хелатираща, с висок афинитет към йони на преходни метали, с размер на частиците 100-200 mesh | НЕ | НЕ | грам | 100
|  | ОБЩО по позиция | 215
216 |  | Карбонил цианид 3- хлорофенил хидразон Carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone (СССР); чистота ≥97%. Опаковка до 250 милиграма | НЕ | НЕ | милиграм | 250
|  | ОБЩО по позиция | 216
217 |  | Витамин В12 1000 микрограма, инжекционен разтвор 1 мл, опаковка до 10 ампули | НЕ | НЕ | брой | 30
|  | ОБЩО по позиция | 217
218 |  | Колистин сулфат, субстанция. Опаковка до 1 грам. | НЕ | НЕ | грам | 2
|  | ОБЩО по позиция | 218
219 |  | Градиенти за изолиране на лимфоцити |  | НЕ
| 219.1 | Плътностен градиент за изолиране на лимфоцити, разтвор с плътност 1.077 г/мл. Опаковка до 500 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 500
| 219.2 | Стерилна, готова за работа среда за изолация на периферни кръвни мононуклеарни клетки от цяла кръв. Опаковка до 500 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 1000
|  | ОБЩО по позиция | 219
220 |  | Консумативи за електронна микроскопия |  | НЕ
| 220.1 | 0.1 М натриев какодилатен буфер за електронна микроскопия (0.1 M sodium cacodylate-HCl buffer pH 7.4), опаковка до 2 милилитра | НЕ | НЕ | милилитър | 2
| 220.2 | DAPI (diamidino-2-phenylindole dihydrochloride) прахообразно вещество, чистота ≥98% (HPLC and TLC) , опаковка до 50 милиграма | НЕ | НЕ | милиграм | 50
| 220.3 | Осмиев тетраоксид за електронна микроскопия, кристален в ампули по 1 гр. | НЕ | НЕ | грам | 10
| 220.4 | Кит - Епоксидна смола за електронна микроскопия (DURCUPAN компонент А и Б или еквивалент) | НЕ | НЕ | кит | 1
| 220.5 | Смола с нисък вискозитет на "Spurr"- кит за електронна микроскопия | НЕ | НЕ | кит | 1
| 220.6 | Никелови мрежички за електронна микроскпония 300 mesh grid х 83 µm pitch | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 220
221 |  | Консумативи за рН метър |  | НЕ
| 221.1 | Разтвор за почистване и съхранение на pH електроди, до 500 милилитра |  | НЕ | милилитър | 500
| 221.2 | Електрод за рН метър, съвместим с модел на рН метър Hanna Instruments pH 209 |  | НЕ | брой | 1
| 221.3 | Стъклен комбиниран електрод за рН метър, съвместим с модел на рН метър Jenway 350 |  | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 221
222 |  | Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли.
| 222.1 | Вакуумна епруветка - за серум и серологични изследвания с гел и активатор на съсирването с обем 5±0,5 ml. Опаковка до 100 броя. | ДА | НЕ | брой | 2440
| 222.2 | Вакуумна епруветка - за серологични изследвания без гел с активатор на съсирването до 5±0,5 ml ml. | ДА | НЕ | брой | 3200
| 222.3 | Вакуумна епруветка - К2Е (EDTA) с обем 5±0,5 ml. | ДА | НЕ | брой | 540
| 222.4 | Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв - К2Е (EDTA) с обем 10±0,5 ml. | ДА | НЕ | брой | 200
| 222.5 | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, с натриев или литиев хепарин с обем 10±0,5 ml. Да не съдържа допълнително гел или перли | ДА | НЕ | брой | 1300
| 222.6 | Микроепруветка за вземане на периферна кръв за анализ на кръвен серум с гел сепаратор, обем с обем 0,5±0,2 ml. | ДА | НЕ | брой | 100
| 222.7 | Игли за вакуумна епруветка с предпазител, 21G x 1 1/2", опаковка до 100 броя | НЕ | ДА | брой | 6920
|  | ОБЩО по позиция | 222
223 |  | Спринцовки, игли, турникети и ланцети
| 223.1 | Спринцовка 2 мл. - еднократна, стерилна, единично опакована | НЕ | ДА | брой | 1050
| 223.2 | Спринцовка 5 мл - еднократна, стерилна, единично опакована | НЕ | ДА | брой | 300
| 223.3 | Спринцовка 20 мл - еднократна, стерилна | НЕ | ДА | брой | 150
| 223.4 | Спринцовка 50мл - луер-лок, еднократна, стерилна | НЕ | ДА | брой | 200
| 223.5 | Игли за спринцовки 20 G, стерилни, опаковани поединично | НЕ | ДА | брой | 350
| 223.6 | Игли за спринцовки 23 G, стерилни, опаковани поединично | НЕ | ДА | брой | 650
| 223.7 | Игли за спринцовки 27 G, стерилни, опаковани поединично | НЕ | ДА | брой | 1150
| 223.8 | Турникети за многократно използване; Лесни за употреба | НЕ | ДА | брой | 2
| 223.9 | Ланцети автоматични -игла 21G, дълбочина на проникване до 2 мм.Опаковка до 100 броя. | НЕ | ДА | брой | 300
| 223.1 | Есмарх | НЕ | ДА | брой | 6
|  | ОБЩО по позиция | 223
224 |  | Игли за трансбронхиална ехо-ендоскопия - Диаметър на инсертната част – 1,8мм - Mатериал на иглата – Нитинол (Titanum Nickel alloy) - Диаметър на иглата 0,7 мм/22G - Стилет – Атравматичен (заоблен) - Вкл. в комплекта стерилна спринцовка за спесимена, с клапан - 20 ml - Заключващ механизъм към ендоскопа, съвместим с ехо-ендоскопи на Pentax, Olympus и Fujinon - Стерилна опаковка - За еднократна употреба | НЕ | ДА | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 224
225 |  | Игли за трансбронхиална биопсия - Външна метална обвивка на инсертната част, позволяваща по-добра опора при пункция, без риск от перфорация на работния канал. - Диаметър на инсертната част – 1,9мм - Дължина на иглата мин.12 мм, - Диаметър на иглата 0,8 мм/21G - Със страничен отвор - Заключващ механизъм за по-лесно боравене с една ръка - Вкл. в комплекта стерилна спринцовка за спесимена, с клапан - 10 ml - Стерилна опаковка - За еднократна употреба | НЕ | ДА | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 225
226 |  | Връхчета за пипети
| 226.1 | Връхчета 0,5-10 микролитра, дълъг профил 45мм XL съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research и Biohit, стерилни без филтър , без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии | НЕ | НЕ | брой | 4800
| 226.2 | Връхчета 0,5-10 микролитра, дълъг профил 45мм XL съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, без филтър , без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в плик, опаковка до 1000 бр. | НЕ | НЕ | брой | 8000
| 226.3 | Връхчета за автоматични пипети, обем 20-200 мкл, съвместими с пипети Eppendorf, Gilson, Biohit, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. | НЕ | НЕ | брой | 44000
| 226.4 | Връхчета 20-200 микролитра съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf и Biohit, без филтър , без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, стерилни в автоклавируеми кутии, до 960 бр. в опаковка | НЕ | НЕ | брой | 6720
| 226.5 | Връхчета за автоматични пипети, съвместими с пипети Епендорф и Biohit, обем 100-1000 мкл, дълъг профил мин 85 мм, нестерилни, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. | НЕ | НЕ | брой | 12000
| 226.6 | Връхчета 100-1000 микролитра съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf и Biohit, стерилни без филтър , без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии | НЕ | НЕ | брой | 7200
Връхчета за пипети с филтър
| 226.7 | Връхчета 0,1-10 микролитра, с дължина до 35 мм, безцветни, съвместими с автоматични пипети тип Епендорф и Биохит, стерилни, с филтър , без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в кутии | НЕ | НЕ | брой | 960
| 226.8 | Връхчета 0.5-10XL микролитра с дължина минимум 45 мм; съвместими с автоматични пипети тип Епендорф и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; в автоклавируеми кутии по 96 броя. | НЕ | НЕ | брой | 37440
| 226.9 | Връхчета 2-20 микролитра съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии, с дължина не по малка от 45мм, до 96 бр | НЕ | НЕ | брой | 13056
| 226.1 | Връхчета за пипети 10-100 микролитра за пипета тип Епендорф и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; в автоклавируеми кутии | НЕ | НЕ | брой | 39360
| 226.11 | Връхчета за пипети 20-200 микролитра за пипета тип Епендорф и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; автоклавируема кутия до 96 броя. | НЕ | НЕ | брой | 33080
| 226.12 | Връхчета за пипети 100-1000 микролитра, дълъг профил мин 85 мм, съвместими с автоматични пипети тип Епендорф и Биохит; стерилни, с филтър, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии до 96 броя. | НЕ | НЕ | брой | 51456
| 226.13 | Връхчета за пипети 0,5-5 мл.: Връхчета за пипети, за пипети Gilson, Eppendorf, Biohit; опаковка до 200 броя, нестерилни, без филтър | НЕ | НЕ | брой | 1400
| 226.14 | Стерилни връхчета за разпределяне на количества от 1 до 10 мл съвместими с пипети Gilson Pipetman Ultra, опаковка до 100 броя | НЕ | НЕ | брой | 600
|  | ОБЩО по позиция | 226
227 |  | Връхчета бели с максимален обем до 300 мкл съвместими с електронни пипети Sartorius picus и Biohit, нестерилни, без филтър, до 960 броя в кутия със система за презареждане (трей), с възможност за автоклавиране . | НЕ | НЕ | брой | 4800
|  | ОБЩО по позиция | 227
228 |  | Пластмасови Епруветки с обем до 2 мл
| 228.1 | Епруветки 0.2 ml за PCR с плосък капак, силиконизирани, DNAse RNase free, прозрачни, тънкостенни, опаковка до 1000 бр. | НЕ | НЕ | брой | 27000
| 228.2 | Епруветки 0.5 ml за PCR с плосък капак, силиконизирани, DNAse RNase free, прозрачни, тънкостенни, опаковка до 1000 бр. | НЕ | НЕ | брой | 2000
| 228.3 | Епруветки, полипропиленови, конични тип "Епендорф" или еквивалент с обем 1.5 мл, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на центрофугиране до 25 000 g, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, стерилни за молекулярна биология DNAse RNase free, да издържат на фенол и хлороформ, с плосък капаk - матиран без винт, свързан с панта към епруветката, опаковка до 1000 броя. | НЕ | НЕ | брой | 38000
| 228.4 | Епруветки за еднократна употреба тип "Епендорф" или еквивалент от 2 милилитра, автоклавируеми, от полипропилен, издържливи на органични разтворители и центрофугиране при 20000 g, безцветни/ прозрачни, плътно затваряне, без РНаза и ДНаза, непирогенни, градуирани, с матирана повърхност за писане и V-образно дъно, с плосък капаk МАТИРАН без винт, свързан с панта към епруветката, опаковка до 500 броя. | НЕ | НЕ | брой | 7000
| 228.5 | Епруветки 2 мл. Полипропиленови, стерилни, с конично дъно, без пола, с винтова капачка закачена за върха на епруветката, с гумен О-пръстен, с матирана повърхност за писане, градуировка, свободни от ДНаза, РНаза и пирогени. В опаковка до 100 броя. | НЕ | НЕ | брой | 7600
| 228.6 | Криоепруветки с обем 2 мл, с конично дъно без пола. Прозрачни, с плоска капачка на винт и гумен уплътнител, издържащи на температури от -196оС до +100оС. В опаковки до 50 броя. | НЕ | НЕ | брой | 2500
| 228.7 | Криоепруветки с обем 2 мл, на стояща основа. Полипропиленови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, градуирани, с обло дъно, разграфени. издържащи на температури от -196оС до +100оС. В опаковки до 100 броя. | НЕ | НЕ | брой | 7650
|  | ОБЩО по позиция | 228
229 |  | Пластмасови Епруветки с обем над 2 мл
| 229.1 | Eпруветки 4,5мл. Прозрачни, неградуирани (с пластмасова тапа), индивидуално опаковани. | НЕ | НЕ | брой | 3000
| 229.2 | Епруветки тип Епендорф или еквивалент 5ml. Прозрачни, автоклавируеми, с голяма зона за надписване, конично дъно. Чисти от пластификатори, биоциди и реагенти срещу плесени. Опаковка до 100 броя. | НЕ | НЕ | брой | 200
| 229.3 | Eпруветки за клетъчно култивиране 12 мл. Стерилни, полистиренови, безцветни, не градуирани, с капачка на винт, с обло дъно, без стояща основа. | НЕ | НЕ | брой | 4000
| 229.4 | Eпруветки 14мл, стерилни, прозрачни, неградуирани, с обло дъно, опаковани поединично (с пластмасова тапа). | НЕ | НЕ | брой | 1000
| 229.5 | Епруветки тип Falcon или еквивалент 15мл. Стерилни, полипропиленови, прозрачни, конични, цветна градуировка през 0.5 мл, започваща от 0.5 мл, издържащи центрофугиране над 5000 g, опаковка до 50 броя. | НЕ | НЕ | брой | 8200
| 229.6 | Епруветки центрофужни 50мл. Стерилни, полипропиленови, конични, термоустойчива капачка, градуирани, издържливост на центрофугиране над 12000 g, опаковка до 50 броя. | НЕ | НЕ | брой | 2250
|  | ОБЩО по позиция | 229
230 |  | Епруветки полипропиленови за градиентно сепариране на мононуклеарни клетки, съдържащи сепарираща среда, отделена с преграда, с обло дъно, 12 мл. | НЕ | НЕ | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 230
231 |  | Матрица за за изливане на агарозни блокчета, за пулсова гел-електрофореза на апарат CHEF-II (Bio-Rad) за многократна употреба | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 231
232 |  | PCR- 96 ямкови плаки, стрипове и запечатващо фолио
| 232.1 | Плаки 96 ямкови, бели, съвместими с апарат LightCycler 480 II - Roche, опаковка до 20 броя | НЕ | НЕ | брой | 200
| 232.2 | Плаки 96 ямкови, 0,2мл. прозрачни с повдигнат ръб и полу-борд, съвместими с апарат Applied Biosystems PCR Veriti, опаковка до 50 броя | НЕ | НЕ | брой | 50
| 232.3 | Плаки за PCR, 96 ямкови, прозрачни с половин пола (7мм) и висок профил с обем 350 μl (Corning или еквивалент), изрязан ръб на позиция А1, 3мм повдигнати ямки, опаковка до 10 броя | НЕ | НЕ | брой | 60
| 232.4 | Плаки за Real-time PCR, 96 ямкови, с обем 0.2 мл, прозрачни, без пола и стандартен профил, съвместими с апарат iQ5 (Bio-Rad), опаковка до 10 броя | НЕ | НЕ | брой | 130
| 232.5 | Плаки за Real-time PCR, 96 ямкови, 0.2 мл, бели, без пола и стандартен профил, съвместими с апарат iQ5 (Bio-Rad), опаковка до 10 броя | НЕ | НЕ | брой | 40
| 232.6 | Стрипове от по 8 броя с 0.2 мл епруветки, бели със стандартен профил за провеждане на real-time PCR, със стрип оптически прозрачни плоски капачета, опаковка до 125 стрипа/капачки | НЕ | НЕ | брой | 1750
| 232.7 | Стрипове по 8 броя, 0.2 мл епруветки за PCR, прозрачни, и стандартен профил, със стрип изпъкнали капачки (domed), опаковка до 125 броя стрипа/капачки | НЕ | НЕ | брой | 1250
| 232.8 | Стрипове по 8 броя, 0.1 мл епруветки за PCR, нисък профил, прозрачни, със стрип плоски оптически прозрачни капачки за Real-time PCR , опаковка до 125 броя стрипа/капачки | НЕ | НЕ | брой | 750
| 232.9 | Оптично-пропускливо самозалепващо фолио от полиолефин за стандартни 96 ямкови pcr плаки, подходящо за Real-time PCR, опаковка до 100 броя | НЕ | НЕ | брой | 1100
|  | ОБЩО по позиция | 232
233 |  | КОНСУМАТИВИ за real-time PCR апарат PikoReal 96 (Thermo Scientific) |  | НЕ
| 233.1 | Плаки 96 ямкови, съвместими с апарат Piko Real, подходящи за Real-time PCR | НЕ | НЕ | брой | 200
| 233.2 | Оптично-пропускливо самозалепващо фолио от полиолефин за 96 ямкови плаки, съвместимо с апарат Piko Real, подходящо за Real-time PCR, опаковка до 100 броя | НЕ | НЕ | брой | 800
|  | ОБЩО по позиция | 233
234 |  | 96-ямкови прозрачни плаки, съвместими с апарат за real time PCR Abbott M2000RT, опаковка до 30 броя | НЕ | НЕ | брой | 60
|  | ОБЩО по позиция | 234
235 |  | Пипети за еднократна употреба
| 235.1 | Пастьорови пипети, пластмасови, 1,5 мл, с градуировка, стерилни, тънък профил, индивидуално опаковани | НЕ | НЕ | брой | 500
| 235.2 | Пастьорови пипети, пластмасови, 2 мл, с градуировка, стерилни, индивидуално опаковани. | НЕ | НЕ | брой | 1200
| 235.3 | Пастьорови пипети пластмасови, 10 мл, индивидуално опаковани | НЕ | НЕ | брой | 200
| 235.4 | Стерилни серологични пипети, 2 мл; цветнo градуирани през 0.1мл, индивидуално опаковани, кристален полистирен; точност 98%; без остатъчна задръжка на течност; с наличие на минусова градуировка. | НЕ | НЕ | брой | 4200
| 235.5 | Серологични пипети,10 мл, стерилни, градуировка 1/100; индивидуално опаковани; полипропилен; без остатъчна задръжка на течност; с наличие на минусова градуировка. | НЕ | НЕ | брой | 600
|  | ОБЩО по позиция | 235
236 |  | Дребен лабораторен инвентар
| 236.1 | Хром-никелови йозета без дръжка с размер на ухото: 2mm (0,005 ml) | НЕ | НЕ | брой | 13
| 236.2 | Хром-никелови йозета без дръжка с размер на ухото: 4mm (0,01 ml) | НЕ | НЕ | брой | 15
| 236.3 | Стерилни йозета за еднократна употреба, 1 мкл; максимален брой в опаковка до 100бр. | НЕ | НЕ | брой | 3500
| 236.4 | Стерилни йозета за еднократна употреба, 10 мкл; максимален брой в опаковка до 100бр. | НЕ | НЕ | брой | 4000
| 236.5 | Стерилни йозета за еднократна употреба, 10 мкл; индивидуално опаковани | НЕ | НЕ | брой | 1900
| 236.6 | Скалпел с дръжка, индивидуално опакован, стерилен | НЕ | НЕ | брой | 124
| 236.7 | Опаковани поединично остриета за скалпели без държач | НЕ | НЕ | брой | 110
| 236.8 | Пинсети анатомични, изработени от неръждаема закалена стомана - извита с дължина 13см. | НЕ | НЕ | брой | 1
| 236.9 | Стерилна еднократна шпатула Дригалски: бял полистирен; стерилна, без ръбове, основа 38 мм с край предотвратяващ контакт със стената на Петриевата паничка; ъгъл между основата и рамото 90 градуса, - индивидуално опаковани | НЕ | НЕ | брой | 350
| 236.1 | Стерилни дървени шпатули за гърло, опаковка до100 бр. | НЕ | НЕ | брой | 1100
| 236.11 | Микротитърни плаки от полистирен 96 - U-ямкови, стерилни | НЕ | НЕ | брой | 300
| 236.12 | Мерителен цилиндър от полипропилен, обем 1000 мл | НЕ | НЕ | брой | 1
| 236.13 | Мерителен цилиндър от полипропилен, обем 500 мл | НЕ | НЕ | брой | 1
| 236.14 | Мерителен цилиндър от полипропилен, обем 100 мл | НЕ | НЕ | брой | 2
| 236.15 | Магнити за магнитна бъркалка с PTFE покритие, комплект от 10 броя с различни размери от 8 до 50 мм | НЕ | НЕ | брой | 10
|  | ОБЩО по позиция | 236
237 |  | Автоматични пипети и диспенсери
| 237.1 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 0,1-2,5µl -4-цифров дисплей -нагласяне през – 0,002µl -допустима систематична грешка при макс. обем <1,5% -допустима систематична грешка при мин. обем <50% -изцяло автоклавируема Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | НЕ | НЕ | брой | 2
| 237.2 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 0,5-10µl -нагласяне през – 0,01µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <1% -допустима систематична грешка при мин. обем <8% -изцяло автоклавируема Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | НЕ | НЕ | брой | 4
| 237.3 | Автоматична лабораторна пипета. -обем –10-100µl -нагласяне през – 0,1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <1% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | НЕ | НЕ | брой | 6
| 237.4 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 20-200µl -нагласяне през – 0.2µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <2.5% -изцяло автоклавируема Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | НЕ | НЕ | брой | 4
| 237.5 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 100-1000µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | НЕ | НЕ | брой | 10
| 237.6 | 8-канална автоматична лабораторна пипета. -обем – 30-300 µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. Обем <3% -изцяло автоклавируема Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | НЕ | НЕ | брой | 2
|  | ОБЩО по позиция | 237
238 |  | Статив за автоматични пипепи съвместим с пипети Eppendorf Research, да събира минимум 6 броя пипети | НЕ | НЕ | брой | 8
|  | ОБЩО по позиция | 238
239 |  | Пипетор за автоматично аспириране. За употреба със стандартни пипети-пластмасови или стъклени с обем от 0.1 до 100 мл. регулируеми настройки на скоростта,възможност за 12 часа непрекъсната работа с литиеви батерии или чрез захранване в ел. мрежата, да бъде зареждан по време на работа. Хидрофобен сменяем филтър, PTFE – 0.2 µm, 25mm, стопиращ аспириране при препълване на пипетата, автоклавируем. Холдер ( държач) за пипети, силиконов, автоклавируем. Конусовиден накрайник, РР, автоклавируем.Адаптер за ел. мрежа 100/120/220/240 V | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 239
240 |  | Резервоари / вани за пипетиране на реагенти |  | НЕ
| 240.1 | Резервоар / вана за пипетиране на реагенти с обем до 25 мл, с V-образно дъно, подходящ за 8-канални пипети, стерилни, индивидуално опаковани за еднократна употреба | НЕ | НЕ | брой | 300
| 240.2 | Резервоар за пипетиране на реагенти с наклонено под ъгъл дъно, позволяващо засмукване на пробата докрай, максимален обем – 50 мл | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 240
241 |  | Петриеви блюда
| 241.1 | Петриеви блюда от високо прозрачен полистирен; 90 мм. стерилни, еднократни, гладки (без вътрешни или външни разделители); до 20 бр. в опак. | НЕ | НЕ | брой | 9000
| 241.2 | Петриеви блюда от високо прозрачен полистирен; 55 мм. стерилни, еднократни, гладки (без вътрешни или външни разделители) | НЕ | НЕ | брой | 3600
|  | ОБЩО по позиция | 241
242 |  | Тампони за вземане на проби
| 242.1 | Стерилни пластмасови тампони в пластмасова епруветка със среда на Amies с въглен, с накрайник от дакрон, район (или от изкуствена коприна) , индивидуално опаковани | НЕ | НЕ | брой | 500
| 242.2 | Стерилни тампони с пластмасова дръжка, с памучен накрайник (или от изкуствена коприна), в пластмасова епруветка със среда на Стюарт, без въглен, индивидуално опаковани | НЕ | НЕ | брой | 8800
| 242.3 | Стерилни тампони с пластмасова дръжка с накрайник от вискоза/район или полиестер/дакрон , индивидуално опаковани, без транспортна среда | НЕ | НЕ | брой | 5400
| 242.4 | Стерилни тампони с пластмасова дръжка и накрайник вискоза/район или полиестер/дакрон в епруветка, без транспортна среда. Опаковка до 100 броя. | НЕ | НЕ | брой | 2600
|  | ОБЩО по позиция | 242
243 |  | Лабораторна Стъклария
| 243.1 | Предметни стъкла: Предметни стъкла, размер 26х76 мм, макс. 1 мм дебелина, чисти, без шлиц, невакуумирани, до 50 броя в опаковка | НЕ | НЕ | брой | 3700
| 243.2 | Покривни стъкла: Размери 22 х 22 мм, дебелина 0,15 мм. Опаковка до 50 броя. | НЕ | НЕ | брой | 2600
| 243.3 | Покривни стъкла за микроскоп - 24х32 мм. Опаковка до 100 броя. | НЕ | НЕ | брой | 300
| 243.4 | Бехерови чаши, ниска форма, 600 ml | НЕ | НЕ | брой | 6
| 243.5 | Пластмасови контейнери за микроскопски стъкла с размер 26х76 мм, вместимост до 5 броя в контейнер | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 243
244 |  | Стъклени перли за хомогенизиране
| 244.1 | Циркониеви перли 0.1мм за хомогенизиране на проби | НЕ | НЕ | грам | 500
| 244.2 | Стъклени перли за хомогенизиране, размер на перлите: 40-400 микрометра, за хомогенизиране на проби и изолиране на микробна ДНК. Промити с киселина. | НЕ | НЕ | грам | 100
| 244.3 | Стъклени перли за хомогенизиране, размер на перлите: 4 мм | НЕ | НЕ | грам | 3000
|  | ОБЩО по позиция | 244
245 |  | Автоклавируеми чували
| 245.1 | Автоклавируеми пликове за биологичен отпадък, размер 30/20 см, автоклавируеми при 134°С , опаковка до 100 бр. | НЕ | НЕ | брой | 2600
| 245.2 | Автоклавируеми чували издържащи на 121°С, размер 40/75 см. Опаковка до 50 броя. | НЕ | НЕ | брой | 250
| 245.3 | Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на температура 121°С, размери 60/76см. Опаковка до 10 броя. | НЕ | НЕ | брой | 2050
| 245.4 | Стойка за автоклавируеми пликове за биологичен отпадък с размер 30х20см | НЕ | НЕ | брой | 4
|  | ОБЩО по позиция | 245
246 |  | Контейнери
| 246.1 | Стерилни, прозрачни, пластмасови контейнери с капачка на винт от 120ml, единично опаковани; | НЕ | НЕ | брой | 2500
| 246.2 | Пластмасови стерилни контейнери с капачка на винт (минимум 50 мл., максимум 60 мл) за урина. Индивидуално опаковани. | НЕ | НЕ | брой | 500
| 246.3 | Контейнер от полипропилен за игли и биологични отпадъци, с капак снабден със заключващо устройство - обем от 1 до 3 литра | НЕ | НЕ | брой | 60
| 246.4 | Контейнери за екскременти с лъжичка, нестерилни, обем 15мл, диаметър 22mm, височина 80mm. Опаковка до 100 броя. | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 246
247 |  | Кутии и стативи за епруветки
| 247.1 | Криокутии подходящи за епруветки от 1.5мл и 2мл за 100 епруветки, изработени от полипропилен, височина до 6.5см издържливи на температури от -90°C до 121°C | НЕ | НЕ | брой | 232
| 247.2 | Картонени криокутии с прегради за 100 епруветки от 2 мл | НЕ | НЕ | брой | 438
| 247.3 | Статив за епруветки 15 мл тип Falcon или еквивалент; минимум 20 гнезда, автоклавируем | НЕ | НЕ | брой | 16
| 247.4 | Двустранен пластмасов статив за епруветки от 0.5, 1.5 и 2 мл, минимум 50 гнезда | НЕ | НЕ | брой | 2
| 247.5 | Статив за епруветки от 0.5, 1.5 и 2 мл , 96 или 100 гнезден | НЕ | НЕ | брой | 5
|  | ОБЩО по позиция | 247
248 |  | Статив (поплавък) за епруветки от 1.5 мл, подходящ за водна баня и течен азот, размери до 16/16 см | НЕ | НЕ | брой | 5
|  | ОБЩО по позиция | 248
249 |  | Охлаждащи стативи за епруветки
| 249.1 | Охлаждащи стативи за поддържане на температура на пробите до +4°С, до три часа за епруветки и за 96 ямкови PCR плаки | НЕ | НЕ | брой | 2
| 249.2 | Охлаждащи стативи за епруветки за поддържане на температура на пробите до +4°С, до три часа за 1.5 /2мл епруветки до 24 позиции | НЕ | НЕ | брой | 2
|  | ОБЩО по позиция | 249
250 |  | Лабораторни консумативи
| 250.1 | Парафилм ширина 10 cм/дължина до 38 м. Опаковка до 38 метра. | НЕ | НЕ | метър | 266
| 250.2 | Гумени ластици с диаметър 40 мм и ширина 4 мм | НЕ | НЕ | килограм | 3
| 250.3 | Филтърна хартия, пакетна 50 х 50 см | НЕ | НЕ | килограм | 67
|  | ОБЩО по позиция | 250
251 |  | Филтърна хартия на дискове, клас 40, диаметър 12,7 мм, опаковка до 400 диска |  | НЕ | опаковка | 10
|  | ОБЩО по позиция | 251
252 |  | Стерилни полипропиленови бутилки от 500 мл за вземане на водни проби, капачки предотвратяващи разливане. | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 252
253 |  | Вентилирана бутилка тип пръскалка, материал на тялото - PP или PE-LD, материал на пръскалката - PP, с широк отвор и капачка на винт, 250мл | НЕ | НЕ | брой | 6
|  | ОБЩО по позиция | 253
254 |  | Спекулуми
| 254.1 | Стерилни, индивидуално опаковани спекулуми за еднократна употреба; размер М. | НЕ | ДА | брой | 2000
| 254.2 | Стерилни, индивидуално опаковани спекулуми за еднократна употреба; размер S. | НЕ | ДА | брой | 20
|  | ОБЩО по позиция | 254
255 |  | Усилена крепирана хартия, устойчива при стерилизация с пара и на температура 121°C и 134°C за 20 и 18 мин респективно, водонепропусклива, размери на листа минимум 594 x 841мм (формат А1). | НЕ | НЕ | лист | 700
|  | ОБЩО по позиция | 255
256 |  | ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
| 256.1 | Еднократни лицеви филтриращи респиратори FFP3 за протекция от токсични/инфекциозни течни и твърди аерозоли , опаковка до 15 броя. | НЕ | ДА | брой | 360
| 256.2 | Стерилни еднократни предпазни маски за лице с ластик за закрепване, опаковка до 50 броя. | НЕ | ДА | брой | 2700
| 256.3 | Калцуни,полиетиленови за еднократна употреба, за работа в 3-то ниво лаборатория, опаковка до 100 броя. | НЕ | ДА | брой | 1400
| 256.4 | Еднократни медицински престилки от дишащ нетъкан материал, опаковка до 10 броя. | НЕ | ДА | брой | 210
|  | ОБЩО по позиция | 256
257 |  | Ръкавици
| 257.1 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер S, опаковка до 100 бр. | НЕ | ДА | брой | 11900
| 257.2 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер М, опаковка до 100 бр. | НЕ | ДА | брой | 12800
| 257.3 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер L, опаковка до 100 бр. | НЕ | ДА | брой | 9700
| 257.4 | Ръкавици латексови с талк - размер M, опаковка до 100 бр. | НЕ | ДА | брой | 1000
| 257.5 | Ръкавици латексови с талк, размер S, опаковка до 100 бр. | НЕ | ДА | брой | 600
| 257.6 | Ръкавици латексови с талк, размер L, опаковка до 100 бр. | НЕ | ДА | брой | 400
| 257.7 | Ръкавици нитрилови за преглед, размер S, опаковка до 100 бр. | НЕ | ДА | брой | 7400
| 257.8 | Ръкавици нитрилови за преглед, размер М, опаковка до 100 бр. | НЕ | ДА | брой | 16600
|  | ОБЩО по позиция | 257
258 |  | ХИМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВИ РЪКАВИЦИ
| 258.1 | Нитрилни ръкавици за еднократна употреба, нестерилни, издръжливи на механично напрежение и натоварване, с дължина не по-малко от 300 мм. Размер L, опаковка до 100 бр. | НЕ | НЕ | брой | 700
| 258.2 | Ръкавици за работа с етидиев бромид (дебелина над 0,120 mm)- НИТРИЛОВИ, размер L, опаковка до 100 бр. | НЕ | НЕ | брой | 4900
| 258.3 | Ръкавици за работа с етидиев бромид (дебелина над 0,120 mm)- НИТРИЛОВИ, размер М, опаковка до 100 бр. | НЕ | НЕ | брой | 4800
| 258.4 | Ръкавици за работа с етидиев бромид (дебелина над 0,120 mm)- НИТРИЛОВИ, размер S, опаковка до 100 бр. | НЕ | НЕ | брой | 10600
|  | ОБЩО по позиция | 258
259 |  | Филтри
| 259.1 | Стерилни филтри за еднократна употреба за спринцовки, непирогенни, хидрофилни, размер на порите 0,22 µm, за филтриране на обеми до 50 ml, индивидуално опаковани, PTFE - мембрана, опаковка до 50 броя | НЕ | НЕ | брой | 500
| 259.2 | Мембранни филтри (polycarbonate или polyethersulfone), пора 0,22µm, диаметър на филтъра 47-50 mm, стерилни, индивидуално опаковани, бели с тъмна мрежа, за филтриране при бактериологичен анализ, опаковка до 50 броя | НЕ | НЕ | брой | 200
| 259.3 | Мембранни филтри, пора 0,45µm, диаметър на филтъра 47-50 mm, стерилни, индивидуално опаковани, бели с тъмна мрежа, за филтриране при бактериологичен анализ. Опаковка до 100 броя. | НЕ | НЕ | брой | 100
| 259.4 | Вакуум филтрационен модул, размер на порите на филтъра 0,22 µm, пластмасов, за еднократна употреба, вместимост 500 ml, с капак, индивидуално опаковани, опаковка до 50 броя | НЕ | НЕ | брой | 50
|  | ОБЩО по позиция | 259
260 |  | РР чаши за филтриране на водни проби, съвместими с филтърна остановка "Сарториус", минимален обем 250 мл., стерилни, индивидуално опаковани, дъно/диаметър на филтъра от 47 мм. | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 260
261 |  | Санитарни материали
| 261.1 | Лигнин до 5 кг опаковка | НЕ | НЕ | килограм | 170
| 261.2 | Памук опаковка до 1 кг. | НЕ | НЕ | килограм | 71
| 261.3 | Прикрепящ пластир 5 см х 5 м. | НЕ |  | брой | 38
| 261.4 | Асептичен пластир размер 2 х 7 см., опаковка до 100бр. | НЕ | НЕ | брой | 4700
| 261.5 | Марля - нестерилна, опаковка до 5кв.метра. | НЕ | НЕ | кв. метър | 70
| 261.6 | Марли,стерилни, размер 5х5 см, индивидуално опаковани. | НЕ | НЕ | брой | 90
| 261.7 | Тензух шир. 90 см | НЕ | НЕ | метър | 30
| 261.8 | Чаршафи за еднократна употреба 80 см. / 180 см. (до 10 бр. в опаковка). | НЕ | НЕ | брой | 100
|  | ОБЩО по позиция | 261
ОЛИГОНУКЛЕОТИДИ
262 |  | Стандартни ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 25-50нмол, пречистени от соли - секвенции при поръчка | НЕ | НЕ | нуклеотидна база | 17450
|  | ОБЩО по позиция | 262
263 |  | ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 25-50нмол, HPLC пречистени - секвенции при поръчка | НЕ | НЕ | нуклеотидна база | 1850
|  | ОБЩО по позиция | 263
264 |  | Китове за амплификация и изготвянене библиотеки за 16S rRNA и ITS метагеномен анализ чрез NGS съвместими с апарат МiSeq (Illumina)
| 264.1 | Кит за изграждане на ДНК библиотеки от целогеномна фрагментирана ДНК с в количества от 1 ng до 1 μg за по-малко от 3 часа. Подходящ за подготовка на единични, сдвоени и мултиплексирани ДНК библиотеки за секвениране. Да включва баркодове, фрагментиращ микс, ензимен микс, лигазен ензим и буфер, PCR мастер микс, микс от праймери и магнитни сфери за пречистване; опаковка до 8 проби | НЕ | НЕ | брой проби | 8
| 264.2 | Кит за минимум 8 реакции за секвениране на 16S V4 и 18 ITS1 и ITS2 предназначен за приготвяне на мултиплексни библиотеки, които обхващат хипервариабилния V4 домейн на микробиални 16S рибозомни РНК (rRNA) гени и еукариотните 18 ITS1 and ITS2 региони . Кита да е съвместим с платформа Illumina® MiSeq | НЕ | НЕ | реакции | 8
|  | ОБЩО по позиция | 264
265 |  | Набор за генериране на клъстери и секвениране чрез синтеза (при NGS), позволяващи секвениране от двата края към средата, съвместими с апарат MiSeq (Illumina); да генерира минимум 500 Mb при 500 цикъла | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 265
266 |  | Сонди съвместими с апарат LightCycler
| 266.1 | Донорна сонда съвместима с апарат LightCycler за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; дължина до 30 нуклеотида gyrA-ser-Flu 5′-GCA-TCG-TCG-GCG-ACG-TCA-TCG-GTA-AAT-ACC-ACC-C-3′-fluorescein | НЕ | НЕ | брой | 1
| 266.2 | Аксепторна сонда съвместима с апарат LightCycler за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; gyrA-ser-LC 5′-Red 640-ACG-GCG-ATT-CCG-CAG-TT-3′-phosphorylated | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 266
267 |  | ДВОЙНО БЕЛЯЗАНИ СОНДИ ЗА REAL-TIME PCR, с нефлуоресциращ гасител, скала на синтез 40-50нмол, HPLC или еквивалентно пречистване
| 267.1 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'-BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR, CCHF 5 ‘-6FAM-CAAGGCAAGTACATCAT-BHQ1-3’ | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.2 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ; сонда за провеждане на real-time PCR, Non-LGV: FAM-GCTTGAAGCAGCAGGAGCTGGTG–BHQ | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.3 | Двойно белязана сонда в 5'- ROX, а в 3'- BHQ-2; сонда за провеждане на real-time PCR, LGVIII: GATACAGCGGGCTTATCAAA | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.4 | Сонда за отчитане на real-time PCR реакцията за диагностика на ентеровируси, Двойно белязана сонда в 5'-FAM, а в 3'-BHQ1 сонда за провеждане на real-time PCR, Probe-EV-FAM-TCCGGCCCCTGAATGCGGCTAAT-BHQ1 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.5 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR, Bp_ptxP_FAM: Probe FAM 5'-ACA CGG CAT GAA CGC TCC TTC GGC-3' BHQ1 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.6 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR,Bpp_ IS1001_FAM: Probe FAM 5-AGG CTC GGC TGC GTG CGT CGG TGC GCG-3 BHQ1 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.7 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR: Bholm_recA_ FAM 5′-FAM – CAT CGC ATT GGG CG – BHQ 1 -3′. | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.8 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR: Bholm_IS1001_FAM: FAM – 5′-CGTGCAGATAGGCTTTTAGCTTGAGCGC – BHQ 1 -3′. | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.9 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR: RNAseP probe_FAM: 5 FAM-CCC CAG TCT CTG TCA GCA CTC CCT TC -3-BHQ1. | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.1 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR, IF1_FAM: 5-FАМ-CCCCACCATTTTTCCGGAGCGA-BHQ1 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.11 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR, IF2_FAM: 5-FAM-CCGATATAATCCGTCCTTCAACATCAG-BQH1 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.12 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR, IF3_FAM: 5-FAM-CGGCAAAGTGGATGCAACCGA-BQH1 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.13 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'-BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR , Calb 5-TTTACCGGGCCAGCATCGGTTT-3 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.14 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'-BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR ,Cglab 5-TGGGCTTGGGACTCTCGCAGC-3 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.15 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'-BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR ,Cpar 5-CCTCTACAGTTTACCGGGCCAGCATCA-3 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.16 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'-BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR ,Asper 5′ FAM-CAC TGG CTG TGG GGG GAA- BHQ1 3 ′ | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.17 | Двойно белязана сонда в 5'- HEX, а в 3'- BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR , IF4_HEX: 5- HEX-CGCCTATACGCCTGCTACTTTCACGC-BHQ1 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.18 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'-BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR , UsuP (6FAM-AAGACATATGGTGTGGAAGCCTGATAGGCA-BHQ1) | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.19 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- BHQ1; скала на синтез до 50 наномола (nmol) сонда за провеждане на real-time PCR: Bp_IS481-Probe 5- FAM- TGTGCCTGAAGCGGCCCGCGCCTATGG- BHQ1-3 | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.2 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'-BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR, TBE-Probe WT- FAM (TGA GCC ACC ATC ACC CAG ACA CA-BHQ1 | НЕ | НЕ | брой | 2
| 267.21 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 (или аналогичен тъмен гасител в този спектър) за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; дължина до 30 нуклеотида NG-GyrA "TGT-CGT-AAA-CTG-CGG-AA" | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.22 | Двайно белязана сонда за отчитане на real-time PCR реакцията за диагностика на HSV-1, белязана с багрилата FAM и BHQ-1 5’-GCGAACTGACGAGCTTTGTGGT-3’ | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.23 | Двойно белязана сонда за отчитане на real-time PCR реакцията за диагностика на HSV-1, белязана с багрилата FAM и BHQ-1 5’-CAATTGCAGAAGACTTATTGCAC-3’ | НЕ | НЕ | брой | 1
| 267.24 | Двойно белязана сонда в 5'- HEX, а в 3'-BHQ1; сонда за провеждане на real-time PCR, TBE-Probe-IC HEX (ACA CAG ACC CAC TAC CAC CGA GTG G-BHQ1 | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 267
268 |  | ДВОЙНО БЕЛЯЗАНИ СОНДИ ЗА REAL-TIME PCR с МGB стабилизиращ гасител или еквивалентен, скала на синтез 40-50нмол
| 268.1 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- MGB (minor groove binder); сонда за провеждане на real-time PCR LGV 5' HEX--CCTGCTCCAACAGT - MGB | НЕ | НЕ | брой | 1
| 268.2 | Двойно белязана сонда в HEX/MGB; сонда за провеждане на real-time PCR LGV-I GTCAAAAAGGATGC-MGB | НЕ | НЕ | брой | 1
| 268.3 | Двойно белязана сонда в FAM/MGB; сонда за провеждане на real-time PCR LGV-II TGCTACAGTTTCAG-MGB | НЕ | НЕ | брой | 1
| 268.4 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- MGB (minor groove binder); сонда за провеждане на real-time PCR DOBV 5' FАМ-TCTgCCATgCCTgC - MGB | НЕ | НЕ | брой | 1
| 268.5 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- MGB (minor groove binder); сонда за провеждане на real-time PCR PUUV 5' FАМ-CAACAgACAgTgTCAgCA MGB | НЕ | НЕ | брой | 1
| 268.6 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- MGB (minor groove binder); сонда за провеждане на real-time PCR CneoProbe 5′-FAM-ACGTCGGCTCGCC-MGB-3′ | НЕ | НЕ | брой | 1
| 268.7 | Двойно белязана сонда в 5'- FAM, а в 3'- MGB (minor groove binder); сонда за провеждане на real-time PCR IF5_MGB 5' FAM-ACTTTGCAATCAGAAGGT-MGB 3' | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 268
АПАРАТУРА
269 |  | Аналитична везна с вътрешна калибровка. С точност минимум до 0.0001гр, обхват до 250гр, блюдо с Ф= 80 или 91. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 269
270 |  | Приставка и дигитална камера с минимум 5 мегапиксела резолюция за светлинна и флуоресцентна микроскопия съвместима с микроскоп модел Axioskop 2 Plus Karl Zeiss със софтуер за заснемане, архивиране, обработване, измерване и анализ на микроскопски изображения. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 270
271 |  | Клатачка за PCR плаки с дигитален таймер с платформа за 2 до 4 броя плаки. Размер на орбитата 2мм, скоростен обхват до минимум 1000rpm.Гаранционен срок минимум 12 мес. | НЕ | НЕ | брой | 2
|  | ОБЩО по позиция | 271
272 |  | Термоклатачка за минимум 24х2 мл епруветки. Настройка на температурата: до +100°C; Резолюция на температурната настройка: 0.1°C; Стабилност на температурата: ±0.1°C; Температурна хомогенност над блока: ±0.4°C, Скорост: 250–1400 rpm; Време за ускорение: 3 sec; Дисплей: LCD; Таймер: 1 min–96 hrs (със стъпка 1 минута ); Максимална продължителност на непрекъсната работа: макс. 96 часа; Гаранционен срок минимум 12 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 272
273 |  | Хомогенизатор с перли за работа с различни биологични проби. Да може да обработва едновременно минимум 12 проби в 1,5мл и 2 мл епруветки без да е необходимо да се използват специални епруветки. Да има дисплей, показващ време и обороти. Диапазонът на таймера да е от 0 до 80 минути или по-широк, но задължително включващ посочените стойности. Да може да работи в непрекъснат режим. Диапазонът от скорости да е от 1000 до 2800 оборота/минута или по-широк, но задължително включващ посочените стойности. Апаратът да преминава в ‚спящ‘ режим след максимум 15 минути неактивност. Апаратът да се доставя с всички необходими приставки за хомогенизиране на проби в 1.5 и 2 мл епруветки. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 273
274 |  | Магнитна бъркалка с нагряване Обороти: 0 - 1600 rpm Капацитет: мин 500 ml Работна повърхност: мин 120х120 mm Ел. мощност: мин 180 W Алуминиева нагревателна плоча с антикорозионна обработка на повърхността с добра топлопроводимост и равномерна температура 380°C max. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 274
275 |  | Микроцентрофуга за 96 ямкови PCR плаки, регулируема скорост 300-1500 об/мин с вотртекс регулация 300-1200 об/мин, поне две гнезда. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 275
276 |  | Високоскоростна миницентрофуга с 1000 – 14500 об/мин. Да притежава дисплей с информация за скорост, време и сила на центрофугирането. Ротор с минимум 12 гнезда за 1,5 както и 0,5 и 0,2 мл епруветки (с подходящи адаптери). Система за сигурност, която автоматично изключва центрофугата при дисбаланс. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 276
277 |  | Центрофуга с отделни ротори за 8 x 1.5/2.0 ml микроцентрофужни епруветки (с осем адаптора за 0.2 мл епруветки) и стрипове 4 х 0.2 мл Макс. RPM 6000 Макс. 2000 x g Вместимост за епруветки: 8 x 1.5/2.0ml Вместимост за стрипове: 4 x 0.2ml стрипове Прозрачен капак за визуален контрол на пробите Автоматично отваряне на капака Електронна спирачна система. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ |  | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 277
278 |  | Универсална центрофуга. Максимален капацитет на центрофугата 4 епруветки с обем до 100 мл. Гаранционен срок минимум 24 мес. Работен режим мин до 4200 об/мин или минимум 2 500 х g. Центрофугата да бъде снабдена с минимум 2 сменяеми ротора и набор от адаптери. Стъпка на ускорението 100 об./мин. или 10 х g) • Автоматично разпознаване на роторите • Време за ускоряване/спиране, избираемо от оператора • Автоматично отваряне на капака на центрофугата • Запомняне на параметрите на последния процес • Капак с блокираща се ключалка • Активна вентилация за понижаване на температурата по време на центрофугиране. Гаранционен срок минимум 24 мес. Окомплектована с ротори: 1. Летящ ротор за 8 х 15 мл. с максимални обороти 4200 об./мин. и максимална 2. Ъглов ротор за 6 х 50 мл. с максимални обороти 4200 об./мин. и максимална поне RCF 2500 х g | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 278
279 |  | Хладилник с фризер, общ обем до 300 литра, енергиен клас А+. С гаранция минимум 24 месеца. | НЕ | НЕ | брой | 5
|  | ОБЩО по позиция | 279
280 |  | Вертикален фризер с обем между 220 и 300л. Енергиен клас А+ или по-висок. Външни размери не по-големи от 185/60/63см. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 2
|  | ОБЩО по позиция | 280
281 |  | Лабораторен фризер с охлаждане с принудителна циркулация на въздуха за поддържане на температура до минимум -25 °C и с обем между 330 и 360 л. Да може да работи при температура на околната среда от поне 30 °C. Да има изолация от минимум 80 мм. Да има LED дисплей с бутони. Да има визуална и акустична аларма. Да има регулируема аларма за висока и ниска температура. Да има аларма за отворена врата. Да има аларма за грешка на сондата. Да има контакт за GSM аларма. Да има отвор за външна сонда. Да има ключалка с ключ. Да има 4 колелца, от които минимум 2 да са с регулируема височина. Да се доставя с поне 5 рафта и 1 кошница. Да има възможност за поставяне на минимум 20 рафта. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 281
282 |  | Термоблок с охлаждане. Нагряване и охлаждане с Пелтие елемент. Kапацитет 20х0,5 мл и 12х1,5мл епруветки. Температурен диапазон от -10°C до +100°C. Стъпка на затопляне 0,1°C, точност на затопляне от 0,1°C. Микропроцесорен контрол на таймера и температурата. Работа на таймера от 1 мин до 96 часа непрекъснато със стъпка от 1 мин. LCD дисплей. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 282
283 |  | Спектрофотометър с универсален 5 клетъчен кюветодържател с автоматичен чеинджър. С включен софтуер за кинетика с опция за измерване на ДНК. Апаратът да е със следните технически спецификации: - Вълнов обхват – 190-1100 nm - Точност на дължина на вълната: ± 1 nm - Възпроизводимост на дължина на вълната: ≤ 0.2 nm - Спектрална ивица: 2 nm - Фотометрични режими: Трансмисия, Абсорбция, Енергия - Стандартни функции: Фотометрично измерване (Количествено, мултивълново, сканиране на спектър и кинетика с програмни карти) - Детектор: Силициев фотодиод - Светлинен източник: Волфрамова халогенна и деутериева дъгова лампа. - Дисплей: Цифров LCD дисплей - Принтер: Мини принтер - Опция за работа без софтуер. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 283
284 |  | Стерилизатор на "Кох" - вертикална камера от мед-хим. калай, обем минимум 23 л; степенен регулатор за температура до 100 °С, 4 степенен ключ, мощност от 400 до 1400 Вт. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ |  | брой | 2
|  | ОБЩО по позиция | 284
285 |  | Ламинарен бокс клас ІІ за микробиологична лаборатория, с вградена УВ.лампа, НЕРА филтър, 1 работно място, опорна стойка. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ |  | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 285
286 |  | Денситометър за измерване на мътност на клетъчни суспензии. Диапазон на измерването: от 0,00 до 15,00 по McFarland. Минимален обем на пробата: 2 мл. Възможност за работа с епруветки с диаметър ≥15 мм. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 2
|  | ОБЩО по позиция | 286
Система за хоризонтална електрофореза
287 |  | Хоризонтална електрофореза за гелове с ширина от минимум 12.5 см, но не повече от 13 см и и дължина от 15 см. Обемът на буфера да не надвишава 900 мл. Апаратът да има подвижна форма за изливане на гел, която да позволява изливане на гел директно във ваната. Апаратът да осигурява поддържане на рН на буфера и да препятства формиране на йонен градиент. Апаратът да се доставя със следната минимална окомплектовка: вана, капак, изводи за връзка с перисталтична помпа за рециркулиране на буфера, УВ прозрачна ладия със силиконово уплътнение, кабели, издържащи на високо напрежение, 2 броя гребени с регулируема височина и с дебелина 1 мм за по 16 проби, цветни водачи за нанасяне на проби, странични дръжки за пренасяне. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 287
288 |  | Електрозахранващ блок, работещ при постоянен волтаж с автоматична настройка или постоянен ток. Стойностите на напрежението да може да се настройват между 10 и 300 W или в по-широк диапазон и при стъпка на настройката от 1W. Стойностите на тока да може да се настройват между 5 и 500 мА или в по-широк диапазон при стъпка на настройката от 1мА. Да може да работи при непрекъснат времеви режим и чрез настройка на таймера от нула до 999 минути. Да може да компенсира промени в буфера и в температурата. Да има поне 4 паралелни двойки портове. Да има функция за автоматично възстановяване след прекъсване на захранването. Да има функция за откриване на отворена верига. Да има защита от късо съединение. Да има дръжки за пренасяне. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 288
289 |  | Система за хоризонтална гел-електрофореза - вана Размери на гела: макс 15х 20см; Електроди от платина; Защитен капак с еднопосочно затваряне; УВ прозрачна ваничка за изливане на геловете. Окомплектована с 2 гребена минимум 15 проби всеки и с дебелина 1мм; Гранционен срок 24 мес. Обем на буфера макс. до1000 мл. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 289
290 |  | PCR апарат 1. Температурен обхват: +4 - +99С. 2. Скорост на промяна на температурата на блока (нагряване/охлаждане) – минимум 5.0/3.00C /сек. 3. Хомогенност на температурата на термоблока, минимум ±0.40C. 4. Нагряващ капак с диапазон от минимум до 120C със стъпка от 10C. 5. Резолюция на температурния контрол на блока 0.10C. 6. Градиентен термоблок с капацитет 96 епруветки от 0.2мл/96 ямкови плаки. 7. Обем за реакция 5.0 – 100мкл. 8. USB порт за връзка. 9. Термоблок с минимум 8 Пелтие елементи и минимум 4 независими сензори за мониториране и контрол на пробата. 10. Минимум 6.4 инча сензорен екран 11. Софуер за контрол и управление на апарата, позволяващ: - Автоматично създаване на оптимизирана програма на база на секвенция на праймера, големина на ампликона и вида на темплейта. - Tm калкулация. - Калкулация на оставащото време от програмата. 12. Капацитет на програмиране – минимум 1000 протокола. 13. GLP протокол. 14 Позволява включване на различни ползватели посредством различно ниво на достъп защитени чрез пароли срещу неоторизиран достъп. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 290
291 |  | Магнитна плака за разделяне на парамагнитни частици с диаметър до 4,5 µm и обем на течността до 200µl, напречно разположени магнити в редове, така че частиците да се концентрират само от едната страна на епруветката за лесно и пълно отпипетиране на течността без загуби, съвместима с 96-ямкови PCR плаки, както и с V-образни, U- образни и плоскодънни микротитърни плаки. Гаранционен срок за не по-малко от 2 години. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 291
292 |  | Устройство за промиване за 96-ямкови микроплаки, съдържащо магнитен слой, устойчиво на корозия поликарбонатно покритие и клип-система, позволяващо задържане на магнитни микросфери в процеса на промиване съвместим с апарат Luminex200X. Гаранционен срок минимум 24 мес. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 292
293 |  | UPS устройство с мощност 6000 VA/4800 W. Типично време на автономна работа при 50 и 70% товар минимум 20/12 мин. Гаранционен срок минимум 24 месеца на електрониката и 12 месеца на батериите. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 293
294 |  | UPS устройство с мощност 3000 VA/2700 W . Типично време на автономна работа при 50 и 70% товар минимум 19/11 мин. Гаранционен срок минимум 24 месеца на електрониката и 12 месеца на батериите. | НЕ | НЕ | брой | 1
|  | ОБЩО по позиция | 294
295 |  | Набор за провеждане на полимеразно-верижна реакция в реално време - едностъпков TaqMan Real Time RT-PCR кит, съдържащ: • Обратна транскриптаза - модифицирана версия на M-MLV RT, с повишена температурна стабилност - минимум 58˚С и елиминирана RNaseH активност; • Hot Start Taq-полимераза в комплекс със специфично антитяло, инхибиращо активността при стайна температура и позволяващо активизация при температура над 94º С; • 2 Х Реакционен микс съдържащ буфер, магнезиев сулфат, dNTP, стабилизатори. • Китът да е оптимизиран за праймерите и сондите (Taqman) на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) Атланта, САЩ за in vitro качествена детекция и характеризиране на грипните вируси тип А и В в респираторни проби (включително и на пандемичния вирус A/H1N1/pdm) (съгласно протокол на CDC – CDC Real time RT-PCR (rRT-PCR) Protocol for Detection and Characterization of Influenza 2009 A(H1N1)pdm Virus – CDC REF.#I-007-05, www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/CDCRealtimeRT-PCR SwineH1Assay-2009_20090430.pdf. Опаковка до 100 реакции. • Китът да е оптимизиран за праймерите и сондите (Taqman) на Центъра за контрол на заболяванията (CDC) Атланта, САЩ за качествена детекция и характеризиране на морбилен и рубеолан вирус (съгласно протокол на CDC – CDC protocol for molecular epidemiology of measles and rubella virus, Manual for the Laboratory-based Surveillance of Measles, Rubella, and Congenital Rubella Syndrome, Third edition, June 2018, https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/burden/laboratory/manual/en/. Опаковка до 100 теста. | НЕ | НЕ | тест | 4000
|  | ОБЩО по позиция | 295
296 |  | Монофазен разтвор на фенол и гуанидин изотиоцианат (TRI) - реагент, използван за изолиране на РНК от биологични проби от хора, животни, растени, дрожди, бактерии и вируси. В опаковка до 100ml | НЕ | НЕ | милилитър | 2000
296
297 |  | Кит за изолиране на вирусна РНК и ДНК от телесни течности на базата на магнитни сфери, съвместим с автоматичен екстрактор chemagic Prepito (Chemagen/Perkin Elmer). Обем на изходния материал - минимум 300 микролитра. | НЕ | НЕ | тест | 3600
297
298 |  | Кит за екстракция на вирусна РНК, съвместим с автоматизирана система за екстракция m2000sp (Abbot), с капацитет до 96 реакции за едно зареждане. Китът да съдържа всички необходими консумативи и реагенти за изпълнение на екстракцията. | НЕ | НЕ | тест | 1920
|  | ОБЩО по позиция | 298
299 |  | 2х PCR мастермикс за приложения с висока производителност , чувствителност, специфичност и точност на амплификацията (не повече от 12 грешно свързани бази на 240 000 амплифицирани бази). Миксът да съдържа минимум оптимизиран буфер, ДНК полимераза, свързана с антитяло за осигуряване на горещ старт и дНТФи. ДНК полимеразата да притежава висока ефективност на свързване на праймерите, така че да може да постига високоспецифично амплифициране при annealing фаза от 5 секунди. ДНК полимеразата да има 3' - 5' екзонуклеазна активност. Миксът да е подходящ за ефективно амплифициране на човешка геномна ДНК минимум 8 kb и за амплифициране на ламбда ДНК минимум 20 kb. | НЕ | НЕ | тест | 1600
|  | ОБЩО по позиция | 299
300 |  | Real-Time PCR кит за детекция на гените ORF1ab and N на SARS-CoV-2. Китът да съдържа всички необходими компоненти за реакцията - специфични праймери и сонди, дНТФ, буфер, полимераза и ретротранскриптаза. Всички реагенти да бъдат предоставени в стабилизиран и готов формат за работа за лесна и бърза употреба - лиофилизирани и предварително нанесени в PCR епруветки. С включена вътрешна контрола за мониторинг на PCR реакцията. Китът да е окомплектован с положителна и отрицателна контрола. Валидиран за Bio-Rad CFX96(tm). Опаковка до 96 теста | НЕ |  | тест | 1920
|  | ОБЩО по позиция | 300
ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
Навсякъде, където има посочен конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, или търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, съгласно 49, ал.2 от ЗОП се приема или еквивалент.