П Р О Т О К О Л  №  2

На 23.05.2018 г. в 12,00 часа, в  НЦЗПБ, гр. София в изпълнение на Заповед № 202 / 16.05.2018   г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав:

Таня Георгиева Гюрова – юрисконсулт

Секретар и член :

Светлана Ангелова Йорданова – отдел „Епидемиология“, секция „ ДДД“

Членове:

1.  Доц. Иван Николаев Иванов – отдел „Микробиология“

2. Гл. ас. . Ива Петрова Трифонова – отдел „Микробиология”

3. Гл. ас. Надя Боянова Бранкова- Ненчовска - отдел „Микробиология”

4. Гл. ас. Радослава Емилова Грозданова  - отдел “Имунология и алергология”

5. Гл. ас. Стефка Крумова Иванова – отдел „Вирусология”

6. Доц. Нина  Димитрова Цветкова - отдел „Паразитология”

7. Гл. ас. Огнян Дариев Миков – отдел „Паразитология”

8. Лъчезар Маринов Димитров –  икономист плановик

9. Адв. Никола Владимиров Макавеев – юрист, външен член

със задача да разгледа подробно офертите на допуснатите участниците съгласно техническата спецификация на Възложителя по обществена поръчка: „Доставка на апарат и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2018 г. – 2019 г., по 201 обособени позиции“ открита с Решение № 1 / 05.04.2018 г.

1. „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД, гр. София 1504, бул. Янко Сакъзов 26 - по позиции: 112, 113, 114, 117, 124, 125, 127, 128, 137, 138, 145, 146, 149, 150 и 156.

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

2. „Юнимедика” ЕООД, гр. София 1113, ул. „Коста Лулчев“ 7 - по позиции: 191 и 192

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по обособена позиция 192 е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

3.„АА Медикъл България” ООД, гр. София 1407, ул. „Голо бърдо” № 8 – по позиции: 4 и 47

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

4. „Диамед” ООД,  гр. София  1407, ул. Христо Ценов №4 – по позиции: 61, 62, 63, 126 и 128

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

5. „Абел Димедикъл” ЕООД; гр. София 1618, ул. Проф. Дочо Леков 2А - по позиции: 3, 18, 37, 45, 49, 51, 53, 54, 61 и 68

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 3 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя праговата стойност (cut off) да се изчислява спрямо получената оптична плътност на негативната контрола. От представената извадка от каталог е видно, че се предлага отделен cut off разтвор. Също така от представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните тестове са с чупещи се стрипове, каквото е изискването на възложителя.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Абел Димедикъл” ЕООД по обособена позиция 3.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 18, 37, 45, 49, 51, 53, 54, 61 и 68, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

6. „Биосистеми” ООД; гр. София 1517, ул. Ботевградско шосе N 247, офис сграда 1, ет. 1 - позиции: 104 и 175

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

7.  „Диагностик Имиджинг” ООД, гр. София 1505, ул. Каймакчалан № 1 – по позиции: 39, 40 и 41

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

8. „Хелмед България” ЕООД; гр. София, бул. Тодор Александров 179, бл. 79 - по позиции: 167, 187, 190 и 194

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 167

167.8 и 167.9 - представените от участника оферти не отговарят на изискването на възложителя иглите да са  21G. От представената извадка от каталог е видно, че се предлагат игли 23 G

Също така по подпозиции 167.1; 167.2 и 167.3 посочените  в техническата спецификация каталожни номера не се откриват в представените извадки от каталог.

2. По обособена позиция 190

190.1 - от представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните еднократни лицеви филтриращи респиратори FFP3 отговарят на следните изисквания на възложителя:  за протекция от токсични/инфекциозни течни и твърди аерозоли.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособена позиция 190 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Хелмед България” ЕООД по обособена позиция 167.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 187 и 194, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя

9. „Химтекс” ООД, гр. Димитровград 6400, ул. Бузлуджа 33, пк56 - по позиции: 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 98, 104, 105, 165, 167, 171, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 192, 193 и 194

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 86 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя набора да е за OneStep RT-PCR. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира набор за двустъпкова PCR реакция..

2. По обособена позиция 87 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за кит за конвенционален PCR с hot-start – ДНК-Taq полимераза, съдържащ обратимо свързана с антитяло модифицирана Таq полимераза, оптимизиран реакционен буфер, 3 mM магнезиев хлорид и 0,4 mM всеки от четирите дНТФ-и. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира единствено hot-start – ДНК-Taq полимераза.

3. По обособена позиция 88 - от представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираният набор за PCR отговаря на следните изисквания на възложителя: да съдържа 2х PCR буфер,  Taq полимераза тип Hot-start химически инхибирана при температури <95C, в концентрация 5 единици на микролитър, 400μM смес от нуклеотиди и 5mM магнезиев хлорид;  наличен като готов за работа разтвор; опаковка до 100 реакции от 50 микролитра.

4. По обособена позиция 89 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за микс 2х за бърз и високо специфичeн конвенционален Hot start PCR. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира микс за Real-time PCR.

5. По обособена позиция 90 - от представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираният мастермикс /2Х/ за real-time PCR анализ съдържа термично активираща се ДНК полимераза,  дезоксирибо-нуклеотиди (вкл.dUTP) и оптимизиран ензимен буфер, каквото е изискването на възложителя.

6. По обособена позиция 92 - от представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираният набор за ръчна екстракция на  вирусна ДНК отговаря на следните изисквания на възложителя: да служи за екстракция на ДНК от безклетъчни течни биологични материали като серум, плазма, ликвор и др. в обеми до 200 мкл.; до 50 реакции/опаковка; колонно-базиран, снабден с протеиназа К,  carrier RNA, лизиращ и миещи буфери; количество елуат – до 50 мкл.

7. По обособена позиция 93 - от представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираният набор за ръчна екстракция на  вирусна РНК отговаря на следните изисквания на възложителя: да служи за екстракция на РНК от безклетъчни течни биологични материали като серум, плазма, ликвор и др. телесни течности  в обеми до 200 мкл.; до 50 реакции/опаковка; колонно-базиран, снабден с протеиназа К,  carrier RNA, лизиращ и миещи буфери; количество елуат – до 100 мкл.

8. По обособена позиция 98

98.3 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя Hot-start ДНК Taq полимеразата за PCR да е окомплектована с 10х реакционен буфер и 20 mM магнезиев хлорид, да съдържа и 10mM dNTP (2,5mM всеки). От представената извадка от каталог е видно, че се оферира Hot-start ДНК Taq полимеразата за PCR, която не е окомплектована с 10mM dNTP (2,5mM всеки).

9. По обособена позиция 105

105.8 – представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за Tris /hydroxymethyl/ aminomethane субстанция. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира Bis –(hydroxyethyl)-imino-tris (hydroxymethyl)-methane.

10. По обособена позиция 165

165.4 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за 50 % воден разтвор на бензалкониев хлорид. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира 97-103%  прах бензалкониев хлорид.

165.20 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя натриева основа (титризол) 1 М (1 N). От представената извадка от каталог е видно, че се оферира 0,1 М (0.1 N) натриева основа .

11. По обособена позиция 171

171.3 - от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя епруветките да са без стояща основа. От представената извадка от каталог е видно, че се оферират епруветки със стояща основа

12. По обособена позиция 194

194.1– представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за лигнин сив 5 кг опаковка. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира памук.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособени позиции 88, 90, 92 и 93  да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Химтекс” ООД по обособени позиции 86, 87, 89, 98, 105, 165 ,171 и 194.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 104, 167, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 192 и 193, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя

10. „Медиклим” ЕООД, гр. София 1517, ул. Бесарабия 108 В, ет. 1- по позиции: 66, 67, 109, 110, 126, 128 и 162

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по обособени позиции:  66, 67, 109, 110, 126 и 128  е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

11. „Данс Фарма“ ЕООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална № 11 – по позиции: 3, 6, 7, 8, 10, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 45, 49, 54, 58, 61, 68, 168, 170 и 184

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 3 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя праговата стойност (cut off) да се изчислява спрямо получената оптична плътност на негативната контрола. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира ELISA за токсокароза IgG, при която липсва възможност за изчисление на cut off – стойност.

2. По обособена позиция 6 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя резултатът от ELISA тестове за трихинелоза IgG да се отчита като граничен. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира ELISA тест за трихинелоза IgG, при който липсва възможност за отчитане на граничен резултат.

3. По обособена позиция 7 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя резултатът от ELISA тестове за амебиаза IgG да се отчита като граничен. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира ELISA тест за амебиаза IgG, при който липсва възможност за отчитане на граничен резултат.

4. По обособена позиция 8 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя резултатът от ELISA тестове за цистицеркоза IgG да се отчита като граничен. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира ELISA тест за цистицеркоза IgG, при който липсва възможност за отчитане на граничен резултат.

5. По обособена позиция 45 - участникът е представил инструкция за употреба на български език за имунохроматографския бърз тест за малария, в която се упоменава, че резултатът се отчита в рамките на 15 до 30 минути. Комисията извърши проверка в сайта на производителя и установи, че резултатът от реакцията се отчита след 20-тата и преди 30-тата минута, видно от инструкция за употреба на английски език.

С оглед на гореизложеното, представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя резултатът от имунохроматографския бърз тест за малария да се отчита до 20 минути.

6. По обособена позиция 170

170.2 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя епруветките тип "Епендорф" да са с матирана повърхност за писане. От представената извадка от каталог е видно, че се оферират епруветки без матирана повърхност за писане.

170.4 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя епруветките да са с винтова капачка закачена за върха на епруветката с гумен О-пръстен.  От представената извадка от каталог е видно, че се оферират епруветки, при които капачките са отделно от епруветките. Също така от представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираните епруветки са стерилни, каквото е изискването на възложителя.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Данс Фарма“ ЕООД по обособени позиции 3, 6, 7, 8, 45 и 170.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 10, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 49, 54, 58, 61, 68, 168 и 184, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя

12. „Биомед Фючар” ЕООД, гр. София 1505, кв. Редута, ул. „Плачковски манастир“ 14, вх. А, ет.1 , офис 1 – по позиции: 63, 85, 86, 87, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 105, 168, 180, 196, 198 и 200

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

13. „Диахим” ЕАД, гр. София 1582, жк Дружба 2, бул. Проф. Цв. Лазаров  110 – по позиции:114, 125, 126, 127 и 128

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 114 - От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираната цветна хранителна среда е за доказване на дрожди от р.Candida: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, каквото е изискването на възложителя.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособена позиция 114 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираният продукт отговаря на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 125, 126, 127 и 128, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя

14. „Аквахим” АД; гр. София 1582,  жк Дружба 2, ул. Проф. Цветан Лазаров № 83 – по позиции: 92, 93, 122, 123, 152 и 201

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

15. „Оптим Ко” ООД, гр. София 1113, ул. Ат. Далчев 1, вх. Б – по позиции:116, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 145, 155, 158, 179, 180, 182, 183 и 187

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 158

158.32 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за Цефтобипрол, концентрация 30 µg/диск . От представената извадка от каталог е видно, че се оферира Цефтаролин.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Оптим Ко” ООД  по обособена позиция 158.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 116, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 145, 155, 179, 180, 182, 183 и 187, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя

16. „ЕЛТА 90-М” ООД,  гр. София 1233, ул. Враня №82 -  по позиции: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 49, 54, 57, 59, 60, 66, 70, 71, 76, 77, 89, 93, 101, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 131, 143, 146, 148, 157, 158 и 180.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 7 - От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираният ELISA тестове за амебиаза IgG отговаря на следните изисквания на възложителя: тест набор, с до  96 теста в опаковка, чупещи се стрипове 1х8 ямки, за качествено имуноензимно определяне на IgG антитела срещу Entamoeba histolytica в човешки серум. Максимум 4 контроли. Oтчитане на резултата на ридер с филтър 450 мн. Резултатите от теста да се отчитат като положителен, граничен или отрицателен.

2. По обособена позиция 114 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за цветна хранителна среда за доказване на дрожди от р.Candida: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира цветна хранителна среда за доказване на дрожди от р.Candida: C. albicans, C. krusei, C. tropicalis (без C. glabrata).

3. По обособена позиция 115 - От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираният цветен агар е подходящ за изолиране и идентификация на микроорганизми от урина: Escherichia coli , Staphylococcus saprophyticus , Klebsiella , Proteus mirabilis , Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, каквото е изскването на възложителя.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособени позиции 7 и 115 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ЕЛТА 90-М” ООД  по обособена позиция 114.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 42, 49, 54, 57, 59, 60, 66, 70, 71, 76, 77, 89, 93, 101, 116, 118, 120, 121, 131, 143, 146, 148, 157, 158 и 180, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя

17. „Лабко” ЕООД, гр. София 1606, ул. Стрешер 7 – по позиция 180

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

18. „Антисел България” ООД,  гр. София 1202, ул. Индустриална №11, ет.8 - по позиции: 86, 88, 89, 90, 92, 96, 97, 100, 103,104, 136, 141, 142, 196 и 199

Комисията установи, че представената от участника техническа оферта по всички обособени позиции е в съответствие с изискванията на възложителя, видно от приложените каталози и допуска участника до отваряне на ценовото предложение.

19. „Ай Ви Ди България” ООД, гр. София 1756, ж.к.  Дървеница 48 - по позиции: 3, 5, 6, 7, 14, 16, 18, 26, 28, 36 и 84

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 3 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя праговата стойност (cut off) да се изчислява спрямо получената оптична плътност на негативната контрола. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира ELISA за токсокароза IgG, при която липсва възможност за изчисление на cut off – стойност.

2. По обособена позиция 36 - От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираният ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу Зика вирус е със специфичен NS1 антиген, каквото е изискването на възложителя.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособена позиция 36 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираният продукт отговаря на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ай Ви Ди България” ООД  по обособена позиция 3.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 5, 6, 7, 14, 16, 18, 26, 28 и 84, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

20. „Ридаком“ ЕООД, гр.София 1618, ул. Коломан № 1, офис 217 - по позиции: 68, 69, 70,72, 73, 74, 82, 89, 93, 94, 96, 97, 99, 100, 104, 105, 111, 112,  114, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 141 ,146, 147, 151, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 168, 179, 180, 183, 196, 197 и  198

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 74 - Участникът не е приложил доказателства за съответствие на оферирания продукт с изискванията на възложителя, както е посочено в предварително обявените условия на поръчката.

2. По обособена позиция 89 - От представената от участника извадка от каталог не е видно дали оферираният микс е за мултиплексна PCR реакция, каквото е изискването на възложителя.

3. По обособена позиция 93 - От представената от участника извадка от каталог не е видно дали за оферирания  набор за ръчна екстракция на  вирусна РНК е подходящ за получаване на елуат е до 100 мкл, каквото е изискването на възложителя.

4. По обособена позиция 96 – Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за набор за изолиране на високомолекулна >50кб геномна ДНК. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира набор за изолиране на ДНК с максимална дължина 20-30 кб.

5. По обособена позиция 100

100.1 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя обратната транскриптаза за RT-PCR да съдържа DTT, да е с повишена термостабилност и активна при 50°С. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира обратната транскриптаза за RT-PCR без  DTT, която не е термостабилна при 50°С, а при 37°С.

6. По обособена позиция 114 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за цветна хранителна среда за доказване на дрожди от р.Candida: C. albicans, C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира цветна хранителна среда за доказване на дрожди от р.Candida: C. albicans, C. krusei, C. tropicalis (без C. glabrata).

7. По обособена позиция 124 (124.2; 124.6; 124.9 и 124.10) - Участникът не е приложил доказателства за съответствие на оферирания продукт с изискванията на възложителя, както е посочено в предварително обявените условия на поръчката.

8. По обособена позиция 157

157.1 - Участникът не е приложил доказателства за съответствие на оферирания продукт с изискванията на възложителя, както е посочено в предварително обявените условия на поръчката.

9. По обособена позиция 168

168.5 - Представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя за връхчета за автоматични пипети, с дълъг профил мин 85мм. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира пипети с къс профил.

168.13 - Участникът не е приложил доказателства за съответствие на оферирания продукт с изискванията на възложителя, както е посочено в предварително обявените условия на поръчката.

10. По обособена позиция 179

179.1 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя петриевите блюда да са стерилни. От представената извадка от каталог е видно, че се оферират нестерилни петриеви блюда.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

- по обособени позиции 89, 93 да изиска от участника да представи допълнителни разяснения, от които да е видно, че оферираните продукти отговарят на заложените от възложителя параметри в техническата характеристика.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ридаком“ ЕООД  по обособени позиции: 74, 96, 100, 114, 124, 157, 168 и 179.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 68, 69, 70,72, 73,  82, 94, 97, 99, 104, 105, 111, 112,  115, 117, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 136, 137, 138, 139, 141 ,146, 147, 151, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 163, 180, 183, 196, 197 и  198, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя

21. „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД; гр. София 1113, ул. Бачо Киро №47 - по позиции: 45, 86, 92, 93, 95, 104, 106, 114, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 155, 196, 197, 198, 199 и 200.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 200 - Участникът не е приложил доказателства за съответствие на оферирания продукт с изискванията на възложителя, както е посочено в предварително обявените условия на поръчката.

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ес Джи Пи Био Дайнамикс” ООД по обособена позиция 200.

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции – 45, 86, 92, 93, 95, 104, 106, 114, 116, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 155, 196, 197, 198 и 199, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя

22. „ФОТ” ООД,  гр. София 1618, бул. Овча купел №13 – по позиции: 63, 64, 70, 73, 74, 89, 97, 98, 103, 104, 105, 136, 139, 140, 141, 151, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 192, 193, 196, 197, 198, 199 и 200.

Комисията установи следното:

1. По обособена позиция 89 - представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя миксът 2х за бърз и високо специфичeн конвенционален Hot start PCR  да е в обем от 50 мкл. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира микс в обем 25 мкл.

2. По обособена позиция 97

97.2 - Участникът не е приложил доказателства за съответствие на оферирания продукт с изискванията на възложителя, както е посочено в предварително обявените условия на поръчката.

3. По обособена позиция 105

105.4 – представената от участника оферта не отговаря на изискването на възложителя водата за PCR без нуклеази нетретирана с DEPC да е в разфасовки не по големи от 500мл. От представената извадка от каталог е видно, че се оферира водата за PCR в разфасофки от 1 л.

105.5 – Участникът не е приложил доказателства за съответствие на оферирания продукт с изискванията на възложителя, както е посочено в предварително обявените условия на поръчката.

4. По обособена позиция 192

192.2, 192.3 и 192.4 - Участникът не е приложил доказателства за съответствие на оферирания продукт с изискванията на възложителя, както е посочено в предварително обявените условия на поръчката.

С оглед на гореизложеното, на основание чл.104 ал.5 от ЗОП и чл.54 ал.13 от ППЗОП, комисията реши:

На основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП и имайки предвид заложеното от Възложителя изискване към участник в процедурата, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции, да представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „ФОТ“ ООД  по обособени позиции: 89, 97, 105 и 192 .

Комисията допуска участника до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции: 63, 64, 70, 73, 74, 98, 103, 104, 136, 139, 140, 141, 151, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 188, 193, 196, 197, 198, 199 и 200, тъй като, видно от представените каталози, оферираните продукти по тези обособени позиции отговарят на изискванията на възложителя.

Комисията приключи с разглеждане на офертите на допуснатите участниците, съгласно техническата спецификация на възложителя на 31.05.2018 г. в 12:00 часа.

Комисията продължи работата си в закрито заседание на 06.06.2018 г., в 9,00 часа със задача да разгледа поисканите и представени от участниците разяснения във връзка с подадената от тях техническата оферта по процедурата.

В определения срок, в деловодството на НЦЗПБ са постъпили исканите разяснения относно офертата за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Комисията пристъпи към разглеждане на получените от участниците разяснения във връзка с подадената от тях техническата оферта по процедурата по реда на тяхното постъпване:

1. „ЕЛТА 90-М” ООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-351/31.05.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 1331/04.06.2018 г.

1. По обособена позиция 7 - участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

2. По обособена позиция 115 - участникът е представил допълнителни разясниния и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

Комисията приема предоставените от участника обяснения и го допуска до отваряне на ценовото предложение по обособени позиции 7 и 115.

2. „Диахим” ЕАД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-347/31.05.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 1387/05.06.2018 г.

1. По обособена позиция 114 - участникът е представил допълнителни разяснения и доказателства, от които е видно, че продуктът отговаря на изискванията, заложени от възложителя.

Комисията приема предоставените от участника обяснения и го допуска до отваряне на ценовото предложение по обособена позиция 114.

3. „Ридаком“ ЕООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-348/31.05.2018 г. Участникът е представил разяснение с писмо - вх. № 1405/05.06.2018 г., с което уведомява комисията, че предложените продукти по обособени позиции 89 и 93 не покриват поставените от възложителя изисквания, а именно:

1. По обособена позиция 89 – оферираният микс  да е за мултиплексна PCR реакция.

2. По обособена позиция 93 – оферираният набор за ръчна екстракция на  вирусна РНК да е подходящ за получаване на елуат  до 100 мкл.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ридаком” ЕООД по обособени позиции 89 и 93.

4. „Ай Ви Ди България” ООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-349/31.05.2018 г. Участникът е представил поисканото от комисията разяснение след определения срок с писмо с вх. № 1478/06.06.2015 г. Поради това комисията не разглежда предоставеното от участника разяснение.

С оглед на гореизложеното и поради това, че не става ясно дали  оферираният ELISA тест за доказване на ИгМ антитела в човешки серум срещу Зика вирус е със специфичен NS1 антиген, каквото е изискването на възложителя, на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Ай Ви Ди България” ООД по обособена позиция 36.

5. „Хелмед България” ЕООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-350/31.05.2018 г. В определения срок участникът не е представил поисканото от комисията разяснение.

С оглед на гореизложеното и поради това, че не става ясно дали  оферираните еднократни лицеви филтриращи респиратори FFP3 отговарят на изисквания на възложителя да са за протекция от токсични/инфекциозни течни и твърди аерозоли, на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Хелмед България” ЕООД по обособена позиция 190.

6. „Химтекс” ООД

Комисията е поискала разяснение във връзка с подадената от участника техническата оферта по процедурата с писмо - изх. № 1000-352/31.05.2018 г. В определения срок участникът не е представил поисканото от комисията разяснение и поради това не ставя яно дали:

1. По обособена позиция 88 - оферираният набор за PCR отговаря на следните изисквания на възложителя: да съдържа 2х PCR буфер,  Taq полимераза тип Hot-start химически инхибирана при температури <95C, в концентрация 5 единици на микролитър, 400μM смес от нуклеотиди и 5mM магнезиев хлорид;  наличен като готов за работа разтвор; опаковка до 100 реакции от 50 микролитра.

2. По обособена позиция 90 - оферираният мастермикс /2Х/ за real-time PCR анализ съдържа термично активираща се ДНК полимераза,  дезоксирибо-нуклеотиди (вкл.dUTP) и оптимизиран ензимен буфер, каквото е изискването на възложителя.

3. По обособена позиция 92 - оферираният набор за ръчна екстракция на  вирусна ДНК отговаря на следните изисквания на възложителя: да служи за екстракция на ДНК от безклетъчни течни биологични материали като серум, плазма, ликвор и др. в обеми до 200 мкл.; до 50 реакции/опаковка; колонно-базиран, снабден с протеиназа К,  carrier RNA, лизиращ и миещи буфери; количество елуат – до 50 мкл.

4. По обособена позиция 93 - оферираният набор за ръчна екстракция на  вирусна РНК отговаря на следните изисквания на възложителя: да служи за екстракция на РНК от безклетъчни течни биологични материали като серум, плазма, ликвор и др. телесни течности  в обеми до 200 мкл.; до 50 реакции/опаковка; колонно-базиран, снабден с протеиназа К,  carrier RNA, лизиращ и миещи буфери; количество елуат – до 100 мкл.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.107, т.2, б“а“ от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Химтекс” ООД по обособени позиции 88, 90, 92 и 93.

Дата на съставяне на протокола: 06.06.2018 г.

Настоящият протокол е съставен и е подписан в един екземпляр

КОМИСИЯ:

Председател: ………………………...

(Таня Гюрова)

СЕКРЕТАР: ………………….……

(Светлана Йораданова)

членове:

1. ..............................		                        	2................................

(Иван Иванов)		                                    (Ива Трифонова)

3................................					4.................................

(Надя Бранкова-Ненчовска)		                      (Радослава Грозданова)

5...............................                                                  6..................................

(Стефка Иванова)                                                  (Нина Цветкова)

7................................                                                 8...................................

(Огнян Миков)                                                     (Лъчезар Димитров)

9...............................

(Никола Макавеев)