## Full
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на диагностични консумативи за НЦЗПБ през 2018г. по проекти финансирани от ФНИ2017
Одобрявам:……………………...
Директор: Проф. д-р Т.Кантарджиев, дмн, мзм.
№ на лабораторията | Обособена позиция | Под позиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Ед. Цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС | Сума в лева с ДДС | Изискване по директива 98/79/EC | Ръководител(и) на проект
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10
ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ
208-44 | 1 |  | Ин витро имунодиагностичен тест за доказване на IFN-gamma продукция в супернатанти от цяла кръв след стимулация със специфичните антигени ESAT-6 и CFP-10 на M. tuberculosis, съдържащ две отделни смеси от ESAT-6 и CFP-10 пептидни антигени , предназначени да предизвикат клетъчно-медиирани имунни (CMI) отговори съответно от CD4+ T и от CD8+ T-лимфоцити. Количествен ELISA тест. Плаките са 96 ямкови, всяка плака съдържа 12 стрипа с по 8 ямки, предварително натоварени с моноклонално антитяло срещу човешки IFN-gammа . Продукцията на IFN-gammа се отчита апаратно на ELISA-ридер. Възможност за обработване на единични проби. Време на извършване на теста – 24 часа. Специфичност: > 99%. Чувствителност: 80%. Други изисквания: Одобрен за ин витро диагностика от регулаторни институции. СЕ марка. Да съдържа епруветки с активиращите антигени. | тест | 52.68 | 44 | 2317.92 | 2781.504 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 1 |  |  | 2317.92 | 2781.504
208-96 | 2 |  | ELISA за определяне на Хепсидин в серум, плазма или тъканни хомогенати и клетъчни лизати, чувствителност 6.25 ng/ml, стандартен обхват от 12.5 ng/ml-400 ng/ml | тест | 14.59 | 96 | 1400.64 | 1680.768 | ДА | Гл.ас. Емилова
|  |  | ОБЩО по позиция | 2 |  |  | 1400.64 | 1680.768
224-96 | 3 |  | Human TGF-β1 ELISA, 96проби Тестова проба серум , плазма или супернатант от клетъчна култура ,чувствителност < 9 pg/ml, стандартен обхват от 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml | тест | 7.9 | 96 | 758.4 | 910.08 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 3 |  |  | 758.4 | 910.08
208-50 | 4 |  | Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на процент и абсолютен брой на T, B и NK лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD3/CD4/CD8/CD56+16/CD45/CD19 с епруветка за директно определяне на абсолютен брой | тест | 54.3 | 50 | 2715 | 3258 | ДА | Гл.ас. Емилова
|  |  | ОБЩО по позиция | 4 |  |  | 2715 | 3258
224-80 | 5 |  | Кит с шест различни по флуорохромен интензитет групи микросфери, покрити със специфични антитела за едновременно количествено определяне на човешки IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF ,IFN-γ and IL-17 в супернатанта от тъканни култури, ЕДТА плазма или серум, за флоуцитометрия | тест | 49.7024 | 80 | 3976.19 | 4771.428 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 5 |  |  | 3976.19 | 4771.428
224-1 | 6 |  | Комплект буфери за фиксиране и пермеабилизиране на човешки кръвни клетки, необходимо за оцветяване на вътреклетъчни цитокини с флуорохром-конюгирани анти-цитокинови антитела за имунофлуоресценция и флоуцитометричен анализ. Да съдържа два реагента, разтвор за фиксиране /пермеабилизиране и миещ буфер, съвместими с тандемни флуорохроми за флоуцитометрия. | брой | 338 | 1 | 338 | 405.6 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 6 |  |  | 338 | 405.6
208-100 | 7 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CXCR3, маркирано с APC, за флоуцитометрия | тест | 7.45 | 100 | 745 | 894 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 7 |  |  | 745 | 894
208-50 | 8 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CCR6, маркирано с PE-Cy7, за флоуцитометрия | тест | 9.4462 | 50 | 472.31 | 566.772 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 8 |  |  | 472.31 | 566.772
208-100 | 9 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD127, маркирано с PerCP-Cy5.5, за флоуцитометрия | тест | 8.9 | 100 | 890 | 1068 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 9 |  |  | 890 | 1068
208-50 | 10 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу срещу RORgt, маркирано с PE/ 563081 BD Pharmingen™ PE Mouse anti-Human RORγt, за флоуцитометрия | тест | 11.3994 | 50 | 569.97 | 683.964 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 10 |  |  | 569.97 | 683.964
208-100 | 11 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу срещу CD39, маркирано с FITC, за флоуцитометрия | тест | 4.5913 | 100 | 459.13 | 550.956 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 11 |  |  | 459.13 | 550.956
208-100 | 12 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CCR7, маркирано с PerCP-Cy5.5, за флоуцитометрия | тест | 7.66 | 100 | 766 | 919.2 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 12 |  |  | 766 | 919.2
208-100 | 13 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу PD1, маркирано с APC, за флоуцитометрия | тест | 6.41 | 100 | 641 | 769.2 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 13 |  |  | 641 | 769.2
208-100 | 14 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу PDL-1, маркирано с PE, за флоуцитометрия | тест | 6.9858 | 100 | 698.58 | 838.296 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 14 |  |  | 698.58 | 838.296
208-50 | 15 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу TNF-a, маркирано с FITC, за флоуцитометрия | тест | 8.6554 | 50 | 432.77 | 519.324 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 15 |  |  | 432.77 | 519.324
208-50 | 16 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-2, маркирано с PerCP-Cy5.5, за флоуцитометрия | тест | 11.7748 | 50 | 588.74 | 706.488 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 16 |  |  | 588.74 | 706.488
208-100 | 17 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-21, маркирано с Alexa Fluor 647, за флоуцитометрия | тест | 7.1 | 100 | 710 | 852 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 17 |  |  | 710 | 852
208-100 | 18 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-22, маркирано с PE-Cy7, за флоуцитометрия | тест | 8.53 | 100 | 853 | 1023.6 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 18 |  |  | 853 | 1023.6
208-100 | 19 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-17A, маркирано с AlexaFluor488, за флоуцитометрия | тест | 8.216 | 100 | 821.6 | 985.92 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 19 |  |  | 821.6 | 985.92
208-50 | 20 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD4, маркирано с Pacific Blue, за флоуцитометрия | тест | 14.16 | 50 | 708 | 849.6 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 20 |  |  | 708 | 849.6
208-50 | 21 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD28/CD49d Purified за флоуцитометрия | тест | 5.448 | 50 | 272.4 | 326.88 | ДА | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 21 |  |  | 272.4 | 326.88
224-100 | 22 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD3 маркирано с AmCyan, за флоуцитометрия | тест | 11.1846 | 100 | 1118.46 | 1342.152 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 22 |  |  | 1118.46 | 1342.152
224-100 | 23 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD25 маркирано с APC-Cy7, за флоуцитометрия | тест | 6.5 | 100 | 650 | 780 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 23 |  |  | 650 | 780
224-100 | 24 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD45RO, маркирано с PE-Cy7, за флоуцитометрия | тест | 6.4 | 100 | 640 | 768 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 24 |  |  | 640 | 768
224-100 | 25 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-10, маркирано с PE, за флоуцитометрия | тест | 6 | 100 | 600 | 720 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 25 |  |  | 600 | 720
224-50 | 26 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD134, маркирано с APC, за флоуцитометрия | тест | 6.55 | 50 | 327.5 | 393 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 26 |  |  | 327.5 | 393
224-100 | 27 |  | BV421 Mouse Anti-Human CD122 Clone Mik-β3 (RUO), за флоуцитометрия | тест | 6.173 | 100 | 617.3 | 740.76 | НЕ | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 27 |  |  | 617.3 | 740.76
208-1 | 28 |  | Calcein-AM за маркиране на живи клетки, за флоуцитометрия | опаковка | 327.32 | 1 | 327.32 | 392.784 | ДА | Гл.ас. Емилова
|  |  | ОБЩО по позиция | 28 |  |  | 327.32 | 392.784
208-1 | 29 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу Anti-SLC40A1 маркирано с Alexa Fluor 405, за флоуцитометрия | опаковка | 1580 | 1 | 1580 | 1896 | ДА | Гл.ас. Емилова
|  |  | ОБЩО по позиция | 29 |  |  | 1580 | 1896
208-1 | 30 |  | Изотипна контрола за Mouse Monoclonal Anti-SLC40A1, за флоуцитометрия | опаковка | 1170 | 1 | 1170 | 1404 | ДА | Гл.ас. Емилова
|  |  | ОБЩО по позиция | 30 |  |  | 1170 | 1404
| 31 |  | Реактиви и консумативи за работа с апарат ImmunoCAP 100 (Phadia)
224-2 |  | 31.1 | Набор от специфичен ИгЕ конюгат и контроли на кривата при Cal 0 – 100 kU/l, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 281.64 | 2 | 563.28 | 675.936 | ДА | Доц. Николов
224-1 |  | 31.2 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгЕ от 0 – 100 kU/l, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 125.17 | 1 | 125.17 | 150.204 | ДА | Доц. Николов
224-32 |  | 31.3 | Анти-ИгЕ за апаратно определяне на специфичен ИгЕ, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 3.67 | 32 | 117.44 | 140.928 | ДА | Доц. Николов
224-1 |  | 31.4 | Специфичен ИгГ4 конюгат , съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 252.3 | 1 | 252.3 | 302.76 | ДА | Доц. Николов
224-1 |  | 31.5 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 252.3 | 1 | 252.3 | 302.76 | ДА | Доц. Николов
224-1 |  | 31.6 | Набор от контроли на кривата за определяне на алерген-специфични ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 201.45 | 1 | 201.45 | 241.74 | ДА | Доц. Николов
224-32 |  | 31.7 | ИгА/ИгГ калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 4.16 | 32 | 133.12 | 159.744 | ДА | Доц. Николов
224-2 |  | 31.8 | Разредител на пробите за определане на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 78.23 | 2 | 156.46 | 187.752 | ДА | Доц. Николов
224-32 |  | 31.9 | Алерген от микрокърлежи (D. pteronyssinus), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 9.66 | 32 | 309.12 | 370.944 | ДА | Доц. Николов
224-32 |  | 31.1 | Алерген микс от тревни полени (Dactylis glomerata, Festuca elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 16.87 | 32 | 539.84 | 647.808 | ДА | Доц. Николов
224-32 |  | 32.11 | Алерген от плесени (Alternaria alternata), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 9.66 | 32 | 309.12 | 370.944 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 31 |  |  | 2959.6 | 3551.52
224-5 | 32 |  | Алерген от домашен прах за интрадермален кожно-алергичен тест - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 32 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 33 |  | Алерген от микрокърлежи D. pteronyssinus за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 33 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 34 |  | Алерген смес от тревни полени (Dactylis glom.; Festuca sp.; Lolium perenne; Secale cereale; Phleum pratense; Poa sp.; Holcus lanatus; Agrostis alba; Bromus sp.; Alopecurus sp.; Agropyron repens; Arrhenatherum elatius; Zea mays; Deschampsia caespitosa) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 34 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 35 |  | Алерген смес от дървесни полени (Cornus mas; Ulmus sp.; Corylus avellana; Betula pendula; Alnus sp.; Carpinus betulus; Salix alba; Salix caprea; Populus sp.; Populus tremula; Fraxinus sp.; Taxus baccata) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 35 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 36 |  | Алерген смес от дървесни полени (Quercus sp. ; Fagus silvatica; Acer campestre; Acer negundo; Acer pseudoplatanus Juglans regia; Morus sp.) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 36 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 37 |  | Алерген смес от дървесни полени полени (Pinus nigra; Pinus sylvestris; Picea abies; Larix europea; Platanus orientalis; Aesculus hippocastanum; Sambucus nigra; Tilia sp.; Ailanthus glandulosa; Gleditschia sp.) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 37 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 38 |  | Алерген смес от брезови полени (Corylus avellana; Betula pendula; Alnus sp. ; Carpinus betulus) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 38 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 39 |  | Алерген от пелин (Artemisia vulgaris) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 39 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 40 |  | Алерген смес от плесени (Alternaria alternata; Cladosporium sp.; Aspergillus niger; Penicillium chrysogenum) за интрадермален кожно-алергичен тест - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 40 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 41 |  | Алерген смес от плесени (Mucor mucedo; Neurospora sitophila; Rhizopus nigricans; Fusarium lini) за интрадермален кожно-алергичен тест - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 41 |  |  | 37.5 | 45
224-5 | 42 |  | Алерген от Alternaria alternata за интрадермален кожно-алергичен тест - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | 45 | ДА | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 42 |  |  | 37.5 | 45
СЕРУМИ ЗА АГЛУТИНАЦИЯ
| 43 |  | Серуми за за фазова инверсия по метода на Svengard
218-1 |  | 43.1 | SG2 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва d+i+eh, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | 120 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-1 |  | 43.2 | SG1 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва a+b+c+z10, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | 120 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-1 |  | 43.3 | SG3 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва k+y+L, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | 120 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-1 |  | 43.4 | SG4 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва r+z, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | 120 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-1 |  | 43.5 | SG5 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва e,n,x+e,n,z15, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | 120 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-1 |  | 43.6 | SG6 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва 1,2+1,5+1,6+1,7+ z6, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | 120 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
|  |  | ОБЩО по позиция | 43 |  |  | 600 | 720
| 44 |  | Серуми за типизиране на салмонели
218-3 |  | 44.1 | Серуми за типизиране на салмонели, O7 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-3 |  | 44.2 | Серуми за типизиране на салмонели, O8 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-3 |  | 44.3 | Серуми за типизиране на салмонели, O4 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-3 |  | 44.4 | Серуми за типизиране на салмонели, О9 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-3 |  | 44.5 | Серуми за типизиране на салмонели, Hz51 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-3 |  | 44.6 | Серуми за типизиране на салмонели, Hi за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-3 |  | 44.7 | Серуми за типизиране на салмонели, H1,2 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-3 |  | 44.8 | Серуми за типизиране на салмонели, Hg,m за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-3 |  | 44.9 | Серуми за типизиране на салмонели, Hm за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | 288 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
|  |  | ОБЩО по позиция | 44 |  |  | 2160 | 2592
208-1; 4920-1 | 45 |  | Кит за валидиране и калибриране на MagPix система (Luminex) | кит | 1600 | 2 | 3200 | 3840 | НЕ | Проф. Николова Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 45 |  |  | 3200 | 3840
4920-1 | 46 |  | Кит за сполиготипиране на M. tuberculosis за Magpix Luminex система за 200 генотипирания | кит | 2740 | 1 | 2740 | 3288 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 46 |  |  | 2740 | 3288
Диагностични тестове на базата на PCR
4920-1 | 47 |  | Real-time PCR кит за in vitro количествена амплификация на Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), включващ M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum, M.microti, M.canetti, М.pinipedii в клинични материали, култури и проби от околна среда чрез real-time PCR и флуоресцентно отчитане на аплифицираните продукти | кит | 500 | 1 | 500 | 600 | ДА | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 47 |  |  | 500 | 600
| 48 |  | Тестове за молекулярна диагностика на микобактерии съвместими със система Tween Cubator (Hain)
208-2, 4920-2 |  | 48.1 | Кит за молекулярна диагностика на M.tuberculosis complex от белодробен материал и култура с едновременно определяне на резистентност към Rifampicin и Isoniazid, включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция, Taq полимераза и мембрани с ген-специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1 набор. Китът да съдържа не по-малко от 12 теста и да бъде съвместим с методиката на наличната хибридизационна система за генетична идентификация в НРЛ по туберкулоза - TwinCubator. Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с директива 98/79/СЕ. | кит | 745 | 4 | 2980 | 3576 | ДА | Проф. Николова Проф. Панайотов
4920-1 |  | 48.2 | Кит за молекулярна диагностика на не по-малко от 13 вида най-често срещани aтипични микобактерии, асоциирани с човешката патология, включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция, Taq полимераза и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1 набор. Китът да съдържа не по-малко от 96 теста и да бъде съвместим с методиката на наличната хибридизационна система за генетична идентификация в НРЛ по туберкулоза - TwinCubator. Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с директива 98/79/СЕ. | кит | 4850 | 1 | 4850 | 5820 | ДА | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 48 |  |  | 7830 | 9396
253 | 49 |  | Тестове за молекулярна диагностика на N. gonorrhoeae и M. genitalium
253-550 |  | 49.1 | Набор за детекция на Neisseria gonorrhoeae чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за Neisseria gonorrhoeae, мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с директива 98/79/СЕ. | тест | 3.64 | 550 | 2002 | 2402.4 | ДА | Проф. Кантарджиев
253-550 |  | 49.2 | Набор за детекция на Mycoplasma genitalium чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за Mycoplasma genitalium, мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с директива 98/79/СЕ. | тест | 3.64 | 550 | 2002 | 2402.4 | ДА | Проф. Кантарджиев
|  |  | ОБЩО по позиция | 49 |  |  | 4004 | 4804.8
233-350 | 50 |  | Набор от тестове за мултиплексен PCR с двойно-праймиращи олигонуклеотиди и детекция чрез стандартна електорфореза. Китовете да съдържат всички необходими реактиви за извършване на PCR реакцията и вътрешна контрола. Да диагностицират едновременно 15 или повече човешки респираторни вируси (грипни вируси А и В, респираторно-синцитиален вирус А и В, човешки метапневмовирус, парагрипни вируси 1, 2, 3 и 4, аденовируси, риновируси A/B/C, коронавируси OC43, 229E, NL63, бокавируси 1/2/3/4 и др.) | тест | 47.6 | 350 | 16660 | 19992 | ДА | Проф. Корсун
|  |  | ОБЩО по позиция | 50 |  |  | 16660 | 19992
Китове за екстракция на нуклеинови киселини
253-750 | 51 |  | Набор за изолиране на високомолекулна >50кб геномна ДНК (бактериална, вирусна и еукариотна) свободна от РНК; от клинични материали (телесни течности, еякулат, тъкани) култивирани клетки, бактерии, вируси. Добив: минимум 7 мкг. ДНК от 200мкл кръв. Характеристики: да съдържа протеиназа К и да работи на принципа на свързващи колонки, с два пречистващи буфера; възможност за концентрирана ДНК в елуат до 35мкл. без загуби в колонката. Изолираната ДНК да е с чистота, подходяща за PCR, Real-Time PCR, секвениране и др .Oпаковка до 50 изолирания (реакции) | тест | 2.37 | 750 | 1777.5 | 2133 | НЕ | Проф. Кантарджиев
|  |  | ОБЩО по позиция | 51 |  |  | 1777.5 | 2133
4920-250 | 52 |  | Универсален кит за изолиране на геномна микробна ДНК на колонен принцип. Китът да изолира ДНК от 200-500 мг изходен материал. Китът ефективно да отстранява съпътстващи PCR инхибитори, да изолира Грам положителни и отрицателни микроорганизми от кръв, урина, фецес, телесни течности, утайки, почва. Чистота на изолираната ДНК да бъде 260/280 nm=1.7–1.9 | кит | 3 | 250 | 750 | 900 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 52 |  |  | 750 | 900
208-3 | 53 |  | Кит за изолиране на ДНК/РНК чрез преципитиране на кръвна плазма, телесни течности, амниотична течност, слюнка, кръв, микроскопски препарати, без колонки, без магнитни частици, екстракция на основата на гуанидинтиоцианат и преципитация на нуклеиновите киселини с изопропанол | кит | 320 | 3 | 960 | 1152 | НЕ | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 53 |  |  | 960 | 1152
. |  |  | Китове и мастърмиксове за PCR, Real-time PCR и RT-PCR (общи недиагностични)
233-100 | 54 |  | Набор за пречистване на PCR продукти (реакционна смес, а не гел); свързващ капацитет до 10 μg; големина на фрагмента 100 bp - 10 kb с пълно отделяне на праймери, нуклеотиди, ензими, соли и др. примеси в PCR продукта и възстановяване на 95% ДНК; приложим за пречистване на едноверижни или двойноверижни ДНК от PCR продукт или други ензимни реакции. Да съдържа спин колонки със силициева мембрана, буфери и събирателни туби. Елюция в обем 30-50 μl. | тест | 3.91 | 100 | 391 | 469.2 | НЕ | Проф. Корсун
|  |  | ОБЩО по позиция | 54 |  |  | 391 | 469.2
208-1000 4920-8000 | 55 |  | Микс 2х за бърз и високо специфичeн конвенционален Hot start PCR в обем от 50мкл съдържащ: Всички необходими компоненти за мултиплексна PCR реакция, включително буфер за директно накапване на гел. Опаковка до 1000 реакции. | реакции | 1.1 | 9000 | 9900 | 11880 |  | Проф. Николова Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 55 |  |  | 9900 | 11880
| 56 |  | РЕАКТИВИ и ЕНЗИМИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
253-1000 |  | 56.1 | Hot-start Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло; подходящ за Real-time PCR; с интактна 5' ->3' екзонуклеазна функция, окомплектован с отделни епруветки буфер и магнезиев хлорид, разфасовка до 500 U, включва отделна епруветка с 10мМ dNTP микс (2,5 мМ всяко) | единици | 0.6092 | 1000 | 609.2 | 731.04 | НЕ | Проф. Кантарджиев
4920-2000 |  | 56.2 | Ензим РНаза А, да не съдържа остатъчни ДНАзи и протеази, разтвор | реакции | 0.2 | 2000 | 400 | 480 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-2000 |  | 56.3 | Ензим ДНаза I, да не съдържа остатъчни протеази, разтвор | реакции | 0.2 | 2000 | 400 | 480 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-500 |  | 56.4 | Протеиназа К за молекулярна биология, без РНаза и ДНаза, лиофилизирана, опаковка до 100мг | милиграм | 1.9 | 500 | 950 | 1140 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-2000 |  | 56.5 | Агароза за гел електрофореза: специално пречистена за електрофореза опаковка до 1килограм | килограм | 1 | 2000 | 2000 | 2400 | НЕ | Проф. Панайотов
211-200 4920-1000 |  | 56.6 | Вода за PCR без нуклеази нетретирана с DEPC, в разфасовки не по големи от 100мл. | милилитър | 0.22 | 1200 | 264 | 316.8 | НЕ | Проф. Панайотов Доц. Калу
4920-5 |  | 56.7 | 6х буфер за нанасяне на ДНК проби на агарозен гел, да съдържа бром фенол блу и ксилен цианол | милилитър | 10 | 5 | 50 | 60 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-30 211-3 233-5 |  | 56.8 | 10х TBE Буфер, 0,89М Tрис; 0,89М Борна киселина; 0,02М EДТА – дозирана субстанция за директно разтваряне в dH2O | литър | 31.25 | 38 | 1187.5 | 1425 | НЕ | Проф. Панайотов Доц. Калу Проф. Корсун
4920-1000 |  | 56.9 | ТЕ буфер за молекулярна биология, банка до 500 мл., pH=8 | милилитър | 0.096 | 1000 | 96 | 115.2 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 56 |  |  | 5956.7 | 7148.04
233-0,5 | 57 |  | Безопасно флуоресцентно ДНК багрило за електрофореза, концентрация до 10000х, за dsDNA, ssDNA или RNA в агарозни или полиакриламидни гелове, стабилно при стайна температура, чувствителност по-висока от тази на етидиев промид, съвместимо със стандартен УВ-трансилюминатор и максимално излъчване при 590нм; опаковка до 0,5 мл. | милилитър | 266 | 0.5 | 133 | 159.6 | НЕ | Проф. Корсун
|  |  | ОБЩО по позиция | 57 |  |  | 133 | 159.6
4920-5 | 58 |  | Флуоресцентно багрило за Real-time PCR, алтернатива на SYBR Green I, стабилност при 4°С, концентрация до 20х, макс. спектър на емисия 530 нм | милилитър | 89.46 | 5 | 447.3 | 536.76 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 58 |  |  | 447.3 | 536.76
. | 59 |  | Молекулни ДНК маркери с отделно багрило за накапване | [5 empty] | НЕ
4920-100; 208-100; 211-100 |  | 59.1 | Молекулен ДНК маркер 100 bp; да съдържа ивици равняващи се на 100, 200 , 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки, като някой от ивиците са удебелени | микрограм | 1.85 | 300 | 555 | 666 | НЕ | Проф. Николова Проф. Панайотов Доц. Калу
4920-100; 208-100; |  | 59.2 | Молекулен ДНК маркер 50-1000bp; да съдържа ивици равняващи се на 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки, като 250 и 500 са удебелени | микрограм | 1.85 | 200 | 370 | 444 | НЕ | Проф. Николова Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 59 |  |  | 925 | 1110
4920-1000 | 60 |  | ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 50нмол, пречистени от соли | брой бази | 0.663 | 1000 | 663 | 795.6 | НЕ | Проф. Панайотов
233-60 |  | 60.1 | Двойка праймери за p53 със скала на синтез 0.05мкр мола, пречистени от соли с дължина до 30 бази, Forward primer: 5′-AGAGTCTATAGGCCCACCCC-3′ Reverse primer: 5′-GCTCGACGCTAGGATCTGAC-3′ | брой база | 0.65 | 60 | 39 | 46.8 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
233-60 |  | 60.2 | Праймерна двойка за GAPDH със скала на синтез 0.05 микромола, пречистени от соли с дължина до 30 бази, Forward primer: 5′-CATGGGGAAGGTGAAGGTCGGA-3′ Reverse primer: 5′-TTGGCTCCCCCCTGCAAATGAG-3′ | брой бази | 0.65 | 60 | 39 | 46.8 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
253-1000 |  | 60.3 | Праймери за конвенцинален и Real-time PCR. • 50 наномола скала на синтез; • HPLC пречистени; • лиофилизирани. | брой бази | 0.88 | 1000 | 880 | 1056 | НЕ | Проф. Кантарджиев
|  |  | ОБЩО по позиция | 60 |  |  | 1621 | 1945.2
| 61 |  | Двойно-белязани ДНК сонди
253-50 |  | 61.1 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 (или аналогичен тъмен гасител в този спектър) за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; дължина до 30 нуклеотида NG-GyrA "GCG-ACG-TCA-TCG-GTA-AAT-ACCA" | nmol | 5.76 | 50 | 288 | 345.6 | НЕ | Проф. Кантарджиев
253-50 |  | 61.2 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 (или аналогичен тъмен гасител в този спектър) за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; дължина до 30 нуклеотида Ochiai RTPCR probe 5′-CGGCAAAGTGGATGCAACCGA-3′ | nmol | 5.76 | 50 | 288 | 345.6 | НЕ | Проф. Кантарджиев
253-50 |  | 61.3 | Двойно белязана сонда в 5' с- HEX, а в 3'- с BHQ1 (или аналогичен тъмен гасител в този спектър) за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; NG-ParC "CGG-AAC-TGT-CGC-CGT" | nmol | 5.76 | 50 | 288 | 345.6 | НЕ | Проф. Кантарджиев
233-50 |  | 61.4 | Двойно белязана сонда за отчитане на p53 чрез real-time PCR, белязана с FAM: BHQ, HPLC пречистена, дължина на секвенциите 15-40 бази Probe: 5′-FAM-TTGGGCAGTGCTCGCT-BHQ-3′ | nmol | 5.76 | 50 | 288 | 345.6 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
233-50 |  | 61.5 | Двойно белязана сонда за отчитане на GAPDH чрез real-time PCR, белязана с FAM: BHQ, HPLC пречистена, дължина на секвенциите 15-40 бази Probe:5′-FAM-CCGACTCTTGCCCTTCGAAC-BHQ-3′ | nmol | 5.76 | 50 | 288 | 345.6 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
|  |  | ОБЩО по позиция | 61 |  |  | 1440 | 1728
| 62 |  | Реактиви и консумативи за ДНК секвениране на апарат GeXP (Bеckman-Coulter)
253-40 |  | 62.1 | Гел за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 10 ml | милилитър | 30.29 | 40 | 1211.6 | 1453.92 | НЕ | Проф. Кантарджиев
253-96 |  | 62.2 | Набор за секвениране с белязани стоп дидезоксирибонуклеотиди, съвместим с 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP (Beckman Coultier), 96 реакции. Наборът да съдържа контролна проба | тест | 12.55 | 96 | 1204.8 | 1445.76 | НЕ | Проф. Кантарджиев
253-120 |  | 62.3 | Буфер за разделяне на проби - съвместим с набор за секвениране за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP; опаковка от 4 бр х 30 мл. | милилитър | 2.03 | 120 | 243.6 | 292.32 | НЕ | Проф. Кантарджиев
253-24 |  | 62.4 | Буфер за нанасяне на проби за секвениране и фрагментен анализ със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 6.0 ml | милилитър | 38.22 | 24 | 917.28 | 1100.736 | НЕ | Проф. Кантарджиев
218-1; 253-1 |  | 62.5 | 8-канален капилярен арей - размери на един канал от капилярния арей диаметър 75 µm; дължина 33 см; приложим за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP. | брой | 1876 | 2 | 3752 | 4502.4 | НЕ | Проф. Кантарджиев Гл.Ас. Павлова
|  |  | ОБЩО по позиция | 62 |  |  | 7329.28 | 8795.136
| 63 |  | Хранителни среди, реагенти и консумативи за клетъчно култивиране
233-4 |  | 63.1 | Среда EMEM модифицирана с HEPES 1000mL течна, с Earle's соли, с 2.0 mM L-глутамин, с 20.0 mM ХЕПЕС, с не-есенциални амино киселини, течна, стерилно-филтрувана, подходяща за клетъчно култивиране, опаковка до 1 литър | литър | 50 | 4 | 200 | 240 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
211-15 233-3 |  | 63.2 | Течна хранителна среда за клетъчно култивиране Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/о Sodium Pyruvate, with L-Glutamine, with HEPES, банка до 500 мл | литър | 40 | 18 | 720 | 864 | НЕ | Доц. Калу Гл.ас. Ангелова
211-4 |  | 63.3 | Течна хранителна среда MEM (Minimum Essential Medium) на основата на Earl's salt, с L-глутамин, с NEAA и HEPES, без натриев бикарбонат, тествана за клетъчни култури, течна, опаковка до 1 л. | литър | 50 | 4 | 200 | 240 | НЕ | Доц. Калу
211-3000 |  | 63.4 | Трипсин-версен разтвор, съдържание на трипсин 0.12% и на EDTA 0.02%, без фенол-ред, разтворен в Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, течен, стерилен, подходящ за работа с клетъчни култури, опаковка до 500мл | милилитър | 0.15 | 3000 | 450 | 540 | НЕ | Доц. Калу
211-1500 |  | 63.5 | Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, подходящ за продължително клетъчно култивиране опаковка до 500мл | милилитър | 0.3 | 1500 | 450 | 540 | НЕ | Доц. Калу
233-1 |  | 63.6 | Диметил сулфоксид, тестван за клетъчно култивиране, разтворим във вода, плътност 1.10 g/mL, чистота 99.5 %, опаковка 500 мл | брой | 193.4 | 1 | 193.4 | 232.08 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
233-1 |  | 63.7 | Неутрално червено, биореагент на прах, тестван за клетъчно култивиране, съдържание на багрилото ≥90%, разтворимост H2O: 10 mg/mL, рН 6.8 - 8.0, опаковка 5 гр. | брой | 467.4 | 1 | 467.4 | 560.88 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
233-1 |  | 63.8 | Трипан блу, биореагент, подходящ за клетъчно култивиране, прахообразен, разтворимост 10 мг/мл във вода, съдържание на багрилото, ~40%, опаковка 25 гр. | брой | 90.55 | 1 | 90.55 | 108.66 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
211-100 |  | 63.9 | МТТ - разтворимо багрило ( 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide), прахообразно, подходящо за клетъчни култури, опаковка до 100мг | милиграм | 0.4 | 100 | 40 | 48 | НЕ | Доц. Калу
|  |  | ОБЩО по позиция | 63 |  |  | 2811.35 | 3373.62
| 64 |  | Набори за определяне на клетъчна пролиферация и цитотоксичност
233-2500 |  | 64.1 | Кит за клетъчна пролиферация за не-радиоактивно количествено определяне на клетъчната пролиферация и преживяемост, колориметричен, MTT базиран, готов за употреба за 2500 теста. Съдържание МТТ, PBS, SDS в 0.01 M HCl | тест | 0.358 | 2500 | 895 | 1074 | НЕ | Доц. Калу Гл.ас. Ангелова
233-2000 |  | 64.2 | Кит за детекция на цитотоксичност (LDH), колориметричен, базиран на измерването на лактатдехидрогеназната активност освободена от цитозола на увредените клетки в супернатантата. Достатъчен за до 2000 теста | тест | 0.63 | 2000 | 1260 | 1512 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
233-1000 |  | 64.3 | Колориметричен кит за определяне на клетъчна пролиферация, BrdU базиран. Достатъчен за до 1000 теста. | тест | 1.378 | 1000 | 1378 | 1653.6 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
|  |  | ОБЩО по позиция | 64 |  |  | 3533 | 4239.6
4920-1000 | 65 |  | Кит за оцветяване по Цил- Нилсън | тест | 0.1 | 1000 | 100 | 120 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 65 |  |  | 100 | 120
4920-1000 | 66 |  | Кит за оцветяване по Грам, | тест | 0.1 | 1000 | 100 | 120 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 66 |  |  | 100 | 120
| 67 |  | Среди за микробиология
218-200 |  | 67.1 | Макконки агар, суха хранителна среда, за изолиране и диференциране на чревни бактерии, със сертификат | грам | 0.188 | 200 | 37.6 | 45.12 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-200 |  | 67.2 | Дезоксихолат-цитрат лактоза агар, суха хранителна среда, селективна за изолиране и диференциране на чревни бактерии, със сертификат | грам | 0.23 | 200 | 46 | 55.2 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-200 |  | 67.3 | Васерблау-фенолрот агар, суха хранителна среда | грам | 0.3 | 200 | 60 | 72 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
|  |  | ОБЩО по позиция | 67 |  |  | 143.6 | 172.32
| 68 |  | ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ
211-11 |  | 68.1 | 96% етанол (С2Н5ОН); за молекулярна биология | литър | 29.5 | 11 | 324.5 | 389.4 | НЕ | Доц. Калу
4920-30 |  | 68..2 | Етилов алкохол, химически чист, Ph Eur | литър | 7.2 | 30 | 216 | 259.2 | НЕ | Проф. Панайотов
211-10 |  | 68.3 | Спирт за горене | литър | 5 | 10 | 50 | 60 | НЕ | Доц. Калу
208-5 |  | 68.4 | 3-HYDROXY-1,2-DIMETHYL-4(1H)-PYRIDONE, 98% (Deferiprone) | грам | 36.2 | 5 | 181 | 217.2 | НЕ | Гл.ас. Емилова
4920-1 208-1 |  | 68.5 | Тетраметиламониев хлорид (TMAC) суха субстанция, х.ч. Дп до 1000 гр | килограм | 210 | 2 | 420 | 504 | НЕ | Проф. Николова Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 68 |  |  | 1191.5 | 1429.8
ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ
. | 69 |  | Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли.
208-200 |  | 69.1 | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с натриев или литиев хепарин, 13 х 100 мм, обем 10 мл, CE | брой | 0.4 | 200 | 80 | 96 | НЕ | Проф. Николова
208-300 |  | 69.2 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен серум, пластмасова, стерилна опак. до 100 бр. Обем 6 мл. | брой | 0.4 | 300 | 120 | 144 | НЕ | Гл.ас. Емилова
208-100; 4920-100 |  | 69.3 | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с K3-EDTA , обем 10 мл | брой | 0.4 | 200 | 80 | 96 | НЕ | Проф. Николова Проф. Панайотов
208-200 |  | 69.4 | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с натриев или литиев хепарин, мм, обем 6 мл, CE | брой | 0.4 | 200 | 80 | 96 | НЕ | Гл.ас. Емилова
208-100 |  | 69.5 | Стерилни игли тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени със система за необратимо заключване при изваждане на иглата, 21 G, 3/4 х 7 инча | брой | 0.2 | 100 | 20 | 24 | НЕ | Гл.ас. Емилова
224-200 |  | 69.6 | Стерилни игли за затворена система вземане на венозна кръв, с предпазител-21G, дължина на иглата 1 1/2" | брой | 0.34 | 200 | 68 | 81.6 | НЕ | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 69 |  |  | 448 | 537.6
253-500 | 70 |  | Стерилни, прозрачни, пластмасови контейнери с капачка на винт от 120ml, единично опаковани; | брой | 0.13 | 500 | 65 | 78 | НЕ | Проф. Кантарджиев
|  |  | ОБЩО по позиция | 70 |  |  | 65 | 78
233-300 | 71 |  | Контейнери за вземане на носогърлени секрети - конични епруветки с размери 12х80 mm, съдържащи вирусна транспортна среда в количество 1 мл и тампон с мини-накрайник с найлонова нишка разпръсната по пластмасовия апликатор. Контейнерите да са подходящи за вземане на респираторни проби от деца за изследване на респираторни вируси чрез PCR, стерилни, индивидуално опаковани. | брой | 3.4 | 300 | 1020 | 1224 | ДА | Проф. Корсун
|  |  | ОБЩО по позиция | 71 |  |  | 1020 | 1224
| 72 |  | Епруветки за еднократна употреба
211-2000 4920-1000 |  | 72.1 | Епруветки 0.2 ml за PCR с плосък капак, силиконизирани, DNAse RNase free, прозрачни, тънкостенни, опаковка до 1000 бр. | брой | 0.04 | 3000 | 120 | 144 | НЕ | Проф. Панайотов Доц. Калу
211-1000; 4920-4000; 253-2000 |  | 72.2 | Епруветки, полипропиленови, конични тип "Епендорф" с обем 1.5 мл, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на центрофугиране до 25 000 хg, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, за молекулярна биология DNAse RNase free, да издържат на фенол и хлороформ, с плосък капаk МАТИРАН без винт, свързан с панта към епруветката; | брой | 0.06 | 7000 | 420 | 504 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов Доц. Калу
4920-1000 |  | 72.3 | Епруветки за еднократна употреба тип Eppendorf 2 милилитра, автоклавируеми, от полипропилен, издържливи на органични разтворители и центрофугиране при 20000G, безцветни/ прозрачни, плътно затваряне, без РНаза и ДНаза, непирогенни, градуирани, с матирана повърхност за писане и V образно дъно, с плосък капаk МАТИРАН без винт, свързан с панта към епруветката; | брой | 0.038 | 1000 | 38 | 45.6 | НЕ | Проф. Панайотов
211-1000 |  | 72.4 | Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с обем 2 мл, полипропилен, градуирани, с обло дъно, разграфени | брой | 0.15 | 1000 | 150 | 180 | НЕ | Доц. Калу
208-300; 253-500 |  | 72.5 | Конични епруветки тип Falcon 15мл., полипропиленови, стерилни, без пироген, не-цитотоксични , прозрачни; цветна градуировка през 0.5 мл., започваща от 0.5 мл., размери с капачката = 17 х 125 мм.; външен диаметър на капачката до 21мм, издържащи центрофугиране 3000-4000 об/мин. | брой | 0.28 | 800 | 224 | 268.8 | НЕ | Проф. Николова
208-500 |  | 72.6 | Епруветки центрофужни, стерилни, конични, с обем 50мл, капачка термоустойчива, градуирани, стерилни, от полипропилен издържливост на 12 000 оборота/мин. | брой | 0.36 | 500 | 180 | 216 | НЕ | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 72 |  |  | 1132 | 1358.4
| 73 |  | Плаки за еднократна употреба и покривно фолио
208-100; 4920-100 |  | 73.1 | 96-ямкови 0,2 мл PCR плаки с повдигнат ръб и полу-борд, до 10 бр/оп | брой | 0.53 | 200 | 106 | 127.2 | НЕ | Проф. Николова Проф. Панайотов
253-100 |  | 73.2 | Плаки 96 ямкови, съвместими с апарат LightCycler 480 II - Roche | брой | 5.2 | 100 | 520 | 624 | НЕ | Проф. Кантарджиев
233-1000 211-350 |  | 73.3 | 96 ямкови плаки за клетъчно култивиране, полистиренови, плоско дъно, обработено за клетъчна адхезия, прозрачни, стерилни, индивидуално опаковани, заедно с капак, опаковка до 500 бр | брой | 0.3 | 1350 | 405 | 486 | НЕ | Доц. Калу Гл.ас. Ангелова
253-300 |  | 73.4 | Оптично-пропускливо самозалепващо фолио от полиолефин за 96 ямкови плаки, дебелина 0,05мм, подходящо за Real-time PCR | брой | 2.8 | 300 | 840 | 1008 | НЕ | Проф. Кантарджиев
|  |  | ОБЩО по позиция | 73 |  |  | 1871 | 2245.2
| 74 |  | Матрачета за клетъчни култури, | [5 empty] | НЕ
211-300 |  | 74.1 | Матрачета за клетъчни култури, 25 куб.см, за клетъчно култивиране с плътна капачка, стерилни, чисти от ДНК и РНК, незапалими, опаковка до 10 бр. | брой | 0.8 | 300 | 240 | 288 | НЕ | Доц. Калу
233-30 |  | 74.2 | Матрак с растежна повърхност 25 кв.см, обработена за кл. култивиране, вент. кап., ПС, размери 90х50х25 мм, 10 бр. в пакет | брой | 10 | 30 | 300 | 360 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
233-30 |  | 74.3 | Матрак с растежна повърхност 75 кв.см, обработена за кл. култивиране, вент. кап., ПС, размери 150х85х35 мм, 5 бр. в пакет | брой | 7.9 | 30 | 237 | 284.4 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
211-8 208-22 |  | 74.4 | Криокутии подходящи за епруветки от 1.5мл и 2мл за 100 епруветки, изработени от полипропилен, височина до 6.5см издържливи на температури от -90C до 121C | брой | 4.85 | 30 | 145.5 | 174.6 | НЕ | Гл.ас. Емилова Доц. Калу
|  |  | ОБЩО по позиция | 74 |  |  | 922.5 | 1107
| 75 |  | Връхчета за пипети без филтър
211-1500 |  | 75.1 | Връхчета 0,1 -10 микролитра, дълъг профил 45мм XL съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, без филтър , без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в плик | брой | 0.03 | 1500 | 45 | 54 | НЕ | Доц. Калу
211-2000 |  | 75.2 | Връхчета за автоматични пипети, обем 1-200 мкл, съвместими с пипети Eppendorf, Gilson, Biohit, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 500 бр. | брой | 0.01 | 2000 | 20 | 24 | НЕ | Доц. Калу
211-2000 |  | 75.3 | Връхчета за автоматични пипети, съвместими с пипети Епендорф и Biohit, обем 100-1000 мкл, дълъг профил мин 85мм, нестерилни, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. | брой | 0.02 | 2000 | 40 | 48 | НЕ | Доц. Калу
224-5000 |  | 75.4 | Връхчета бели за обеми 0,5-300 мкл, съвместими с електронни пипети Sartorius Picus, нестерилни, без филтър. | брой | 0.04 | 5000 | 200 | 240 | НЕ | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 75 |  |  | 305 | 366
| 76 |  | Връхчета за пипети с филтър
211-1920 253-1920 4920-2880 |  | 76.1 | Връхчета 0.1 - 10 XL микролитра с дължина минимум 45 мм; съвместими с автоматични пипети тип "Епендорф"и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; в автоклавируеми кутии. | брой | 0.08 | 6720 | 537.6 | 645.12 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
211-960 |  | 76.2 | Връхчета 2 -20 микролитра съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии, с дължина не по малка от 45мм. | брой | 0.08 | 960 | 76.8 | 92.16 | НЕ | Доц. Калу
253-1920 4920-9600 |  | 76.3 | Връхчета за пипети 1-100 микролитра за пипета тип "Епендорф"и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; в автоклавируеми кутии | брой | 0.08 | 11520 | 921.6 | 1105.92 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
253-1920 4920-9600 211-1920 |  | 76.4 | Връхчета за пипети 1-200 микролитра за пипета тип "Епендорф"и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; автоклавируеми кутия. | брой | 0.08 | 13440 | 1075.2 | 1290.24 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
211-1920 253-1920 4920-6720 |  | 76.5 | Връхчета за пипети 100 -1000 микролитра, дълъг профил мин 85мм, съвместими с автоматични пипети тип Епендорф"и Биохит; стерилни, с филтър, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии. | брой | 0.09 | 10560 | 950.4 | 1140.48 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 76 |  |  | 3561.6 | 4273.92
| 77 |  | Пипети за еднократна употреба
4920-100 |  | 77.1 | Еднократни серологични пипети от 10 мл, стерилни, индивидуално опаковани, градуирани, да издържат на киселини, основи, фенол, хлороформ и други органични разтворители. | брой | 1 | 100 | 100 | 120 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-100 |  | 77.2 | Еднократни пипети серологични от 25 мл, стерилни, индивидуално опаковани, градуирани, да издържат на киселини, основи, фенол, хлороформ и други органични разтворители. | брой | 1 | 100 | 100 | 120 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 77 |  |  | 200 | 240
| 78 |  | Камери за броене на клетки
233-1 |  | 78.1 | Камера за броене на клетки по Fuchs-Rosenthal, двойна, без клипсове, дълбочина 0.2 мм. Мрежа с 16 бр. 1 mm² квадрати. | брой | 60 | 1 | 60 | 72 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
233-1 |  | 78.2 | Камера за броене на клетки по Nageotte, двойна | брой | 85.3 | 1 | 85.3 | 102.36 | НЕ | Гл.ас. Ангелова
|  |  | ОБЩО по позиция | 78 |  |  | 145.3 | 174.36
| 79 |  | Консумативи за микробиология
4920-1000 |  | 79.1 | Предметни стъкла: Предметни стъкла, размер 26х76 мм, макс. 1 мм дебелина, чисти, без шлиц, невакуумирани, до 50 броя в опаковка | брой | 0.04 | 1000 | 40 | 48 | НЕ | Проф. Панайотов
218-200 |  | 79.2 | Стерилни йозета за еднократна употреба, 1 мкл; минимален брой в опаковка 20 | брой | 0.048 | 200 | 9.6 | 11.52 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
218-200 |  | 79.3 | Стерилни йозета за еднократна употреба, 10 мкл; минимален брой в опаковка 20 | брой | 0.048 | 200 | 9.6 | 11.52 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
253-500 |  | 79.4 | Стерилни тампони с пластмасова дръжка и накрайник от дакрон или район в епруветка с диаметър на отвора не по малък от 11мм и дължина не по малка от 145мм, без транспортна среда в епруветка | брой | 0.18 | 500 | 90 | 108 | НЕ | Проф. Кантарджиев
|  |  | ОБЩО по позиция | 79 |  |  | 149.2 | 179.04
4920-38 | 80 |  | Парафилм , ширина 100 mm | метър | 1.3 | 38 | 49.4 | 59.28 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 80 |  |  | 49.4 | 59.28
| 81 |  | Ръкавици
211-300 |  | 81.1 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер S | брой | 0.049 | 300 | 14.7 | 17.64 | НЕ | Доц. Калу
211-500 224-500 |  | 81.2 | Ръкавици латекс нестерилни без талк, размер М | брой | 0.0466 | 1000 | 46.6 | 55.92 | НЕ | Доц. Николов
211-500 |  | 81.3 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер L | брой | 0.049 | 500 | 24.5 | 29.4 | НЕ | Доц. Калу
|  |  | ОБЩО по позиция | 81 |  |  | 85.8 | 102.96
4920-500 | 82 |  | Ръкавици за работа с етидиев бромид (удебелени)- НИТРИЛОВИ, размер L | брой | 0.08 | 500 | 40 | 48 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 82 |  |  | 40 | 48
| 83 |  | Пликове за автоклвиране
4920-200 |  | 83.1 | Автоклавируеми пликове за биологичен отпадък, размер 30х20 см, автоклавируеми при 134°С, опаковка до 100 бр. | брой | 0.13 | 200 | 26 | 31.2 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-20 |  | 83.2 | Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на температура +121 °С, размери 60/76см | брой | 0.66 | 20 | 13.2 | 15.84 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 83 |  |  | 39.2 | 47.04
4920-6 | 84 |  | Памук, до 1 кг опаковка | кг. | 2 | 6 | 12 | 14.4 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 84 |  |  | 12 | 14.4
| 85 |  | Дезинфектанти
4920-5 |  | 85.1 | Препарат за дезинфекция без алдехиди- течен концентрат w • За третиране на подове, стени, кабинети, коридори, асансьори, санитарни помещения • С едновременно миещо и дезинфекциращо действие • АДВ- четвъртични амониеви соли или алкиламини • Без алдехиди, феноли, алкохоли, хлор, Нипацид {етиленокси диметанол) • Със съдържание на ПАВ • Широк спектър на действие: доказано бактерицидно, фунгицидно. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV. HIV) действие • Ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция - не по-дълга от 1 час, вкл. туберкулоцидно действие • Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности, доказана съвместимост с широка гама материали • С доказан срок на годност на работния разтвор - минимум 14 дни • При изпарение да не оказват алергизиращо действие върху медицинския персонал и пациенти • С приятен, недразнещ аромат | литър | 9 | 5 | 45 | 54 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-5 |  | 85.2 | ПРЕПАРАТ ЗА ХИГИЕННА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА- ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ, ГОТ ЗА УПОТРЕБА • АДВ- изопропанол и пропанол • Без съдържание на етанол, водороден прекис или хлорхексидин • С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие • С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична дезинфекция • Разход за хигиенна дезинфекция на ръце - не повече от 3 мл • Разход за хирургична дезинфекция на ръце - не повече от 2x5 мл • С продължаващо действие мин. 180 мин след дезинфекция • Хипоалеггичен, със съдържание на поддържащи кожата съставки • Да отговаря на EN 1500 и EN 12791 | литър | 6.45 | 5 | 32.25 | 38.7 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 85 |  |  | 77.25 | 92.7
. | 86 |  | Автоматични пипети и диспенсери
4920-1 253-2 |  | 86.1 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 0,1-2,5µl -4-цифров дисплей -нагласяне през – 0,001µl -допустима систематична грешка при макс. обем <1,4% -допустима систематична грешка при мин. обем <48% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | брой | 150 | 3 | 450 | 540 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
4920-1 253-2 |  | 86.2 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 0,5-10µl -нагласяне през – 0,01µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <1% -допустима систематична грешка при мин. обем <8% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | брой | 150 | 3 | 450 | 540 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
4920-2 253-2 |  | 86.3 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 2-20µl -нагласяне през – 0,01µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <1% -допустима систематична грешка при мин. обем <5% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | брой | 150 | 4 | 600 | 720 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
4920-1 253-2 |  | 86.4 | Автоматична лабораторна пипета. -обем –10-100µl -нагласяне през – 0,1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <0,8% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | брой | 150 | 3 | 450 | 540 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
4920-2 |  | 86.5 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 20-200µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <2.5% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf, | брой | 150 | 2 | 300 | 360 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-1 253-3 |  | 86.6 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 100-1000µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf, | брой | 150 | 4 | 600 | 720 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
253-1 4920-1 |  | 86.7 | Статив за автоматични пипети - съвместим с пипетите от позицията, въртящ се, за минимум 6 пипети | брой | 200 | 2 | 400 | 480 | НЕ | Проф. Кантарджиев Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 86 |  |  | 3250 | 3900
| 87 |  | Лабораторна Стъкалрия
4920-1 |  | 87.1 | Бехерови чаши 2 литра | брой | 20 | 1 | 20 | 24 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-2 |  | 87.2 | Бехерови чаши 1 литър | брой | 20 | 2 | 40 | 48 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-1 |  | 87.3 | Мерителен цилиндър 2 литра | брой | 20 | 1 | 20 | 24 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-2 |  | 87.4 | Мерителен цилиндър 500 мл | брой | 20 | 2 | 40 | 48 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-2 |  | 87.5 | Мерителен цилиндър 100 мл | брой | 10 | 2 | 20 | 24 | НЕ | Проф. Панайотов
4920-2 |  | 87.6 | Мерителен цилиндър 20 мл | брой | 5 | 2 | 10 | 12 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 87 |  |  | 150 | 180
ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, KOМПЮТРИ, ПЕРИФЕРИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
233-1 | 88 |  | Апарат за полимеразна верижна реакция: - термоблок с капацитет 96 x 0.2 мл епруветки; 96 ямкови плаки; 12x8х0,2 мл стрипа; - температурен диапазон: +4 - +99,9° С; - скорост на загряване ≥5.0° С/сек; скорост на охлаждане ≥3.5° С/сек; - точност / хомогенност на поддържаната температура - ± 0.5° С / ± 0.5° С; - възможност за разделяне на 96-ямковата плака на 6 отделни температурни зони (сегмента)(всеки от 4х4 ямки) с температурен обхват във всеки сегмент 30-99° С, което позволява едновременно изследване на проби с различна температура на annealing; - нагряващ капак с програмируеми температури 60° - 65° С, 90° - 94° С - капацитет за програмиране – 200 програми; - гаранционен срок поне 3 год. | брой | 7000 | 1 | 7000 | 8400 | НЕ | Проф. Корсун
|  |  | ОБЩО по позиция | 88 |  |  | 7000 | 8400
218-1 | 89 |  | Мини центрофуга/вортекс за употреба в молекулярно-генетичния анализ със скорост минимум 3500 об/мин. С отделни режими на центрофугиране и миксиране на пробите. С поне два ротора за съответно 12 - 1,5 мл и 12 - 0,2/0,5 мл епруветки. С вградена защита , спираща въртенето на ротора, когато капакът е отворен. С най-малко 2 години пълна гаранция. | брой | 650 | 1 | 650 | 780 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
|  |  | ОБЩО по позиция | 89 |  |  | 650 | 780
218-1 | 90 |  | Високоскоростна миницентрофуга с 1000 – 14500 об/мин. Да притежава дисплей с информация за скорост, време и сила на центрофугирането. Ротор с минимум 12 гнезда за 1,5 както и 0,5 и 0,2 мл епруветки (с подходящи адаптери), възможност за центрофугиране на spin-колонки. Система за сигурност, която автоматично изключва центрофугата при дисбаланс. До 30 мин непрекъсната работа. С най-малко 2 години пълна гаранция. | брой | 1700 | 1 | 1700 | 2040 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
|  |  | ОБЩО по позиция | 90 |  |  | 1700 | 2040
218-1 | 91 |  | Термоблок със загряване, работна температора 0˚ - + 100˚С. За минимум 12 епруветки с обем 0,5 1,5 или 2,0 мл. С капак. С възможност за програмиране на време и температуара. С минимум 2 години гаранция. | брой | 950 | 1 | 950 | 1140 | НЕ | Гл.Ас. Павлова
|  |  | ОБЩО по позиция | 91 |  |  | 950 | 1140
208-1 | 92 |  | Компактен лабораторен вортекс с контрол за скоростта на смесване (със скорост на въртене в интервала 200-2500 rpm), режими за непрекъсната работа както и при докосване, автоматичен стартер | брой | 287 | 1 | 287 | 344.4 | НЕ | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 92 |  |  | 287 | 344.4
224-1 | 93 |  | Електрическа универсална клатачка (platform rocker see-saw wave action). Размер на платформата - минимум 355 х 355 мм.; Ъгъл на отклонение - фиксиран 70 С вграден таймер с възможност за автоматично изключване – от 1 мин. до минимум 24 часа. Натоварване - до 10 kg. Възможност за промяна на скоростта на работа - от 5 до 70 осцилации за минута.Температурен режим на работа - от + 4 до +400 .Максимална влажност за работа - 80 %.Електрическо снабдяване - 230 V, 50 HZ, 50 W | брой | 1800 | 1 | 1800 | 2160 | НЕ | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 93 |  |  | 1800 | 2160
208-1 | 94 |  | Софтуер за флоуцитометричен мултиплексен микросферов тест за определяне на концентрация на човешки цитокини , съвместим с флоуцитометър FACS CantoII и софтуер FACS Diva | брой | 1955.83 | 1 | 1955.83 | 2346.996 | НЕ | Проф. Николова
|  |  | ОБЩО по позиция | 94 |  |  | 1955.83 | 2346.996
224-1 | 95 |  | Компютърна конфигурация с клавиатура, мишка и лазерен принтер, процесор – Intel Cor I 7 – 7700, Ram – 16 GB, HDD – 2 х 1 TB, Video – nVIDIA – 2GB, WLAN – 10/100/1000, USB – 3.0, DVD + - RW, Windows 10 creators update, Монитор - Размери: 23 или 24”, Резолюция: 1920 х 1080 при 100 Hz, Лазерен принтер - Възможност за черно бяло принтиране на лист с размер А4, Разделителна способност 4800 х 4800 dpi | брой | 1500 | 1 | 1500 | 1800 | НЕ | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 95 |  |  | 1500 | 1800
224-1 | 96 |  | Скенер с възможност за цветно сканиране на лист с размер А4, адаптиран да изпълнява функциите за отчитане на резултати от оценката на тестове за алергии | брой | 500 | 1 | 500 | 600 | НЕ | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 96 |  |  | 500 | 600
224-1 | 97 |  | Едноканална електронна пипета с обем 10-300мкл, стъпка на задаване на обема 0,20мкл, напълно електронна работа, електронно изхвърляне на връхчето, възможност на запаметяване на 10 програми, 8 режима на пипетиране, автоклавируема долна част, , приложена батерия, гаранция 24 мес. | брой | 1050 | 1 | 1050 | 1260 | НЕ | Доц. Николов
|  |  | ОБЩО по позиция | 97 |  |  | 1050 | 1260
Услуги
4920-100 | 98 |  | Услуга: Секвениране (NGS) на ДНК, цялостно геномно секвениране на бактериални геноми, метагеномен анализ на 16S и ITS таргетни секвенции, Deeplex-MycTB анализ на Mycobacterium tuberculosis – секвениране и биоинформационен анализ | брой анализи | 160 | 100 | 16000 | 19200 | НЕ | Проф. Панайотов
|  |  | ОБЩО по позиция | 98 |  |  | 16000 | 19200
|  |  |  | ОБЩО: |  |  | 155657.64 | 186789.168
[6 empty] | Проверки: | 155657.64 | 186789.168 | 186789.168
Комисия
Председател:
1. Таня Гюрова - юрист
Членове:
2. Доц. Иван Иванов – отдел „Микробиология”
3. д-р Ива Филипова - отдел „Микробиология”
4. Гл. ас. Радослава Емилова - отдел “Имунология ”
5. Гл. ас. Светла Ангелова - отдел "Вирусология"
6. Светлана Йорданова- отдел „Епидемиология“

## Za ¦MZ
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за доставка на диагностични консумативи за НЦЗПБ през 2018г. по проекти финансирани от ФНИ 2017г.
с прогнозна стойност
Обособена позиция | Под позиция | Наименование и техническа характеристика | Мерна единица | Ед. Цена без ДДС | Количество до | Сума в лева без ДДС | Изискване по директива 98/79/EC
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
ДИАГНОСТИЧНИ РЕАКТИВИ
1 |  | Ин витро имунодиагностичен тест за доказване на IFN-gamma продукция в супернатанти от цяла кръв след стимулация със специфичните антигени ESAT-6 и CFP-10 на M. tuberculosis, съдържащ две отделни смеси от ESAT-6 и CFP-10 пептидни антигени , предназначени да предизвикат клетъчно-медиирани имунни (CMI) отговори съответно от CD4+ T и от CD8+ T-лимфоцити. Количествен ELISA тест. Плаките са 96 ямкови, всяка плака съдържа 12 стрипа с по 8 ямки, предварително натоварени с моноклонално антитяло срещу човешки IFN-gammа . Продукцията на IFN-gammа се отчита апаратно на ELISA-ридер. Възможност за обработване на единични проби. Време на извършване на теста – 24 часа. Специфичност: > 99%. Чувствителност: 80%. Други изисквания: Одобрен за ин витро диагностика от регулаторни институции. СЕ марка. Да съдържа епруветки с активиращите антигени. | тест | 52.68 | 44 | 2317.92 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 1 |  |  | 2317.92
2 |  | ELISA за определяне на Хепсидин в серум, плазма или тъканни хомогенати и клетъчни лизати, чувствителност 6.25 ng/ml, стандартен обхват от 12.5 ng/ml-400 ng/ml | тест | 14.59 | 96 | 1400.64 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 2 |  |  | 1400.64
3 |  | Human TGF-β1 ELISA, 96проби Тестова проба серум , плазма или супернатант от клетъчна култура ,чувствителност < 9 pg/ml, стандартен обхват от 31.25 pg/ml - 2000 pg/ml | тест | 7.9 | 96 | 758.4 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 3 |  |  | 758.4
4 |  | Тест за автоматично флоуцитометрично определяне на процент и абсолютен брой на T, B и NK лимфоцити в една епруветка с цяла кръв по комбинацията от маркерите CD3/CD4/CD8/CD56+16/CD45/CD19 с епруветка за директно определяне на абсолютен брой | тест | 54.3 | 50 | 2715 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 4 |  |  | 2715
5 |  | Кит с шест различни по флуорохромен интензитет групи микросфери, покрити със специфични антитела за едновременно количествено определяне на човешки IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF ,IFN-γ and IL-17 в супернатанта от тъканни култури, ЕДТА плазма или серум, за флоуцитометрия | тест | 49.7024 | 80 | 3976.19 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 5 |  |  | 3976.19
6 |  | Комплект буфери за фиксиране и пермеабилизиране на човешки кръвни клетки, необходимо за оцветяване на вътреклетъчни цитокини с флуорохром-конюгирани анти-цитокинови антитела за имунофлуоресценция и флоуцитометричен анализ. Да съдържа два реагента, разтвор за фиксиране /пермеабилизиране и миещ буфер, съвместими с тандемни флуорохроми за флоуцитометрия. | брой | 338 | 1 | 338 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 6 |  |  | 338
7 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CXCR3, маркирано с APC, за флоуцитометрия | тест | 7.45 | 100 | 745 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 7 |  |  | 745
8 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CCR6, маркирано с PE-Cy7, за флоуцитометрия | тест | 9.4462 | 50 | 472.31 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 8 |  |  | 472.31
9 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD127, маркирано с PerCP-Cy5.5, за флоуцитометрия | тест | 8.9 | 100 | 890 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 9 |  |  | 890
10 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу срещу RORgt, маркирано с PE/ , за флоуцитометрия | тест | 11.3994 | 50 | 569.97 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 10 |  |  | 569.97
11 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу срещу CD39, маркирано с FITC, за флоуцитометрия | тест | 4.5913 | 100 | 459.13 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 11 |  |  | 459.13
12 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CCR7, маркирано с PerCP-Cy5.5, за флоуцитометрия | тест | 7.66 | 100 | 766 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 12 |  |  | 766
13 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу PD1, маркирано с APC, за флоуцитометрия | тест | 6.41 | 100 | 641 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 13 |  |  | 641
14 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу PDL-1, маркирано с PE, за флоуцитометрия | тест | 6.9858 | 100 | 698.58 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 14 |  |  | 698.58
15 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу TNF-a, маркирано с FITC, за флоуцитометрия | тест | 8.6554 | 50 | 432.77 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 15 |  |  | 432.77
16 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-2, маркирано с PerCP-Cy5.5, за флоуцитометрия | тест | 11.7748 | 50 | 588.74 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 16 |  |  | 588.74
17 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-21, маркирано с Alexa Fluor 647, за флоуцитометрия | тест | 7.1 | 100 | 710 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 17 |  |  | 710
18 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-22, маркирано с PE-Cy7, за флоуцитометрия | тест | 8.53 | 100 | 853 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 18 |  |  | 853
19 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-17A, маркирано с AlexaFluor488, за флоуцитометрия | тест | 8.216 | 100 | 821.6 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 19 |  |  | 821.6
20 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD4, маркирано с Pacific Blue, за флоуцитометрия | тест | 14.16 | 50 | 708 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 20 |  |  | 708
21 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD28/CD49d Purified за флоуцитометрия | тест | 5.448 | 50 | 272.4 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 21 |  |  | 272.4
22 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD3 маркирано с AmCyan, за флоуцитометрия | тест | 11.1846 | 100 | 1118.46 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 22 |  |  | 1118.46
23 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD25 маркирано с APC-Cy7, за флоуцитометрия | тест | 6.5 | 100 | 650 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 23 |  |  | 650
24 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD45RO, маркирано с PE-Cy7, за флоуцитометрия | тест | 6.4 | 100 | 640 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 24 |  |  | 640
25 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу IL-10, маркирано с PE, за флоуцитометрия | тест | 6 | 100 | 600 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 25 |  |  | 600
26 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу CD134, маркирано с APC, за флоуцитометрия | тест | 6.55 | 50 | 327.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 26 |  |  | 327.5
27 |  | BV421 Mouse Anti-Human CD122 Clone Mik-β3 (RUO), за флоуцитометрия | тест | 6.173 | 100 | 617.3 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 27 |  |  | 617.3
28 |  | Calcein-AM за маркиране на живи клетки, за флоуцитометрия | опаковка | 327.32 | 1 | 327.32 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 28 |  |  | 327.32
29 |  | Мишо античовешко моноклонално антитяло срещу Anti-SLC40A1 маркирано с Alexa Fluor 405, за флоуцитометрия | опаковка | 1580 | 1 | 1580 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 29 |  |  | 1580
30 |  | Изотипна контрола за Mouse Monoclonal Anti-SLC40A1, за флоуцитометрия | опаковка | 1170 | 1 | 1170 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 30 |  |  | 1170
31 |  | Реактиви и консумативи за работа с апарат ImmunoCAP 100 (Phadia) |  |  |  |  | НЕ
| 31.1 | Набор от специфичен ИгЕ конюгат и контроли на кривата при Cal 0 – 100 kU/l, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 281.64 | 2 | 563.28 | НЕ
| 31.2 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгЕ от 0 – 100 kU/l, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 125.17 | 1 | 125.17 | НЕ
| 31.3 | Анти-ИгЕ за апаратно определяне на специфичен ИгЕ, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 3.67 | 32 | 117.44 | НЕ
| 31.4 | Специфичен ИгГ4 конюгат , съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 252.3 | 1 | 252.3 | НЕ
| 31.5 | Набор калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 252.3 | 1 | 252.3 | НЕ
| 31.6 | Набор от контроли на кривата за определяне на алерген-специфични ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 201.45 | 1 | 201.45 | НЕ
| 31.7 | ИгА/ИгГ калибратори за апаратно определяне на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 4.16 | 32 | 133.12 | НЕ
| 31.8 | Разредител на пробите за определане на алерген-специфичен ИгГ4, съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 78.23 | 2 | 156.46 | НЕ
| 31.9 | Алерген от микрокърлежи (D. pteronyssinus), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 9.66 | 32 | 309.12 | НЕ
| 31.1 | Алерген микс от тревни полени (Dactylis glomerata, Festuca elatior, Lolium perenne, Phleum pratense, Poa pratensis), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 16.87 | 32 | 539.84 | НЕ
| 32.11 | Алерген от плесени (Alternaria alternata), съвместим с апарат ImmunoCAP 100 | брой | 9.66 | 32 | 309.12 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 31 |  |  | 2959.6
32 |  | Алерген от домашен прах за интрадермален кожно-алергичен тест - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 32 |  |  | 37.5
33 |  | Алерген от микрокърлежи D. pteronyssinus за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 33 |  |  | 37.5
34 |  | Алерген смес от тревни полени (Dactylis glom.; Festuca sp.; Lolium perenne; Secale cereale; Phleum pratense; Poa sp.; Holcus lanatus; Agrostis alba; Bromus sp.; Alopecurus sp.; Agropyron repens; Arrhenatherum elatius; Zea mays; Deschampsia caespitosa) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 34 |  |  | 37.5
35 |  | Алерген смес от дървесни полени (Cornus mas; Ulmus sp.; Corylus avellana; Betula pendula; Alnus sp.; Carpinus betulus; Salix alba; Salix caprea; Populus sp.; Populus tremula; Fraxinus sp.; Taxus baccata) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 35 |  |  | 37.5
36 |  | Алерген смес от дървесни полени (Quercus sp. ; Fagus silvatica; Acer campestre; Acer negundo; Acer pseudoplatanus Juglans regia; Morus sp.) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 36 |  |  | 37.5
37 |  | Алерген смес от дървесни полени полени (Pinus nigra; Pinus sylvestris; Picea abies; Larix europea; Platanus orientalis; Aesculus hippocastanum; Sambucus nigra; Tilia sp.; Ailanthus glandulosa; Gleditschia sp.) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 37 |  |  | 37.5
38 |  | Алерген смес от брезови полени (Corylus avellana; Betula pendula; Alnus sp. ; Carpinus betulus) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 38 |  |  | 37.5
39 |  | Алерген от пелин (Artemisia vulgaris) за кожно-алергичен тест чрез убождане - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 39 |  |  | 37.5
40 |  | Алерген смес от плесени (Alternaria alternata; Cladosporium sp.; Aspergillus niger; Penicillium chrysogenum) за интрадермален кожно-алергичен тест - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 40 |  |  | 37.5
41 |  | Алерген смес от плесени (Mucor mucedo; Neurospora sitophila; Rhizopus nigricans; Fusarium lini) за интрадермален кожно-алергичен тест - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 41 |  |  | 37.5
42 |  | Алерген от Alternaria alternata за интрадермален кожно-алергичен тест - фл 5ml | брой | 7.5 | 5 | 37.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 42 |  |  | 37.5
СЕРУМИ ЗА АГЛУТИНАЦИЯ
43 |  | Серуми за за фазова инверсия по метода на Svengard
| 43.1 | SG2 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва d+i+eh, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | НЕ
| 43.2 | SG1 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва a+b+c+z10, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | НЕ
| 43.3 | SG3 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва k+y+L, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | НЕ
| 43.4 | SG4 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва r+z, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | НЕ
| 43.5 | SG5 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва e,n,x+e,n,z15, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | НЕ
| 43.6 | SG6 комбиниран серум за фазова инверсия по метода на Svengard, включва 1,2+1,5+1,6+1,7+ z6, консервиран с натриев азид, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, със срок на годност от датата на производство не по-малко от 4 години, опаковка до 3 мл, достатъчeн за 30 теста | милилитър | 100 | 1 | 100 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 43 |  |  | 600
44 |  | Серуми за типизиране на салмонели
| 44.1 | Серуми за типизиране на салмонели, O7 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
| 44.2 | Серуми за типизиране на салмонели, O8 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
| 44.3 | Серуми за типизиране на салмонели, O4 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
| 44.4 | Серуми за типизиране на салмонели, О9 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
| 44.5 | Серуми за типизиране на салмонели, Hz51 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
| 44.6 | Серуми за типизиране на салмонели, Hi за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
| 44.7 | Серуми за типизиране на салмонели, H1,2 за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
| 44.8 | Серуми за типизиране на салмонели, Hg,m за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
| 44.9 | Серуми за типизиране на салмонели, Hm за реакция аглутинация на предметно стъкло, лиофилизирани, опаковка 1 мл. | милилитър | 80 | 3 | 240 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 44 |  |  | 2160
45 |  | Кит за валидиране и калибриране на MagPix система (Luminex) | кит | 1600 | 2 | 3200 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 45 |  |  | 3200
46 |  | Кит за сполиготипиране на M. tuberculosis за Magpix Luminex система за 200 генотипирания | кит | 2740 | 1 | 2740 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 46 |  |  | 2740
Диагностични тестове на базата на PCR
47 |  | Real-time PCR кит за in vitro количествена амплификация на Mycobacterium tuberculosis complex (MTC), включващ M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum, M.microti, M.canetti, М.pinipedii в клинични материали, култури и проби от околна среда чрез real-time PCR и флуоресцентно отчитане на аплифицираните продукти | кит | 500 | 1 | 500 | ДА
|  | ОБЩО по позиция | 47 |  |  | 500
48 |  | Тестове за молекулярна диагностика на микобактерии съвместими със система Tween Cubator (Hain)
| 48.1 | Кит за молекулярна диагностика на M.tuberculosis complex от белодробен материал и култура с едновременно определяне на резистентност към Rifampicin и Isoniazid, включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция, Taq полимераза и мембрани с ген-специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1 набор. Китът да съдържа не по-малко от 12 теста и да бъде съвместим с методиката на наличната хибридизационна система за генетична идентификация в НРЛ по туберкулоза - TwinCubator. Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с директива 98/79/СЕ. | кит | 745 | 4 | 2980 | ДА
| 48.2 | Кит за молекулярна диагностика на не по-малко от 13 вида най-често срещани aтипични микобактерии, асоциирани с човешката патология, включващ: ДНК олигонуклеотиди за полимеразна верижна реакция, Taq полимераза и мембрани с ген специфични ДНК сонди за последваща хибридизация в 1 набор. Китът да съдържа не по-малко от 96 теста и да бъде съвместим с методиката на наличната хибридизационна система за генетична идентификация в НРЛ по туберкулоза - TwinCubator. Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с директива 98/79/СЕ. | кит | 4850 | 1 | 4850 | ДА
|  | ОБЩО по позиция | 48 |  |  | 7830
49 |  | Тестове за молекулярна диагностика на N. gonorrhoeae и M. genitalium
| 49.1 | Набор за детекция на Neisseria gonorrhoeae чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за Neisseria gonorrhoeae, мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с директива 98/79/СЕ. | тест | 3.64 | 550 | 2002 | ДА
| 49.2 | Набор за детекция на Mycoplasma genitalium чрез полимеразна верижна реакция в реално време. Наборът да включва специфични праймери и сонда за Mycoplasma genitalium, мастер микс за амплификация, положителна контрола, екстракционна контрола, вътрешна инхибиционна контрола, отрицателна контрола. Опаковка до 110 реакции.Наборът да притежава СЕ маркировка в съответствие с директива 98/79/СЕ. | тест | 3.64 | 550 | 2002 | ДА
|  | ОБЩО по позиция | 49 |  |  | 4004
50 |  | Набор от тестове за мултиплексен PCR с двойно-праймиращи олигонуклеотиди и детекция чрез стандартна електорфореза. Китовете да съдържат всички необходими реактиви за извършване на PCR реакцията и вътрешна контрола. Да диагностицират едновременно 15 или повече човешки респираторни вируси (грипни вируси А и В, респираторно-синцитиален вирус А и В, човешки метапневмовирус, парагрипни вируси 1, 2, 3 и 4, аденовируси, риновируси A/B/C, коронавируси OC43, 229E, NL63, бокавируси 1/2/3/4 и др.) | тест | 47.6 | 350 | 16660 | ДА
|  | ОБЩО по позиция | 50 |  |  | 16660
Китове за екстракция на нуклеинови киселини
51 |  | Набор за изолиране на високомолекулна >50кб геномна ДНК (бактериална, вирусна и еукариотна) свободна от РНК; от клинични материали (телесни течности, еякулат, тъкани) култивирани клетки, бактерии, вируси. Добив: минимум 7 мкг. ДНК от 200мкл кръв. Характеристики: да съдържа протеиназа К и да работи на принципа на свързващи колонки, с два пречистващи буфера; възможност за концентрирана ДНК в елуат до 35мкл. без загуби в колонката. Изолираната ДНК да е с чистота, подходяща за PCR, Real-Time PCR, секвениране и др .Oпаковка до 50 изолирания (реакции) | тест | 2.37 | 750 | 1777.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 51 |  |  | 1777.5
52 |  | Универсален кит за изолиране на геномна микробна ДНК на колонен принцип. Китът да изолира ДНК от 200-500 мг изходен материал. Китът ефективно да отстранява съпътстващи PCR инхибитори, да изолира Грам положителни и отрицателни микроорганизми от кръв, урина, фецес, телесни течности, утайки, почва. Чистота на изолираната ДНК да бъде 260/280 nm=1.7–1.9 | кит | 3 | 250 | 750 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 52 |  |  | 750
53 |  | Кит за изолиране на ДНК/РНК чрез преципитиране на кръвна плазма, телесни течности, амниотична течност, слюнка, кръв, микроскопски препарати, без колонки, без магнитни частици, екстракция на основата на гуанидинтиоцианат и преципитация на нуклеиновите киселини с изопропанол | кит | 320 | 3 | 960 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 53 |  |  | 960
Китове и мастърмиксове за PCR, Real-time PCR и RT-PCR (общи недиагностични)
54 |  | Набор за пречистване на PCR продукти (реакционна смес, а не гел); свързващ капацитет до 10 μg; големина на фрагмента 100 bp - 10 kb с пълно отделяне на праймери, нуклеотиди, ензими, соли и др. примеси в PCR продукта и възстановяване на 95% ДНК; приложим за пречистване на едноверижни или двойноверижни ДНК от PCR продукт или други ензимни реакции. Да съдържа спин колонки със силициева мембрана, буфери и събирателни туби. Елюция в обем 30-50 μl. | тест | 3.91 | 100 | 391 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 54 |  |  | 391
55 |  | Микс 2х за бърз и високо специфичeн конвенционален Hot start PCR в обем от 50мкл съдържащ: Всички необходими компоненти за мултиплексна PCR реакция, включително буфер за директно накапване на гел. Опаковка до 1000 реакции. | реакции | 1.1 | 9000 | 9900
|  | ОБЩО по позиция | 55 |  |  | 9900
56 |  | РЕАКТИВИ и ЕНЗИМИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ
| 56.1 | Hot-start Taq полимераза за PCR; горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло; подходящ за Real-time PCR; с интактна 5' ->3' екзонуклеазна функция, окомплектован с отделни епруветки буфер и магнезиев хлорид, разфасовка до 500 U, включва отделна епруветка с 10мМ dNTP микс (2,5 мМ всяко) | единици | 0.6092 | 1000 | 609.2 | НЕ
| 56.2 | Ензим РНаза А, да не съдържа остатъчни ДНАзи и протеази, разтвор | реакции | 0.2 | 2000 | 400 | НЕ
| 56.3 | Ензим ДНаза I, да не съдържа остатъчни протеази, разтвор | реакции | 0.2 | 2000 | 400 | НЕ
| 56.4 | Протеиназа К за молекулярна биология, без РНаза и ДНаза, лиофилизирана, опаковка до 100мг | милиграм | 1.9 | 500 | 950 | НЕ
| 56.5 | Агароза за гел електрофореза: специално пречистена за електрофореза опаковка до 1килограм | килограм | 1 | 2000 | 2000 | НЕ
| 56.6 | Вода за PCR без нуклеази нетретирана с DEPC, в разфасовки не по големи от 100мл. | милилитър | 0.22 | 1200 | 264 | НЕ
| 56.7 | 6х буфер за нанасяне на ДНК проби на агарозен гел, да съдържа бром фенол блу и ксилен цианол | милилитър | 10 | 5 | 50 | НЕ
| 56.8 | 10х TBE Буфер, 0,89М Tрис; 0,89М Борна киселина; 0,02М EДТА – дозирана субстанция за директно разтваряне в dH2O | литър | 31.25 | 38 | 1187.5 | НЕ
| 56.9 | ТЕ буфер за молекулярна биология, банка до 500 мл., pH=8 | милилитър | 0.096 | 1000 | 96 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 56 |  |  | 5956.7
57 |  | Безопасно флуоресцентно ДНК багрило за електрофореза, концентрация до 10000х, за dsDNA, ssDNA или RNA в агарозни или полиакриламидни гелове, стабилно при стайна температура, чувствителност по-висока от тази на етидиев промид, съвместимо със стандартен УВ-трансилюминатор и максимално излъчване при 590нм; опаковка до 0,5 мл. | милилитър | 266 | 0.5 | 133 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 57 |  |  | 133
58 |  | Флуоресцентно багрило за Real-time PCR, алтернатива на SYBR Green I, стабилност при 4°С, концентрация до 20х, макс. спектър на емисия 530 нм | милилитър | 89.46 | 5 | 447.3 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 58 |  |  | 447.3
59 |  | Молекулни ДНК маркери с отделно багрило за накапване |  |  |  |  | НЕ
| 59.1 | Молекулен ДНК маркер 100 bp; да съдържа ивици равняващи се на 100, 200 , 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки, като някой от ивиците са удебелени | микрограм | 1.85 | 300 | 555 | НЕ
| 59.2 | Молекулен ДНК маркер 50-1000bp; да съдържа ивици равняващи се на 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 базови двойки, като 250 и 500 са удебелени | микрограм | 1.85 | 200 | 370 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 59 |  |  | 925
60 |  | ПРАЙМЕРИ до 35 бази, скала на синтез 50нмол, пречистени от соли | брой бази | 0.663 | 1000 | 663 | НЕ
| 60.1 | Двойка праймери за p53 със скала на синтез 0.05мкр мола, пречистени от соли с дължина до 30 бази, Forward primer: 5′-AGAGTCTATAGGCCCACCCC-3′ Reverse primer: 5′-GCTCGACGCTAGGATCTGAC-3′ | брой база | 0.65 | 60 | 39 | НЕ
| 60.2 | Праймерна двойка за GAPDH със скала на синтез 0.05 микромола, пречистени от соли с дължина до 30 бази, Forward primer: 5′-CATGGGGAAGGTGAAGGTCGGA-3′ Reverse primer: 5′-TTGGCTCCCCCCTGCAAATGAG-3′ | брой бази | 0.65 | 60 | 39 | НЕ
| 60.3 | Праймери за конвенцинален и Real-time PCR. • 50 наномола скала на синтез; • HPLC пречистени; • лиофилизирани. | брой бази | 0.88 | 1000 | 880 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 60 |  |  | 1621
61 |  | Двойно-белязани ДНК сонди
| 61.1 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 (или аналогичен тъмен гасител в този спектър) за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; дължина до 30 нуклеотида NG-GyrA "GCG-ACG-TCA-TCG-GTA-AAT-ACCA" | nmol | 5.76 | 50 | 288 | НЕ
| 61.2 | Двойно белязана сонда в 5' с- FAM, а в 3'- с BHQ1 (или аналогичен тъмен гасител в този спектър) за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; дължина до 30 нуклеотида Ochiai RTPCR probe 5′-CGGCAAAGTGGATGCAACCGA-3′ | nmol | 5.76 | 50 | 288 | НЕ
| 61.3 | Двойно белязана сонда в 5' с- HEX, а в 3'- с BHQ1 (или аналогичен тъмен гасител в този спектър) за провеждане на Real-time PCR; скала на синтез 50 наномола (nmol); HPLC- пречистена; NG-ParC "CGG-AAC-TGT-CGC-CGT" | nmol | 5.76 | 50 | 288 | НЕ
| 61.4 | Двойно белязана сонда за отчитане на p53 чрез real-time PCR, белязана с FAM: BHQ, HPLC пречистена, дължина на секвенциите 15-40 бази Probe: 5′-FAM-TTGGGCAGTGCTCGCT-BHQ-3′ | nmol | 5.76 | 50 | 288 | НЕ
| 61.5 | Двойно белязана сонда за отчитане на GAPDH чрез real-time PCR, белязана с FAM: BHQ, HPLC пречистена, дължина на секвенциите 15-40 бази Probe:5′-FAM-CCGACTCTTGCCCTTCGAAC-BHQ-3′ | nmol | 5.76 | 50 | 288 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 61 |  |  | 1440
62 |  | Реактиви и консумативи за ДНК секвениране на апарат GeXP (Bеckman-Coulter)
| 62.1 | Гел за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 10 ml | милилитър | 30.29 | 40 | 1211.6 | НЕ
| 62.2 | Набор за секвениране с белязани стоп дидезоксирибонуклеотиди, съвместим с 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP (Beckman Coultier), 96 реакции. Наборът да съдържа контролна проба | тест | 12.55 | 96 | 1204.8 | НЕ
| 62.3 | Буфер за разделяне на проби - съвместим с набор за секвениране за 8-канален капилярен арей за ДНК секвениране със система за генетичен анализ GeXP; опаковка от 4 бр х 30 мл. | милилитър | 2.03 | 120 | 243.6 | НЕ
| 62.4 | Буфер за нанасяне на проби за секвениране и фрагментен анализ със система за генетичен анализ GeXP, опаковка до 6.0 ml | милилитър | 38.22 | 24 | 917.28 | НЕ
| 62.5 | 8-канален капилярен арей - размери на един канал от капилярния арей диаметър 75 µm; дължина 33 см; приложим за ДНК секвениране, фрагментен анализ и генна експресия, съвместим със система за генетичен анализ GeXP. | брой | 1876 | 2 | 3752 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 62 |  |  | 7329.28
63 |  | Хранителни среди, реагенти и консумативи за клетъчно култивиране
| 63.1 | Среда EMEM модифицирана с HEPES 1000mL течна, с Earle's соли, с 2.0 mM L-глутамин, с 20.0 mM ХЕПЕС, с не-есенциални амино киселини, течна, стерилно-филтрувана, подходяща за клетъчно култивиране, опаковка до 1 литър | литър | 50 | 4 | 200 | НЕ
| 63.2 | Течна хранителна среда за клетъчно култивиране Dulbecco Modified Eagle Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/о Sodium Pyruvate, with L-Glutamine, with HEPES, банка до 500 мл | литър | 40 | 18 | 720 | НЕ
| 63.3 | Течна хранителна среда MEM (Minimum Essential Medium) на основата на Earl's salt, с L-глутамин, с NEAA и HEPES, без натриев бикарбонат, тествана за клетъчни култури, течна, опаковка до 1 л. | литър | 50 | 4 | 200 | НЕ
| 63.4 | Трипсин-версен разтвор, съдържание на трипсин 0.12% и на EDTA 0.02%, без фенол-ред, разтворен в Dulbecco′s Phosphate Buffered Saline, течен, стерилен, подходящ за работа с клетъчни култури, опаковка до 500мл | милилитър | 0.15 | 3000 | 450 | НЕ
| 63.5 | Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, подходящ за продължително клетъчно култивиране опаковка до 500мл | милилитър | 0.3 | 1500 | 450 | НЕ
| 63.6 | Диметил сулфоксид, тестван за клетъчно култивиране, разтворим във вода, плътност 1.10 g/mL, чистота 99.5 %, опаковка 500 мл | брой | 193.4 | 1 | 193.4 | НЕ
| 63.7 | Неутрално червено, биореагент на прах, тестван за клетъчно култивиране, съдържание на багрилото ≥90%, разтворимост H2O: 10 mg/mL, рН 6.8 - 8.0, опаковка 5 гр. | брой | 467.4 | 1 | 467.4 | НЕ
| 63.8 | Трипан блу, биореагент, подходящ за клетъчно култивиране, прахообразен, разтворимост 10 мг/мл във вода, съдържание на багрилото, ~40%, опаковка 25 гр. | брой | 90.55 | 1 | 90.55 | НЕ
| 63.9 | МТТ - разтворимо багрило ( 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide), прахообразно, подходящо за клетъчни култури, опаковка до 100мг | милиграм | 0.4 | 100 | 40 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 63 |  |  | 2811.35
64 |  | Набори за определяне на клетъчна пролиферация и цитотоксичност
| 64.1 | Кит за клетъчна пролиферация за не-радиоактивно количествено определяне на клетъчната пролиферация и преживяемост, колориметричен, MTT базиран, готов за употреба за 2500 теста. Съдържание МТТ, PBS, SDS в 0.01 M HCl | тест | 0.358 | 2500 | 895 | НЕ
| 64.2 | Кит за детекция на цитотоксичност (LDH), колориметричен, базиран на измерването на лактатдехидрогеназната активност освободена от цитозола на увредените клетки в супернатантата. Достатъчен за до 2000 теста | тест | 0.63 | 2000 | 1260 | НЕ
| 64.3 | Колориметричен кит за определяне на клетъчна пролиферация, BrdU базиран. Достатъчен за до 1000 теста. | тест | 1.378 | 1000 | 1378 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 64 |  |  | 3533
65 |  | Кит за оцветяване по Цил- Нилсън | тест | 0.1 | 1000 | 100 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 65 |  |  | 100
66 |  | Кит за оцветяване по Грам, | тест | 0.1 | 1000 | 100 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 66 |  |  | 100
67 |  | Среди за микробиология
| 67.1 | Макконки агар, суха хранителна среда, за изолиране и диференциране на чревни бактерии, със сертификат | грам | 0.188 | 200 | 37.6 | НЕ
| 67.2 | Дезоксихолат-цитрат лактоза агар, суха хранителна среда, селективна за изолиране и диференциране на чревни бактерии, със сертификат | грам | 0.23 | 200 | 46 | НЕ
| 67.3 | Васерблау-фенолрот агар, суха хранителна среда | грам | 0.3 | 200 | 60 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 67 |  |  | 143.6
68 |  | ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ
| 68.1 | 96% етанол (С2Н5ОН); за молекулярна биология | литър | 29.5 | 11 | 324.5 | НЕ
| 68..2 | Етилов алкохол, химически чист, Ph Eur | литър | 7.2 | 30 | 216 | НЕ
| 68.3 | Спирт за горене | литър | 5 | 10 | 50 | НЕ
| 68.4 | 3-HYDROXY-1,2-DIMETHYL-4(1H)-PYRIDONE, 98% (Deferiprone) | грам | 36.2 | 5 | 181 | НЕ
| 68.5 | Тетраметиламониев хлорид (TMAC) суха субстанция, х.ч. Дп до 1000 гр | килограм | 210 | 2 | 420 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 68 |  |  | 1191.5
ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ
69 |  | Затворена система за вземане на венозна кръв, спринцовки и игли.
| 69.1 | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с натриев или литиев хепарин, 13 х 100 мм, обем 10 мл, CE | брой | 0.4 | 200 | 80 | НЕ
| 69.2 | Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвен серум, пластмасова, стерилна опак. до 100 бр. Обем 6 мл. | брой | 0.4 | 300 | 120 | НЕ
| 69.3 | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с K3-EDTA , обем 10 мл | брой | 0.4 | 200 | 80 | НЕ
| 69.4 | Вакуумна епруветка за затворена система за вземане на венозна кръв, пластмасова, стерилна, с натриев или литиев хепарин, мм, обем 6 мл, CE | брой | 0.4 | 200 | 80 | НЕ
| 69.5 | Стерилни игли тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени със система за необратимо заключване при изваждане на иглата, 21 G, 3/4 х 7 инча | брой | 0.2 | 100 | 20 | НЕ
| 69.6 | Стерилни игли за затворена система вземане на венозна кръв, с предпазител-21G, дължина на иглата 1 1/2" | брой | 0.34 | 200 | 68 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 69 |  |  | 448
70 |  | Стерилни, прозрачни, пластмасови контейнери с капачка на винт от 120ml, единично опаковани; | брой | 0.13 | 500 | 65 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 70 |  |  | 65
71 |  | Контейнери за вземане на носогърлени секрети - конични епруветки с размери 12х80 mm, съдържащи вирусна транспортна среда в количество 1 мл и тампон с мини-накрайник с найлонова нишка разпръсната по пластмасовия апликатор. Контейнерите да са подходящи за вземане на респираторни проби от деца за изследване на респираторни вируси чрез PCR, стерилни, индивидуално опаковани. | брой | 3.4 | 300 | 1020 | ДА
|  | ОБЩО по позиция | 71 |  |  | 1020
72 |  | Епруветки за еднократна употреба
| 72.1 | Епруветки 0.2 ml за PCR с плосък капак, силиконизирани, DNAse RNase free, прозрачни, тънкостенни, опаковка до 1000 бр. | брой | 0.04 | 3000 | 120 | НЕ
| 72.2 | Епруветки, полипропиленови, конични тип "Епендорф" с обем 1.5 мл, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на центрофугиране до 25 000 хg, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, за молекулярна биология DNAse RNase free, да издържат на фенол и хлороформ, с плосък капаk МАТИРАН без винт, свързан с панта към епруветката; | брой | 0.06 | 7000 | 420 | НЕ
| 72.3 | Епруветки за еднократна употреба тип Eppendorf 2 милилитра, автоклавируеми, от полипропилен, издържливи на органични разтворители и центрофугиране при 20000G, безцветни/ прозрачни, плътно затваряне, без РНаза и ДНаза, непирогенни, градуирани, с матирана повърхност за писане и V образно дъно, с плосък капаk МАТИРАН без винт, свързан с панта към епруветката; | брой | 0.038 | 1000 | 38 | НЕ
| 72.4 | Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен уплътнител, с обем 2 мл, полипропилен, градуирани, с обло дъно, разграфени | брой | 0.15 | 1000 | 150 | НЕ
| 72.5 | Конични епруветки тип Falcon 15мл., полипропиленови, стерилни, без пироген, не-цитотоксични , прозрачни; цветна градуировка през 0.5 мл., започваща от 0.5 мл., размери с капачката = 17 х 125 мм.; външен диаметър на капачката до 21мм, издържащи центрофугиране 3000-4000 об/мин. | брой | 0.28 | 800 | 224 | НЕ
| 72.6 | Епруветки центрофужни, стерилни, конични, с обем 50мл, капачка термоустойчива, градуирани, стерилни, от полипропилен издържливост на 12 000 оборота/мин. | брой | 0.36 | 500 | 180 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 72 |  |  | 1132
73 |  | Плаки за еднократна употреба и покривно фолио
| 73.1 | 96-ямкови 0,2 мл PCR плаки с повдигнат ръб и полу-борд, до 10 бр/оп | брой | 0.53 | 200 | 106 | НЕ
| 73.2 | Плаки 96 ямкови, съвместими с апарат LightCycler 480 II - Roche | брой | 5.2 | 100 | 520 | НЕ
| 73.3 | 96 ямкови плаки за клетъчно култивиране, полистиренови, плоско дъно, обработено за клетъчна адхезия, прозрачни, стерилни, индивидуално опаковани, заедно с капак, опаковка до 500 бр | брой | 0.3 | 1350 | 405 | НЕ
| 73.4 | Оптично-пропускливо самозалепващо фолио от полиолефин за 96 ямкови плаки, дебелина 0,05мм, подходящо за Real-time PCR | брой | 2.8 | 300 | 840 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 73 |  |  | 1871
74 |  | Матрачета за клетъчни култури, |  |  |  |  | НЕ
| 74.1 | Матрачета за клетъчни култури, 25 куб.см, за клетъчно култивиране с плътна капачка, стерилни, чисти от ДНК и РНК, незапалими, опаковка до 10 бр. | брой | 0.8 | 300 | 240 | НЕ
| 74.2 | Матрак с растежна повърхност 25 кв.см, обработена за кл. култивиране, вент. кап., ПС, размери 90х50х25 мм, 10 бр. в пакет | брой | 10 | 30 | 300 | НЕ
| 74.3 | Матрак с растежна повърхност 75 кв.см, обработена за кл. култивиране, вент. кап., ПС, размери 150х85х35 мм, 5 бр. в пакет | брой | 7.9 | 30 | 237 | НЕ
| 74.4 | Криокутии подходящи за епруветки от 1.5мл и 2мл за 100 епруветки, изработени от полипропилен, височина до 6.5см издържливи на температури от -90C до 121C | брой | 4.85 | 30 | 145.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 74 |  |  | 922.5
75 |  | Връхчета за пипети без филтър
| 75.1 | Връхчета 0,1 -10 микролитра, дълъг профил 45мм XL съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, без филтър , без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в плик | брой | 0.03 | 1500 | 45 | НЕ
| 75.2 | Връхчета за автоматични пипети, обем 1-200 мкл, съвместими с пипети Eppendorf, Gilson, Biohit, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 500 бр. | брой | 0.01 | 2000 | 20 | НЕ
| 75.3 | Връхчета за автоматични пипети, съвместими с пипети Епендорф и Biohit, обем 100-1000 мкл, дълъг профил мин 85мм, нестерилни, в плик, без филтър, чисти от ДНК и РНК, опаковка до 1000 бр. | брой | 0.02 | 2000 | 40 | НЕ
| 75.4 | Връхчета бели за обеми 0,5-300 мкл, съвместими с електронни пипети Sartorius Picus, нестерилни, без филтър. | брой | 0.04 | 5000 | 200 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 75 |  |  | 305
76 |  | Връхчета за пипети с филтър
| 76.1 | Връхчета 0.1 - 10 XL микролитра с дължина минимум 45 мм; съвместими с автоматични пипети тип "Епендорф"и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; в автоклавируеми кутии. | брой | 0.08 | 6720 | 537.6 | НЕ
| 76.2 | Връхчета 2 -20 микролитра съвместими с автоматични пипети тип Eppendorf Research, с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии, с дължина не по малка от 45мм. | брой | 0.08 | 960 | 76.8 | НЕ
| 76.3 | Връхчета за пипети 1-100 микролитра за пипета тип "Епендорф"и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; в автоклавируеми кутии | брой | 0.08 | 11520 | 921.6 | НЕ
| 76.4 | Връхчета за пипети 1-200 микролитра за пипета тип "Епендорф"и Биохит; стерилни; с филтър за обезопасяване срещу аерозоли; без РНаза, ДНаза, ДНК и PCR инхибитори; автоклавируеми кутия. | брой | 0.08 | 13440 | 1075.2 | НЕ
| 76.5 | Връхчета за пипети 100 -1000 микролитра, дълъг профил мин 85мм, съвместими с автоматични пипети тип Епендорф"и Биохит; стерилни, с филтър, без РНаза и ДНаза, ДНК и PCR инхибитори, в автоклавируеми кутии. | брой | 0.09 | 10560 | 950.4 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 76 |  |  | 3561.6
77 |  | Пипети за еднократна употреба
| 77.1 | Еднократни серологични пипети от 10 мл, стерилни, индивидуално опаковани, градуирани, да издържат на киселини, основи, фенол, хлороформ и други органични разтворители. | брой | 1 | 100 | 100 | НЕ
| 77.2 | Еднократни пипети серологични от 25 мл, стерилни, индивидуално опаковани, градуирани, да издържат на киселини, основи, фенол, хлороформ и други органични разтворители. | брой | 1 | 100 | 100 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 77 |  |  | 200
78 |  | Камери за броене на клетки
| 78.1 | Камера за броене на клетки по Fuchs-Rosenthal, двойна, без клипсове, дълбочина 0.2 мм. Мрежа с 16 бр. 1 mm² квадрати. | брой | 60 | 1 | 60 | НЕ
| 78.2 | Камера за броене на клетки по Nageotte, двойна | брой | 85.3 | 1 | 85.3 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 78 |  |  | 145.3
79 |  | Консумативи за микробиология
| 79.1 | Предметни стъкла: Предметни стъкла, размер 26х76 мм, макс. 1 мм дебелина, чисти, без шлиц, невакуумирани, до 50 броя в опаковка | брой | 0.04 | 1000 | 40 | НЕ
| 79.2 | Стерилни йозета за еднократна употреба, 1 мкл; минимален брой в опаковка 20 | брой | 0.048 | 200 | 9.6 | НЕ
| 79.3 | Стерилни йозета за еднократна употреба, 10 мкл; минимален брой в опаковка 20 | брой | 0.048 | 200 | 9.6 | НЕ
| 79.4 | Стерилни тампони с пластмасова дръжка и накрайник от дакрон или район в епруветка с диаметър на отвора не по малък от 11мм и дължина не по малка от 145мм, без транспортна среда в епруветка | брой | 0.18 | 500 | 90 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 79 |  |  | 149.2
80 |  | Парафилм , ширина 100 mm | метър | 1.3 | 38 | 49.4 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 80 |  |  | 49.4
81 |  | Ръкавици
| 81.1 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер S | брой | 0.049 | 300 | 14.7 | НЕ
| 81.2 | Ръкавици латекс нестерилни без талк, размер М | брой | 0.0466 | 1000 | 46.6 | НЕ
| 81.3 | Ръкавици латексови без талк, нестерилни, размер L | брой | 0.049 | 500 | 24.5 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 81 |  |  | 85.8
82 |  | Ръкавици за работа с етидиев бромид (удебелени)- НИТРИЛОВИ, размер L | брой | 0.08 | 500 | 40 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 82 |  |  | 40
83 |  | Пликове за автоклвиране
| 83.1 | Автоклавируеми пликове за биологичен отпадък, размер 30х20 см, автоклавируеми при 134°С, опаковка до 100 бр. | брой | 0.13 | 200 | 26 | НЕ
| 83.2 | Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на температура +121 °С, размери 60/76см | брой | 0.66 | 20 | 13.2 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 83 |  |  | 39.2
84 |  | Памук, до 1 кг опаковка | кг. | 2 | 6 | 12 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 84 |  |  | 12
85 |  | Дезинфектанти
| 85.1 | Препарат за дезинфекция без алдехиди- течен концентрат w • За третиране на подове, стени, кабинети, коридори, асансьори, санитарни помещения • С едновременно миещо и дезинфекциращо действие • АДВ- четвъртични амониеви соли или алкиламини • Без алдехиди, феноли, алкохоли, хлор, Нипацид {етиленокси диметанол) • Със съдържание на ПАВ • Широк спектър на действие: доказано бактерицидно, фунгицидно. туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV. HIV) действие • Ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция - не по-дълга от 1 час, вкл. туберкулоцидно действие • Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове повърхности, доказана съвместимост с широка гама материали • С доказан срок на годност на работния разтвор - минимум 14 дни • При изпарение да не оказват алергизиращо действие върху медицинския персонал и пациенти • С приятен, недразнещ аромат | литър | 9 | 5 | 45 | НЕ
| 85.2 | ПРЕПАРАТ ЗА ХИГИЕННА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА- ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ, ГОТ ЗА УПОТРЕБА • АДВ- изопропанол и пропанол • Без съдържание на етанол, водороден прекис или хлорхексидин • С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие • С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична дезинфекция • Разход за хигиенна дезинфекция на ръце - не повече от 3 мл • Разход за хирургична дезинфекция на ръце - не повече от 2x5 мл • С продължаващо действие мин. 180 мин след дезинфекция • Хипоалеггичен, със съдържание на поддържащи кожата съставки • Да отговаря на EN 1500 и EN 12791 | литър | 6.45 | 5 | 32.25 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 85 |  |  | 77.25
86 |  | Автоматични пипети и диспенсери
| 86.1 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 0,1-2,5µl -4-цифров дисплей -нагласяне през – 0,001µl -допустима систематична грешка при макс. обем <1,4% -допустима систематична грешка при мин. обем <48% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | брой | 150 | 3 | 450 | НЕ
| 86.2 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 0,5-10µl -нагласяне през – 0,01µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <1% -допустима систематична грешка при мин. обем <8% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | брой | 150 | 3 | 450 | НЕ
| 86.3 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 2-20µl -нагласяне през – 0,01µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <1% -допустима систематична грешка при мин. обем <5% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | брой | 150 | 4 | 600 | НЕ
| 86.4 | Автоматична лабораторна пипета. -обем –10-100µl -нагласяне през – 0,1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. обем <0,8% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf | брой | 150 | 3 | 450 | НЕ
| 86.5 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 20-200µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <2.5% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf, | брой | 150 | 2 | 300 | НЕ
| 86.6 | Автоматична лабораторна пипета. -обем – 100-1000µl -нагласяне през – 1µl -4-цифров дисплей -допустима систематична грешка при макс. Обем <0.6% -допустима систематична грешка при мин. обем <3% -изцяло автоклавируема Сертификат за калибрация. Пипетата да е съвместима с връхчетата за пипети Eppendorf, | брой | 150 | 4 | 600 | НЕ
| 86.7 | Статив за автоматични пипети - съвместим с пипетите от позицията, въртящ се, за минимум 6 пипети | брой | 200 | 2 | 400 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 86 |  |  | 3250
87 |  | Лабораторна Стъкалрия
| 87.1 | Бехерови чаши 2 литра | брой | 20 | 1 | 20 | НЕ
| 87.2 | Бехерови чаши 1 литър | брой | 20 | 2 | 40 | НЕ
| 87.3 | Мерителен цилиндър 2 литра | брой | 20 | 1 | 20 | НЕ
| 87.4 | Мерителен цилиндър 500 мл | брой | 20 | 2 | 40 | НЕ
| 87.5 | Мерителен цилиндър 100 мл | брой | 10 | 2 | 20 | НЕ
| 87.6 | Мерителен цилиндър 20 мл | брой | 5 | 2 | 10 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 87 |  |  | 150
ЛАБОРАТОРНА АПАРАТУРА, KOМПЮТРИ, ПЕРИФЕРИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР
88 |  | Апарат за полимеразна верижна реакция: - термоблок с капацитет 96 x 0.2 мл епруветки; 96 ямкови плаки; 12x8х0,2 мл стрипа; - температурен диапазон: +4 - +99,9° С; - скорост на загряване ≥5.0° С/сек; скорост на охлаждане ≥3.5° С/сек; - точност / хомогенност на поддържаната температура - ± 0.5° С / ± 0.5° С; - възможност за разделяне на 96-ямковата плака на 6 отделни температурни зони (сегмента)(всеки от 4х4 ямки) с температурен обхват във всеки сегмент 30-99° С, което позволява едновременно изследване на проби с различна температура на annealing; - нагряващ капак с програмируеми температури 60° - 65° С, 90° - 94° С - капацитет за програмиране – 200 програми; - гаранционен срок поне 3 год. | брой | 7000 | 1 | 7000 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 88 |  |  | 7000
89 |  | Мини центрофуга/вортекс за употреба в молекулярно-генетичния анализ със скорост минимум 3500 об/мин. С отделни режими на центрофугиране и миксиране на пробите. С поне два ротора за съответно 12 - 1,5 мл и 12 - 0,2/0,5 мл епруветки. С вградена защита , спираща въртенето на ротора, когато капакът е отворен. С най-малко 2 години пълна гаранция. | брой | 650 | 1 | 650 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 89 |  |  | 650
90 |  | Високоскоростна миницентрофуга с 1000 – 14500 об/мин. Да притежава дисплей с информация за скорост, време и сила на центрофугирането. Ротор с минимум 12 гнезда за 1,5 както и 0,5 и 0,2 мл епруветки (с подходящи адаптери), възможност за центрофугиране на spin-колонки. Система за сигурност, която автоматично изключва центрофугата при дисбаланс. До 30 мин непрекъсната работа. С най-малко 2 години пълна гаранция. | брой | 1700 | 1 | 1700 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 90 |  |  | 1700
91 |  | Термоблок със загряване, работна температора 0˚ - + 100˚С. За минимум 12 епруветки с обем 0,5 1,5 или 2,0 мл. С капак. С възможност за програмиране на време и температуара. С минимум 2 години гаранция. | брой | 950 | 1 | 950 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 91 |  |  | 950
92 |  | Компактен лабораторен вортекс с контрол за скоростта на смесване (със скорост на въртене в интервала 200-2500 rpm), режими за непрекъсната работа както и при докосване, автоматичен стартер | брой | 287 | 1 | 287 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 92 |  |  | 287
93 |  | Електрическа универсална клатачка (platform rocker see-saw wave action). Размер на платформата - минимум 355 х 355 мм.; Ъгъл на отклонение - фиксиран 70 С вграден таймер с възможност за автоматично изключване – от 1 мин. до минимум 24 часа. Натоварване - до 10 kg. Възможност за промяна на скоростта на работа - от 5 до 70 осцилации за минута.Температурен режим на работа - от + 4 до +400 .Максимална влажност за работа - 80 %.Електрическо снабдяване - 230 V, 50 HZ, 50 W | брой | 1800 | 1 | 1800 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 93 |  |  | 1800
94 |  | Софтуер за флоуцитометричен мултиплексен микросферов тест за определяне на концентрация на човешки цитокини , съвместим с флоуцитометър FACS CantoII и софтуер FACS Diva | брой | 1955.83 | 1 | 1955.83 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 94 |  |  | 1955.83
95 |  | Компютърна конфигурация с клавиатура, мишка и лазерен принтер, процесор – Intel Cor I 7 – 7700, Ram – 16 GB, HDD – 2 х 1 TB, Video – nVIDIA – 2GB, WLAN – 10/100/1000, USB – 3.0, DVD + - RW, Windows 10 creators update, Монитор - Размери: 23 или 24”, Резолюция: 1920 х 1080 при 100 Hz, Лазерен принтер - Възможност за черно бяло принтиране на лист с размер А4, Разделителна способност 4800 х 4800 dpi | брой | 1500 | 1 | 1500 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 95 |  |  | 1500
96 |  | Скенер с възможност за цветно сканиране на лист с размер А4, адаптиран да изпълнява функциите за отчитане на резултати от оценката на тестове за алергии | брой | 500 | 1 | 500 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 96 |  |  | 500
97 |  | Едноканална електронна пипета с обем 10-300мкл, стъпка на задаване на обема 0,20мкл, напълно електронна работа, електронно изхвърляне на връхчето, възможност на запаметяване на 10 програми, 8 режима на пипетиране, автоклавируема долна част, , приложена батерия, гаранция 24 мес. | брой | 1050 | 1 | 1050 | НЕ
|  | ОБЩО по позиция | 97 |  |  | 1050
|  |  | ОБЩО: |  |  | 139657.64