Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

По обществена поръчка „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и поддръжка на пипети, микроскопи и ултрамикротом по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - пет обособени позиции

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Трансмисионен електронен микроскоп - 1 бр.

Минимални изисквания:

- Ускоряващо напрежение

- Максимално ≤120 kV; минимално ≥ 20 kV.

- Възможност за плавно регулиране в целия обхват от ускоряващи напрежения, контролирано със стъпка ≤ 0.1 kV.

- Емитер на електрони - LaB6 (лантанов хексаборид)

- Разделителна способност : ≤ 0.2 nm при 100 ÷ 120kV.

- Оптична система на е-лъча падащ на подложката

- Кондензорна леща с електромагнитен стигматор

- Сменяеми се апертури с поне три различни по големина отвора

- Възможност за работа в режими висок контраст (HC) и висока разделителна способност (HR).

- Система за изображения

- Компютърно контролирана 5-осна система за позициониране на образеца без завъртане на изображението при промяна на увеличението;

- Обективната леща да е тип електромагнитен стигматор;

- Пулсираща функция за оптимално фокусиране;

- Сменяеми апертури на обективната леща с поне три различни по големина отвори;

- Електромагнитен стигматор за междинните лещи.

- Автофокус

- Автостигматор

- Вакуумна система

- Турбомолекулярна и начална помпа

- Да има напълно обезпечен автоматизиран микропроцесорен контрол както на налягането в отделните камери на микроскопа, така и на разхерметизирането им.

- Да има налягане в колоната на микроскопа ≤ 10-5 Ра.

- Управление на микроскопа

- Микропроцесорно управление;

- Възможност за ръчно управление;

- Възможност за наблюдение на изображения в свeтлополеви и тъмнополеви режими (bright field imaging – dark field imaging);

- Възможност за формиране на електронни изображения в отсъствие на завъртане и изкривяване (rotation- and distortion free imaging system);

- Възможност за електромагнитен контрол на лъча по направленията X, Y;

- Възможност в режим ТЕМ за прецизно електромагнитно преместване на изображението по осите X, Y при големи увеличения;

- Възможност за мониторинг, контрол и автодиагностика на параметрите на системата;

- Автомaтизирана система за поддържане на температурата на охлаждащата циркулираща вода в цялата система в интервала между 15оС и 20оС с аварийно електрическо захранване (UPS) както на микроскопа, така и на водната система за охлаждане;

- Аварийни защити на електрическото захранване и водното охлаждане.

- Eнергийно-дисперсионен спектрометър (EDS)

- Детекторът да бъде с минимална разделителна способност ≤133 eV;

- Размер на сензора (активната площ) ≥ 30 mm2;

- Включен стандартен TEM пакет, хардуер и софтуер. Поддържащ режими на работа:

- Измерване на спектри в точка;

- Измерване в предварително зададени точки (point&shut);

- Картографиране (mapping);

- Сканиране по линия.

- Възможност за работа в режим на STEM (Scanning Transmission Electron Microscopy)

- Наличие на светлополеви и тъмнополеви детектори (BF и DF).

- 3D томография

- Автоматизиран контрол на наклона на пробата и софтуер за реконструкция на образа;

- Наклон на образеца ≥ ±70 o

- Система за цифров запис на изображенията и електронно-дифракционните картини - CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor ) камера с разделителна способност  ≥20M пиксела.

- Държател с възможност за едновременно монтиране на поне 3 образци.

- Антивибрационна маса за монтиране на ТЕМ съобразена с размерите на апарата.

- Захранване: 100 - 240V, 50/60 Hz;

- Включени всички реактиви и консумативи за инсталиране и първоначално обучение;

- Провеждане на допълнително обучение до 6 месеца след дата на инсталиране;

- Период на гаранционно и сервизно обслужване не по-малък от 5 години (60 месеца) от датата на инсталация.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Конфокален лазерен сканиращ микроскоп - 1 бр.

Минимални изисквания:

- Моторизирана микроскопска рамка за преминаваща и отразена светлина.

- Механизъм за грубо и фино фокусиране с интуитивен сензорен контролер.

- Револвер с ход на фокуса ≥20 mm, разделителна способност ≤0,01 μm и максимална скорост на фокусиране ≥3mm / sec.

- Индикаторен панел с LED дисплей, предоставящ информация за интензитет на светлината, метода на наблюдение и състояние на отразената светлина.

- Осем позиционен револвер за флуоресцентни филтри.

- Моторизиран флуоресцентен обтуратор (затвор на блендата).

- Механична предметна масичка с държач за поне два препарата.

- Автоматично превключване между светлинен поток при Лазерно сканираща микроскопия (LSM) и флуоресцентен осветител.

- Минимум два флуоресцентни филтъра за uv (~405 nm) и синьо (~ 488 nm) Ергономичен тринокулярен тубус, с възможност за поставяне на камера;

- Живачна лампа с течен светловод;

- Халогенен източник за преминаваща светлина ≥100W.

- Апохроматни обективи с оптика коригирана за безкрайност и подобрена пропускливост.

- Възможност за допълнителна настройка на фокуса на ултра-виолетова и инфра-червена светлина.

- Включени обективи:

| Обективи с увеличение: | Числислова апертура минимум | Работна дистанция поне (мм) |
| --- | --- | --- |
| 10x | 0,40 | 3,1 |
| 20x | 0,75 | 0,65 |
| 40x | 0,95 | 0,18 |
| 60xO (oil immersion) | 1,35 | 0,15 |
| 100xO (oil immersion) | 1,7 | 0,13 |

Минимални изисквания към лазерно-сканиращата система:

- Сканираща глава с:

- минимум 4 конфокални канала - лазерен порт тип VLLP или еквивалент за ултравиолетови, сини, зелени и червени лазерни лъчи в диапазона от 350 до 650 nm преминаващи през едно оптично влакно.

- галванометрични сканиращи огледала със сребърно антиоксидантно покритие за осигуряване на издръжливост и подобряване ефективността на отражение във видимата дължина на вълната.

- високо производителни точкови галванометрични скенери.

- Наличие на два пълноспектърни конфокални детекторни канала за напълно автоматизирана детекция на конфокално-флуоресцентното изображение.

- Високоскоростно спектрално сканиране, като настройките на честотната лента на дължината на вълната да са променливи и да могат да бъдат избираеми от оператора.

- ≤ 2 nm спектрална разделителна способност на дължината на вълната.

- Линейна спектрална разделителна способност в целия обхват на видимата дължина на вълната.

- Високоскоростно многоканално спектрално λ сканиране.

- Системата да позволява напълно автоматизирано и софтуерно контролиране на:

- Избор на път на лъча (режим на лазерно сканиране и конвенционално наблюдение на излъчена флуоресцентната светлина).

- Револвера с възбуждащите дихроични огледала.

- Размер на точковия отвор да бъде с регулируем диаметър.

- Разделяне на снопа от лъчи.

- Многоканална пълноспектърна детекция с поне 16-канално разделяне.

- Системата за детекция на преминаващата светлина

- Системата да включва детектор на фотомултипликационна тръба (PMT) и източник за преминаваща светлина за конвенционално наблюдение, без ръчни операции при превключване от конвенционална към лазерно-сканираща микроскопия.

- Наличие на външен фотомултипликационно- тръбен детектор.

- Възможност за високо резолюционно заснемане с преминаваща светлина в светло поле при лазерно-сканиращ режим, както симултанно, така и последователно.

- Наслагване без разместване на конфокални флуоресцентни снимки

- Система за лазерно комбиниране

- Лазерна платформа с минимум две лазерни глави с два лазерни лъча /виолетов – син/, контролирани от AOTF филтър /Акустично-оптичен филтър с възможност за настройка/

- Минимални изисквания за близко-виолетов лазерен диод – 50 mW и 405 nm при виолетов цвят,  и син лазерен диод – 20 mW и 488 nm при син цвят.

- Широколентовата AOTF система да е интегрирана в системата за лазерно комбиниране, и да позволява минимум следните функции:

- контрол на лазерен лъч в диапазона от 400 до 650 nm;

- за всички сканиращи режими да е налично премахване на обратните лъчи;

- кадърно-линейно последователно сканиране за избягване кръстосване на цветовите сигнали.

- Минимални изисквания за компютърна конфигурация:

- Процесор: 3.60 Ghz, 64-bit, поддръжка на Hyper-threading или еквивалентна технология

- Видеокарта: 4GB GDDR5, 128bit, поддържаща CUDA или еквивалентна технология , разделителна способност 4096 x 2160 пиксела (разделителна способност 4к), DVI, HDMI.

- Твърд диск: 1x 1TB SATA 7200 rpm, 1x 6TB SATA 7200 rpm.

- 256GB SSD.

- RAM памет: ≥12GB DDR4, 2133MHz.

- Порт: минимум 2xUSB 3.1, 2хUSB 3.0, 2xUSB 2.0, USB Front HUB.

- LAN: 10/100/1000 Mbs

- Операционна система: Windows 10 Pro 64bit или еквивалент.

- Form factor: Mid Tower или Full Tower.

- Монитор: два броя, минимум 32”, поддържащи 4k резолюция, опресняване до 8 ms, контраст 1500:1, яркост – 250 cd/m2.

- Звукоизолиран шкаф (свързва микроскопа с компютъра) за системни модули- минимални изисквания:

- Минимум два вентилатора;

- Термостат за вентилаторен контрол;

- Монтираща дълбочина - до 650 mm;

- Множествено-канални изводи (мин. 2х6 извода);

- Специализиран софтуер за заснемане при сканиране:

Минимални изисквания при сканиращи режими от едно до множество измерения при различни времеви интервали за сканиране с различни дължини на вълните:

  - при едно измерение: точково измерване

  - при две измерения: различни гъвкави линии на сканиране (Xt), хоризонтални и вертикални сканирания (XY, XZ)

  - при три измерения : XYZ, XYt, XY, XZ, XZt, Xt

  - при-четири измерения: XYZt, XYt, XZt

  - при пет измерения: XYZt

  - При клип-сканирана селекция да се сканира само избраната зона и 360 градуса линейна полева ротация със стъпка от поне 1 градус.

  - Функция за управление на секвенциите– вграден асистент в софтуера да позволява планиране на експериментални потоци и протоколи. Да позволява автоматична последователност от експерименти през определен интервал от време, сложни експерименти с различни експериментални фази и експериментални затворени вериги, FRAP / FLIP експериментални протоколи, многозонов експеримент  през определен интервал от време и получаване на образи докато тече запазване на данните на твърд диск.

  - наблюдение при супер-резолюция и колокализационен анализ

Скорост на сканиране:

- еднопосочно сканиране 1 кадър в секунда при 500Hz с разделителна способност ≥ 512 x 512 пиксела

- двупосочно сканиране при 2000 Hz и 4 кадъра в секунда при 512 x 512 пиксела и ≥31 кадъра в секунда при 512 x 64 пиксела

Разделителна способност на сканиране:

Задължителна минимална разделителна способност 64х64 пиксела.

Задължителна максимална разделителна способност 4096x4096 пиксела.

Минимално оптическо увеличение:

- при стандартен галвано-скенер – увеличение в диапазона от 1х до 50х с 0.1х стъпка

Формат на изображенията

- заснемане при 12 bit на канал и много-измерен TIF файлов формат.

- Специализиран софтуер за анализиране, със следните минимални основни функции:

- Софтуерът да позволява заснемане на изображение и показване на образ в реално време, заснемане на видео филм и снимки през определен интервал от време, както и разширено изображение;

- Функция за управление на експеримент (включително и функция за автоматично компенсиране на промените по Z-равнината), ръчно и автоматизирано моментално разширено фокално изобразяване, моментално подравняване на множество снимки и многомерно придобиване, ръчно заснемане на множество изображения, високо динамичен обхват, заснемане по Z-равнина, маркери за времеви интервал, софтуерно фокусиране, автофокус;

- Основни инструменти за изображение, състоящи се в свойства на изображението, навигатор за изображения, изглед на галерия, настройка дисплей, обработка на изображения, управление на слоя;

- Основно персонализиране на работните слоеве включващи работен панел за основни функции и персонализирани конфигурации,

- Разширено персонализиране позволяващо управление на потребителите, създаване на работен поток, управление на макроси;

- Разширено отчитане и експорт на данни включително статистически данни (съставител на отчети, добавка и интеграция към програми за текстообработка и електронни таблици, подробно мащабиране); запис на файлове във формати .TIFF и .VSI

- Основен контрол на устройството чрез предварително дефинирано калибриране на обективите.

- Анти-вибрационен плот с размери адаптирани за сканиращата система.

- Захранване: 100 - 240V, 50/60 Hz;

- Включени всички реактиви и консумативи за инсталиране и обучение;

- Период на гаранционно и сервизно обслужване с включени актуализации на софтуера за не по-малък от 5 години (60 месеца) от датата на инсталация.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Флуоресцентен микроскоп със специализиран софтуер за ФЛУОРЕСЦЕНТНА ИН СИТУ ХИБРИДИЗАЦИЯ (FISH) и кариотипизиране - 1 бр.

Минимални изисквания:

- Микроскопски статив за преминаваща и отразена светлина;

- Оптична система, коригирана за безкрайност (“Infinity corrected optics”);

- Вградено Кьолерово LED осветление с мощност минимум 14W за високо цветово възпроизвеждане, еквивалентно на поне 30 W халогенно осветление;

- Механизъм за промяна съпротивлението при движение на макровинта;

- Микровинт със стъпка от минимум 1 µm за фиксиране на фокуса;

- Тринокулярен тубус, с настройка на междуочното разстояние поне 50-76 mm;

- Диоптърна корекция поне на един от окулярите (поне ± 5 диоптъра);

- Кодиран револвер за поне 5 обектива (сменяем);

- Механична масичка с дясно управление, с керамично покритие против надраскване, възможност за ротация на ≥270 градуса, диапазон на движение: 76 x 52 mm, с регулиране съпротивлението при движение по Х и Y;

- Препаратодържател за едновременно поставяне на минимум 2 препарата;

- Гумирани пръстени за Х и Y управление на масичката за по-добра ергономичност;

- Abbe кондензор с възможност за центриране по Кьолер;

- Широкоъгълни окуляри с номер на полето мининум 22;

- Минимум два филтърни слайдера с 6% и 25% трансмисионна неутрална плътност;

- Универсална приставка за отразена светлина за флуоресценция, отразено светло поле, диференциален интерферентен контраст, обикновена поляризация с ултравиолетова защита;

- Кожух на живачната лампа, с асферична колекторна леща;

- Стабилизатор със захранване за поне 100 W живачна лампа;

- Минимум три флуоресцентни филтри с възможност за подмяна на дихроматните огледала и комбинации:

- с възбуждащ филтър в рамките на 360-370 nm, дихроматно огледало 410 nm, бариерен филтър в рамките на 420-460 nm.

- с възбуждащ филтър в рамките на 460-495 nm, дихроматно огледало 505 nm, бариерен филтър в рамките на 510-550 nm

- с възбуждащ филтър в рамките на 530-550 nm, дихроматно огледало 570 nm, бариерен филтър в рамките на 575-625 nm.

- Флуоритни обективи "коригирани за безкрайност" със следните минимални характеристики:

- увеличение 10х и работна дистанция минимум 10 мм и числена апертура 0,3.

- увеличение 20х и работна дистанция минимум 1,6 мм и числена апертура 0,5.

- увеличение 40х и работна дистанция минимум 0,51мм и числена апертура 0,75.

- Апохроматен обектив със супер висока разделителна способност с увеличение поне 100х – маслена имерсия, работна дистанция мин.0,13 мм и числена апертура 1,4.

- Оптичен адаптер за свързване с Цифрова микроскопска камера

- Захранване: 100 - 240V, 50/60 Hz;

- Период на гаранционно и сервизно обслужване с включени актуализации на софтуера за не по-малък от 5 години (60 месеца) от датата на инсталация.

Минимални изисквания към специализиран софтуер за провеждане на ФЛУОРЕСЦЕНТНА ИН СИТУ ХИБРИДИЗАЦИЯ (FISH):

- Интерактивен софтуерен контрол върху дигиталната камера: ръчна и автоматична настройка на времето за експозиция.

- Настройващи се целеви стойности (процент на преекспозиционирани пиксели, максимална целева интензивност)

- Многоцветови схеми – светло, тъмно, черно

- Ограничаване на изображението до зоната на интерес;

- Разширена дълбочина на фокуса при заснемане на плътни препарати (EDF);

- Минимум 12 флуоресцентни канала;

- Възможност за компютърно контролиране на моторизирани микроскопски компоненти;

- Компонентите на изображението да могат да се асоциират с пробата, името на пробата и цвета на дисплея;

- Наименованията и цветовете да могат да бъдат дефинирани от оператора;

- Визуализиране на каналите, като цвят, скала на сивото или инвертна скала на сивото при изображенията;

- Възможност за подобряване на компонентите на изображението, като контраст, контраст на област, изчистване на сигнала, изтриване на нежелани обекти, демиксиране на сигнал, корекция на цветови измествания;

- Лесна анотация чрез предварително дефиниран текст, числа, стрелки;

- Праг на сигналите (Thresholding) при FISH анализ;

- Възможност за пълно връщане на историята на операциите в документ.

Минимални изисквания към системата за кариотипизиране:

- Интерактивен софтуерен контрол върху дигиталната камера с ръчна и автоматична настройка на времето за експозиция

- Възможност за компютърно контролиране на моторизирани микроскопски компоненти

- Интуитивно заснемане на широки изображения и хромозомни колекции;

- Възможност за автоматично или  полуавтоматично подобряване на изображението, като контраст, изостряне и кариограма;

- Възможност за броене на хромозоми;

- Ръчна или автоматична функция за отделяне на застъпени хромозоми или хромозомни клъстъри;

- Функции за подреждане на кариограма - ротация, огледален образ или поправяне;

- Да поддържа актуална  ISCN (International System for Chromosome Nomenclature) идеограми;

- Възможност за експортиране на изображения във формати tiff, jpg, png;

- Възможност за пълно връщане на историята на операциите в документ;

- Възможност за създаване на SQL (Structured Query Language) база данни на пациенти и клинични данни с бързо търсене, филтриране, статистики и отчети;

- Възможност на автоматично възстановяване (back-up) на базата данни и отчет на грешки;

- Възможност за управление на правата за достъп и защита на данните на пациенти, история на прегледи и пациенти, засичане на промени и пълна история с връщане назад.

Минимални изисквания за цифрова микроскопска камера:

- Тип на сензора – CCD монохром (1360 x 1024)

- Активна зона от поне 8.8 mm x 6.6 mm (11 mm диагонал)

- Квантова ефективност - минимум 75% при 600 nm.

- Изходящ цифров сигнал – поне 14 бита при 50 MHz

- Степен на цифровизация

- при USB3 – поне 50 MHz при висока степен на опресняване и поне 650 kHz при режим на слаб шум;

- при USB2 – поне 17.5 MHz при висока степен на опресняване и поне 650 kHz при режим на слаб шум

- Ниво на шум (RMS)

- при 50 MHz не повече от 7 e- RMS

- при 650 kHz не повече от 5 e- RMS

- Степен на опресняване

- поне 22 кадъра в секунда при пълна разделителна способност

- поне 31 кадъра в секудна, при биниране 2x2

- Степен на тъмен поток (типичен) - 0.0005 e/p/s при -200C

- Охлаждане на сензора - въздушно термоелектрическо охлаждане;

- Цифров интерфейс - USB 3.0

- Оптически интерфейс - 1”, C -mount оптичен формат или еквивалент

Минимални изисквания за специализиран Хардуер

- Компютърна конфигурация с процесор минимум 3.2 Ghz, RAM минимум 8GB DDR4, 2133 Mhz, HDD 1TB SATA + 256GB SSD,

- Операционна система Win10 Pro 64bit или еквивалент.

- Монитор минимум 21.5", с IPS матрица или еквивалент за максимално реалистични цветове при разделителна способност поне 1920х1080 пиксела, с опресняване – 7 ms, контраст 3000:1, яркост – 250 cd/m2.

- Външен диск 2TB за възстановяване (back-up) на данните.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 Ултрамикротом за пробоподготовка на електронна микроскопия - 1 бр.

Минимални изисквания:

- Модул за прецизно ориентиране на ножа с ротация не по-малко от 360°, двустранен самозаключващ се механизъм за движение с ±30° градуиране и механизъм за настройка ъгъла на ножа в диапазон не по-малък от 2° до 15°, през стъпка ≤ от  1°

- Възможност за монтаж на различни ножове, стъклени и диамантени, с размери от 6 до 12мм

- Монтиране на образеца в държач с проходно осветление.

- Механизъм за ориентиране ексцентрично по дъга в диапазон не по-малък от ±22° със самозаключване.

- Възможност за пълно завъртане на образеца на 360°.

- Рамо за монтаж на стерео микроскоп, въртящо се на не по-малко от 180°, с вградена система за отстраняване на вибрациите.

- Прилежащ стерео микроскоп със:

- Стъпково увеличение с не по-малко от 5 позиции

- Обектив с увеличение 0,8х и окуляри с увеличение 16х - 2 бр.

- Общо увеличение в обхват не по-малък от 8,5х до 45х.

- Работно разстояние не по-малко от 110мм.

- Зрителна глава с наклон 45⁰.

- Цветна цифрова микроскопска камера за вграждане между тялото на микроскопа и зрителната глава с:

- Възможност за визуализация на Full HD картина с разделителна способност не по-малка от 1920х1080 пиксела.

- USB интерфейс за връзка с персонален компютър.

- Включен софтуерен пакет за управление на камерата и заснемане на изображенията.

- SD карта за директен запис за изображения чрез бутон на камерата.

- Вградено мултифункционално LED осветление с минимум 4 различно ориентирани модула  - горно осветление, задно, преминаващо и точково в зоната на ножа.

- Възможност за едновременно, поотделно или комбинирано включване на осветителните модули и регулиране силата на светлината.

- Автоматична система за подаване с ход ≥200µm.

- Моторизирано движение на ножа във вертикално направление с ход ≥10 мм

- Ръчно движение с ход на ножа по-малък от 25мм в хоризонтално направление.

- Възможност на настройка на прозорец за рязане в диапазон от 0.3 до 14 мм.

- Регулиране скоростта на рязане от 0.2 до 80 мм/сек

- Модул за дистанционно управление и настройки с дисплей.

- Възможност за настройка дебелината на рязане от 5 nm до максимум 5µm

- Възможност за настройка и запаметяване на минимум 4 различни режима на подаване и скорост на рязане.

- Включен диамантен нож за рязане на меки тъкани за ултра микротом с:

- възможност за получаване на тънки и полу-тънки срези в диапазон 30-200 nm;

- широчина на диамантеното острие не по-малко от 2.5 мм;

- ъгъл на рязане 45°.

- Антивибрационна маса с пасивни елементи обиращи вибрациите и ергономични поставки за ръце.

- Устройство за подготовка на стъклени ножове за ултрамикротом

- механично устройство за получаване на стъклени ножове от стъклени ленти с широчини 6,4 мм и 8 мм.

- Механизъм със скала за получаване на равномерен натиск при чупене на стъклото.

- Възможност за автоматично връщане в нулево положение след отчупване.

- Плъзгащ механизъм за получаване на линия на срез с регулиране силата на натиск.

- Плъзгащ модул за изваждане на получените стъклени ножове.

- Топла плоча с възможност за настройка на поне 3 различни температури, за монтиране на ванички върху ножовете, чрез стопен парафин, както и за оцветяване и сушене на полутънки срези върху стъкла.

- В комплект с:

- Стъклени ленти с размери около 6 х 400 х 25 мм – не по-малко от 30 бр.

- Стъклени ленти с размери около 8 х 400 х 25 мм – не по-малко от 20 бр.

- Стъклени ленти с размери около 10 х 400 х 25 мм – не по-малко от 15 бр.

- Кутии за съхранение на получените ножове – мин. 2бр.

- Парафин – минимум 500 гр.

- Ванички с размер около 6 мм - не по-малко от 50 бр.

- Период на гаранционно и сервизно обслужване не по-малък от 5 години (60 месеца) от датата на инсталация.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5  Комплект от шест вариабилни автоматични пипети –2бр.

Изисквания:

Период на гаранционно обслужване за не по-малко от 2 години считано от датата на доставка.

Автоматична, механична, вариабилна пипета с обем: 0,1-2,5µl

- 4-цифров дисплей

- нагласяне (стъпка) през 0,002µl

- допустима систематична грешка при макс. обем <1,5%

- допустима систематична грешка при мин. обем <50%

- изцяло автоклавируема

Автоматична, механична, вариабилна пипета с обем: 0,5-10µl

- нагласяне (стъпка) през 0,01µl

- 4-цифров дисплей

- допустима систематична грешка при макс. обем <1%

- допустима систематична грешка при мин. обем <10%

- изцяло автоклавируема

Автоматична, механична, вариабилна пипета с обем: 10-100µl

- нагласяне (стъпка) през 0,1µl

- 4-цифров дисплей

- допустима систематична грешка при макс. обем <1%

- допустима систематична грешка при мин. обем <3%

- изцяло автоклавируема

Автоматична, механична, вариабилна пипета с обем: 20-200µl

- нагласяне (стъпка) през 0,2µl

- 4-цифров дисплей

- допустима систематична грешка при макс. обем <0.7%

- допустима систематична грешка при мин. обем <2.5%

- изцяло автоклавируема

Автоматична, механична, вариабилна пипета с обем: 100-1000µl

- нагласяне (стъпка) през 1µl

- 4-цифров дисплей

- допустима систематична грешка при макс. обем <0.7%

- допустима систематична грешка при мин. обем <3%

- изцяло автоклавируема

Автоматична, механична, вариабилна пипета с обем: 0,5 до 5 милилитра

- нагласяне (стъпка) през 0.005 ml

- 4-цифров дисплей

- допустима систематична грешка при макс. обем <0.7%

- допустима систематична грешка при мин. обем <2.5%

- изцяло автоклавируема