ДО

 **Ай Ви Ди България ООД**

 Жк Дървеница, бл. 48 В

 гр. София 1756

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 16:

16.1.: Има разминаване между посочения в каталога тест за едновременно откриване на IgM и IgG антитела и посочения в техническата характеристика тест само за IgM антитела. Също така има разминаване между посочената в техническата характеристика специфичност (специфичност не по-малка от 97%) и посочената в каталога специфичност, която е по-малка. В представения каталог липсва информация за броя на контролите в теста, а в техническата характеристика е посочено максимум 4 контроли.

16.2.: Има разминаване между посочената в техническата характеристика специфичност (специфичност не по-малка от 97%) и посочената в каталога специфичност, която е по-малка. В представения каталог липсва информация за броя на контролите в теста, а в техническата характеристика е посочено максимум 4 контроли.

2. По позиция 17:

17.1.: В представения каталог липсва информация за броя на контролите в теста, а в техническата характеристика е посочено максимум 4 контроли.

17.2.: Има разминаване между посочената в техническата характеристика специфичност (специфичност не по-малка от 98%) и посочената в каталога специфичност, която е по-малка.

3. По позиция 19:

19.1., 19.2., 19.3., 19.4.: Има разминаване между посочената в техническата характеристика специфичност (специфичност не по-малка от 98%) и посочената в каталога специфичност, която е по-малка.

 4. По позиция 40:

40.1.: В представения каталог липсва информация за дължината на вълната, при която става отчитането, докато посочената в техническата характеристика дължина на вълната е 450/620нм. В представения каталог липсва информация за наличието на IgG RFsorbent, посочен в техническата характеристика.

40.2.: В представения каталог липсва информация за дължината на вълната, при която става отчитането, докато посочената в техническата характеристика дължина на вълната е 450/620нм. Също така липсва информация за наличието на уреаза за провеждане на Avidity тест, посочен в техническата характеристика.

 **5.** По позиция 42.1.: В представения каталог липсва информация за дължината на вълната, при която става отчитането, докато посочената в техническата характеристика дължина на вълната е 450/620нм. В представения каталог липсва информация за наличието на IgG RFsorbent, посочен в техническата характеристика.

6. По позиция 49: В представения каталог липсва информация за съдържанието на предлагания продукт.

7. По позиция 84: В представения каталог липсва информация за съдържанието на търговския набор. Посочената в техническата характеристика информация е: Търговски набор за PCR, съдържащ 2х PCR буфер, Taq полимераза тип Hot-start химически инхибирана при температури <95C, в концентрация 5 единици на микролитър, 400μM смес от нуклеотиди и 5mM магнезиев хлорид; наличен като готов за работа разтвор ; опаковка до 100 реакции от 50 микролитра. Освен това има разминаване между посочената в техническата характеристика Taq полимераза тип Hot-start химически инхибирана, и посочената в каталога антитяло-инхибирана.

8. По позиция 87: В представения каталог липсва информация за наличието на carrier RNA, посочен в техническата характеристика.

9. По позиция 89: В представения каталог липсва информация за наличието на протеиназа К, посочена в техническата характеристика.

10. По позиция 91: Има разминаване между представената техническа спецификация и приложения каталог. От приложения каталог е видно, че оферирания от участника продукт (кит) е подходящ за екстракция на ДНК от бактериални и гъбични култури, но не и от цервикални и уретрални секрети, каквото е изискването на възложителя.

11. По позиция 93: Има разминаване между посочения в каталога набор, който е за пречистване на геномна ДНК, докато посоченото в техническата характеристика изискване е наборът да е за пречистване на PCR продукти.

12. По позиция 158:

158.3. В представения каталог липсва информация за разфасофките на продуктите. В представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата характеристика – кат.№ М3091.05.00.

158.4. В представения каталог липсва информация за разфасофките на продуктите. В представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата характеристика – кат.№ М3091.05.00.

158.5. В представения каталог не се открива информация за разфасофките на продуктите. представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата характеристика – кат.№ М6343.1000.

158.6. В представения каталог не се открива информация за разфасофките на продуктите. В представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата характеристика – кат.№ М6082.500.

158.8. В представения каталог не се открива информация за разфасофките на продуктите. В представеният каталог не се открива каталожния номер, представен в техническата характеристика – кат.№ М6321.0500.

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. по позиции 16.1., 16.2., 17.1., 40.1., 40.2., 42.1.,49, 84, 87, 89:, 158.3., 158.4., 158.5., 158.6., 158.8., от техническото задание на Възложителя каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните от Вас продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.
2. по позиции 16.1., 16.2., 17.2., 19.1., 19.2., 19.3., 19.4., 84, 91, 93 от техническото задание на Възложителя, обяснение за констатираното разминаване между предоставените от Вас техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

 /Таня Гюрова/