ДО

**Данс Фарма ЕООД**

ул. Индустриална № 11

гр. София 1202

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 88: В представения каталог не се открива информация за количеството елуат, докато в техническата характеристика е посочен 10-50 мкл.

2. По позиция 155.3.: Има разминаване между посочената в техническата характеристика Hot-start Taq полимераза за PCR с горещ старт чрез инхибиращо моноклонално антитяло, докато в приложения каталог Taq полимеразата е химично инактивирана.

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. По позиции 88 от техническото задание на Възложителя каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните от Вас продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.

2. По позиция 155.3 обяснение за констатираното разминаване между предоставените от Вас техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

/Таня Гюрова/