ДО

**Ридаком ООД**

ул. Коломан №1, офис 217

гр. София 1618

Във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **«**Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2015-2016 г**.»**, съгласно техническата спецификация на Възложителя, открита с Решение № 3 от 22.04.2015г. бих искала да Ви уведомя, че на проведеното заседание на комисията, назначена със Заповед № 234 / 21.05.2015г. на директора на НЦЗПБ, се разгледа представената от Вас по процедурата техническа характеристика и се установи следното:

1. По позиция 16:

16.1.: В представения каталог не се открива информация за техническата характеристика на предлагания продукт, както е заложено в техническата спецификация.

16.2.: Има разминаване между посочения в техническата характеристика каталожен номер на продукта (кат.№1201-11 ) и този номер в техническата спецификация (кат.№ EG 112). Също така в представения каталог не се открива информация за съвместимост с апарат апарат LKB 5060-006, както е изискването в техническата характеристика. Има разминаване между отчитането на контролите (2 контроли и 4 калибратора), посочените в предложения каталог, докато в техническата характеристика изискването е максимум 4 контроли.

2. По позиция 17:

17.1.: В представения каталог не се открива информация за техническата характеристика на предлагания продукт. Посочени са единствено каталожните номера на тестовете, които фирмата предлага.

17.2.: В представения каталог не се открива информация за техническата характеристика на предлагания продукт. Има разминаване между посочения в техническата характеристика каталожен номер на продукта (кат.№ ЕМ 101), като този номер в техническата спецификация съответства на друг продукт.

3. По позиция 18:

18.1, 18.2: В представения каталог не се открива информация дали тестовете са само за in vitro диагностика, както е заложено в техническата спецификация.

4. По позиция 34.2.: Има разминаване между посочената в каталога техническа характеристика на продукта, при която отчитането става въз основа на една отрицателна контрола и четири калибратора, а изискването в техническата спецификация е за една отрицателна и една положителна контрола.

5. По позиция 40.2.: Има разминаване между посоченият в каталога продукт, който не е за определяне на авидност на IgG антитела, както е изискуемо в техническата спецификация. В представения каталог не се открива информация за наличието на уреаза, както е изискуемо в техническата спецификация.

6. По позиция 54: В представения каталог не се открива информация дали е изпълнено изискването в техническата спецификация тестът да е имунохроматографски.

7. По позиция 55: В представения каталог не се открива информация дали е изпълнено изискването в техническата спецификация тестът да е имунохроматографски. Също така в представения каталог не се открива информация за времето и температурата за провеждане на теста, както е изискуемо в техническата спецификация. Също така в представения каталог не се открива информация за провеждане на теста без необходимост от допълнителни стъпки и консумативи.

8. По позиция 61: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ 40100) и този номер в техническата спецификация (кат.№ 4100).

9. По позиция 64: В представения каталог не се открива информация за чувствителността и специфичността на продукта, както е изискването в техническата спецификация.

10. По позиция 65: В представения каталог не се открива информация за броя тестове на продукта, както е изискването в техническата спецификация (до 20 теста).

11. По позиция 71: Има разминаване между посочения в каталога брой на тестовете – 125 теста с кат.№ 40130, и исканите в техническата спецификация до 100 теста.

12. По позиция 94: В представения каталог не се открива информация дали китът е приложим за серум, ликвор, биопсични материали и фекални проби, както е изискването в техническата спецификация.

13. По позиция 121: В представения каталог не се открива информация за каталожния номер на продукта, а в техническата спецификация е посочен кат № FBS-H1-12A.

14. По позиция 122: В представения каталог не се открива информация за каталожния номер на продукта, а в техническата характеристика е посочен кат № BSA – 1U. Също така не се открива информация дали фракция V и pH на продукта отговарят на изискването в техническата характеристика.

15. По позиция 128:

128.4.: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ TS1411) и този номер в техническата характеристика (кат.№ TR1411).

128.5.: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ TS1420) и този номер в техническата характеристика (кат.№TR1420).

128.6: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ RS1421) и този номер в техническата характеристика (кат.№TR1421).

128.7: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ RS1422) и този номер в техническата характеристика (кат.№TR1422).

16. По позиция 140: Има разминаване между посочения в каталога каталожен номер на продукта (кат.№ 2060) и този номер в техническата характеристика (кат.№2040). В представения каталог не се открива информация дали продуктът отговаря на изискването за определяне на антибиотична чувствителност, каквото е изискването в техническата характеристика.

17. По позиция 174.2: В представения каталог не се открива информация за каталожния номер на продукта, посочен в техническата характеристика (РЕТ90055).

18. По позиция 175:

175.1.: В представения каталог не се открива информация за наличието на въглен, както е заложено в техническата характеристика. Също така има разминаване между посочения в каталога накрайник от район, докато изискването в техническата характеристика е накрайника да е памучен.

175.2.: Има разминаване между посочения в каталога накрайник от район, докато изискването в техническата характеристика е накрайника да е памучен. Също така има разминаване между посочения в каталога размер на тампона – 150мм, докато изискването в техническата характеристика е дължината да е 160мм.

175.3.: Има разминаване между посочената в каталога дървена дръжка, докато изискването в техническата характеристика е дръжката да е пластмасова.

175.4.: В представения каталог не се открива информация за размера на тампона, вида на накрайника и материала на дръжката.

175.5.: В представения каталог не се открива информация за това, дали дръжката на тампона е прикрепена към капачката на епруветката. Също така не се открива информация за вида на материала на дръжката.

175.6.: В представения каталог не се открива информация за вида на материала на дръжката. Също така не се открива информация за вида на накрайника (дакрон или район). Също така не се открива информация за наличието на транспортна среда в епруветката.

175.7.: В представения каталог не се открива информация за вида на материала на дръжката. Също така не се открива информация за вида на накрайника и за размера на тампона.

19. По позиция 179.4.: Има разминаване между посочения в каталога обем на продукта (3 литра) и заложения в техническата характеристика обем обем 1,5л.

20. По позиция 188: В предложеният каталог не се открива информация за предлагания продукт. Приложените материали не се отнасят до изискуемия продукт. В предложеният каталог не се откриват каталожните номера, посочени в техническата характеристика.

21. По позиция 189: В предложеният каталог не се открива информация за скалата на синтез на продукта, както е заложено в техническата характеристика (скала на синтез между 20 и 50 наномола (nmol)).

С оглед на гореизложеното, Ви уведомявам, че в срок до 7 дни от получаване на настоящото писмо, следва да представите:

1. по позиции 16.1, 16.2, 17.1., 17.2, 18.1, 18.2, 40.2, 54, 55, 64, 65, 94, 121, 122, 140, 174.2, 175.1, 175.4, 175.5, 175.6., 175.7, 188, 189 от техническото задание на Възложителя каталог и/или инструкции, от които да е видно, че оферираните от Вас продукти отговарят на заложените от Възложителя параметри в техническата характеристика.
2. по позиции 16.2, 17.2, 34.2, 40.2, 61, 71, 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, 140, 175.1, 175.2, 175.3., 179.4 от техническото задание на Възложителя, обяснение за констатираното разминаване между предоставените от Вас техническа характеристика и каталог.

Председател на комисията:

/Таня Гюрова/